OPIS TECHNICZNY FABRYCZNIE NOWEGO APARATU USG / FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE ZAPISÓW SWZ PRZEZ OFEROWANY APARAT (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, wymaganych i ocenianych)

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany – Wypełnia Wykonawca (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu) | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | PARAMETRY OGÓLNE APARATU |  |  |  |  |
|  | Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny do badań ginekologiczno-położniczych. Fabrycznie nowy rok produkcji 2026. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Aparat stacjonarny o wadze nieprzekraczającej 100 kg. Aparat, umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy gabinetami, oddziałami. | TAK (podać) | ………………… kg |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230V | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy, typu LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 22’ | TAK (podać) | przekątna ekranu: ……… | powyżej 22’ – 5 pkt. |
|  | Wbudowany konfigurowalny ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 10’ | TAK (podać) | przekątna ekranu: ……… |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem lewo-prawo min. 30º, góra dół w zakresie min. 15 cm | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Min. 3 aktywne porty głowic obrazowych | Tak | spełnia /nie spełnia* |  |
| II. | ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 400 GB. | TAK (podać) | Pojemność dysku: ………… |  |
|  | Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych ¦w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej) | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Wbudowana nagrywarka płyt DVD, pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, nagrywająca na żywo podczas badania, sterowana przyciskiem z konsoli aparatu | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Oprogramowanie DICOM | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Możliwość wysłania bezpośrednio z aparatu wiadomość email z obrazami z badania i raportem | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
| III | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. min. 1 500 000 kanałów przetwarzania | TAK (podać) | Liczba kanałów: ………………………… | powyżej 1 500 000 – 5 pkt. |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK (podać) | Dynamika systemu: ……………………… | powyżej 260 dB – 5 pkt. |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-16,0 MHz | TAK (podać) | Zakres częstotliwości: …………………… | poniżej 2 MHz – 5 pkt. powyżej 16 MHz – 5 pkt. |
|  | Tryb optymalizacji obrazu B z automatyczną korekcją ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 12.000 obrazów | TAK (podać) | Liczba obrazów: ……………………… | powyżej 12.000 – 5 pkt. |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 2,0 – 40,0 cm | TAK (podać) | Głębokość penetracji aparatu: ……………… | powyżej 40,0 cm – 5 pkt. |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania min. x 20 | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 10 kątami tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach | TAK (podać) | Liczba kątów: ……………… | powyżej 10 kątów – 5 pkt. |
|  | Praca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, połączona z trybami color, Doppler, power Doppler, Doppler pulsacyjny. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem color Doppler, power Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, Doppler pulsacyjny, z obrazowaniem 3D, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | TRYBY PRACY |  |  |  |  |
|  | B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 2 500 obr./sek. | Tak (podać) | Prędkość odświeżania: ……………… | powyżej 2 500 obr./sek. – 5 pkt. |
|  | Kolor Doppler o maksymalnej mierzonej prędkości min. 4 m/s | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Tryb Kolor Doppler z mapą emulującą efekt 3D wewnątrz naczyń. Opcja zwiększająca czułość poprawiająca detekcję. Opcja zwiększająca efekt rozkładu prędkości wewnątrz naczyń. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania min. 440 obr/s | TAK (podać) | Maksymalna prędkość odświeżania: …………………… | powyżej 440 obr/s – 5 pkt. |
|  | Power Doppler, rozszerzony tryb Power Doppler o bardzo dużej czułości | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji ≥ 7.5 m/s | TAK (podać) | Prędkość: …………………… | 7.5 m/s-0 pkt. powyżej 7.5 m/s – 5 pkt. |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15 mm | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy na głowicach conwexowych | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Obrazowanie tzw. panoramiczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
| IV | OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietami kalkulacyjnymi umożliwiającymi szybkie wykonanie pomiarów do badań: - płuc, - jamy brzusznej, - małych narządów, - naczyniowych, - układu mięśniowo-szkieletowego, - pediatrycznych, - urologicznych, - kardiologicznych Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczeniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań położniczych umożliwiające szybkie dokonanie pomiarów poprzez automatyczne wyznaczanie, detekcję i pomiar: - automatyczna detekcja, obrys i pomiar: NT, pomiar przezierności wewnątrzmózgowej IT, pomiar BPD, HC, AC, HL, FL,CM, Cerebellum, Vp, z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznie występujących po sobie. Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczaniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR Automatyczna detekcja pomiar FHR | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Oprogramowanie ginekologiczno - onkologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI Możliwość ustawienia sekwencji pomiarowych automatycznie występujących po sobie. Możliwość tworzenia, definiowania przez użytkownika nowych pomiarów. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych guzów jajnika zgodnie z wytycznymi towarzystwa IOTA (algorytm IOTA LR2, simple rules , ADNEX). Protokół klasyfikacji macicy zgodny z ESHRE/ESGE i ASRM | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera z przewodu żylnego DV, tętnicy środkowo-mózgowej, pępowinowej, tętnic macicznych; funkcja dostępna w raporcie z badania jak również na żywo podczas badania na ekranie USG | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
| V | GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa 2D do badań małych narządów, naczyniowych, ortopedycznych Zakres częstotliwości min. 5-12,0 MHz Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych Szerokość pola obrazowego max 44 mm | TAK (podać) | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Głowica convex 2D do badań jamy brzusznej, Zakres częstotliwości min. 2-5 MHz Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych Max. kąt obrazowania w trybie B min 90 stopni | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
| VI | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie przepływu bez wykorzystania techniki Dopplera. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D na głowicach volumetrycznych. Oprogramowanie 3D w czasie rzeczywistym o prędkości obrazowania min. 45 obrazów 3D/s. Funkcja 3D w czasie rzeczywistym z automatyczną detekcją płynu i korektą kształtu bramki skanującej na żywo jak i na obrazach objętościowych zatrzymanych, zarchiwizowanych w aparacie | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o programowanie w obrazowaniu 3 / 4 D umożliwiające poprowadzenie dowolnej linii skanującej umożliwiające wyświetlenie organów w trybie renderingu | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie biopsyjne wykorzystujące technikę 3D w czasie rzeczywistym do przedstawienia toru biopsyjnego igły. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie tomograficzne z opcją wyboru ilości przekroi cięcia oraz regulacją odległości pomiędzy poszczególnymi liniami (płaszczyznami) | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje umożliwiającą obrazowanie przy użyciu środka kontrastującego | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, VGA | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50 Hz | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK | spełnia /nie spełnia* |  |

Kolumnę 4 tabeli należy uzupełnić w sposób: przekreślić słowo „spełnia” lub „nie spełnia” i zostawić prawidłowe jako nieprzekreślone oraz wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe w miejscach gdzie zostało to wskazane. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji pozostawi słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

UWAGA: Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.