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Załącznik nr 4 do SWZ
Znak sprawy: SPGZOZ.271.1.2026

OPIS TECHNICZNY FABRYCZNIE NOWEGO APARATU USG / FORMULARZ POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE ZAPISÓW SWZ PRZEZ OFEROWANY APARAT (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, wymaganych i ocenianych)

	Lp.
	PARAMETR/WARUNEK
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany – Wypełnia Wykonawca
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu)
	Parametr oceniany - punktacja

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	PARAMETRY OGÓLNE APARATU

	1. 
	Aparat USG wszechstronny, w tym doppler, z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej. Fabrycznie nowy rok produkcji 2026.  
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	2. 
	Aparat stacjonarny o wadze nieprzekraczającej 100 kg. Aparat, umożliwiający łatwe przemieszczanie pomiędzy gabinetami, oddziałami. 
	TAK (podać)
	………………… kg
	

	3. 
	Zasilanie sieciowe 220-230V
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	4. 
	Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. 
Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. 
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	5. 
	Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy, typu LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 22’
	TAK (podać)
	przekątna ekranu: ………
	powyżej 22’ – 5 pkt.

	6. 
	Wbudowany konfigurowalny ekran dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 10’
	TAK (podać)
	przekątna ekranu: ………
	

	7. 
	Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem lewo-prawo min. 30º, góra dół w zakresie min. 15 cm
	TAK 
	spełnia /nie spełnia*
	

	8. 
	Min. 3 aktywne porty głowic obrazowych
	Tak
	spełnia /nie spełnia*
	

	II.
	ARCHIWIZACJA

	9. 
	Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 400 GB. 
	TAK (podać)
	Pojemność dysku: …………
	

	10. 
	Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie.
	TAK 
	spełnia /nie spełnia*
	

	11. 
	Archiwum aparatu posiadające możliwość szyfrowania dysku twardego, możliwość szyfrowanej komunikacji DICOM, możliwość eksportowania, szyfrowania i anonimizacji danych pacjentów 
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	12. 
	Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów biometrycznych |w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej 3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej)
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	13. 
	Wbudowana nagrywarka płyt DVD, pamięci USB, zewnętrznych dysków twardych, nagrywająca na żywo podczas badania, sterowana przyciskiem z konsoli aparatu
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	14. 
	Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	15. 
	Oprogramowanie DICOM 
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	16. 
	Możliwość wysłania bezpośrednio z aparatu wiadomość email z obrazami z badania i raportem
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	III
	TRYBY OBRAZOWANIA

	17. 
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.
min. 1 500 000 kanałów przetwarzania
	TAK (podać)
	Liczba kanałów: …………………………
	powyżej 1 500 000 
– 5 pkt.

	18. 
	Dynamika systemu min. 260 dB
	TAK (podać)
	Dynamika systemu: ………………………
	powyżej 260 dB – 5 pkt.

	19. 
	Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-16,0 MHz
	TAK (podać)
	Zakres częstotliwości: ……………………
	poniżej 2 MHz – 5 pkt.
powyżej 16 MHz – 5 pkt.

	20. 
	Tryb optymalizacji obrazu B z automatyczną korekcją ogólnego wzmocnienia i wzmocnienia strefowego tzw. TGC
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	21. 
	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 12.000 obrazów 
	TAK (podać)
	Liczba obrazów: ………………………
	powyżej 12.000 – 5 pkt.

	22. 
	Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 2,0 – 40,0 cm
	TAK (podać)
	Głębokość penetracji aparatu: ………………
	powyżej 40,0 cm – 5 pkt.

	23. 
	Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	24. 
	Zoom tzw. wysokiej rozdzielczości umożliwiający zwiększenie częstotliwości odświeżania wybranego obszaru badania  min. x 20
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	25. 
	Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 10 kątami tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach
	TAK (podać)
	Liczba kątów: ………………
	powyżej 10 kątów 
– 5 pkt.

	26. 
	Praca w trybie obrazowania trapezowego na głowicach liniowych, połączona z trybami color, Doppler, power Doppler, Doppler pulsacyjny.
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	27. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem color Doppler, power Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, Doppler pulsacyjny, z obrazowaniem 3D, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu.
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	
	TRYBY PRACY

	28. 
	B-mode z maksymalną prędkością odświeżania min. 2 500 obr./sek.
	Tak
(podać)
	Prędkość odświeżania: ………………
	powyżej 2 500 obr./sek. – 5 pkt.

	29. 
	Kolor Doppler  o maksymalnej mierzonej prędkości min. 4 m/s
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	30. 
	Tryb Kolor Doppler z  mapą emulującą efekt 3D wewnątrz naczyń. Opcja zwiększająca czułość poprawiająca detekcję. Opcja zwiększająca efekt rozkładu prędkości wewnątrz naczyń.
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	31. 
	Maksymalna prędkość odświeżania min. 440 obr/s
	TAK (podać)
	Maksymalna prędkość odświeżania: ……………………
	powyżej 440 obr/s 
– 5 pkt.

	32. 
	Power Doppler, rozszerzony tryb Power Doppler o bardzo dużej czułości 
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	33. 
	Doppler pulsacyjny o maksymalnej mierzonej prędkości przy zerowym kącie korekcji ≥ 7.5 m/s
	TAK (podać)
	Prędkość: ……………………
	7.5 m/s-0 pkt.
powyżej 7.5 m/s – 5 pkt.

	34. 
	Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1-15 mm
	TAK 
	spełnia /nie spełnia*
	

	35. 
	Kolorowy Doppler tkankowy na głowicach conwexowych
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	36. 
	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	37. 
	Obrazowanie tzw. panoramiczne na wszystkich zaoferowanych głowicach
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	38. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	IV
	OPROGRAMOWANIE

	39. 
	Oprogramowanie wraz z pakietami kalkulacyjnymi umożliwiającymi szybkie wykonanie pomiarów do badań:
- płuc,
- jamy brzusznej,
- małych narządów,
- naczyniowych,
- układu mięśniowo-szkieletowego,
- pediatrycznych,
- urologicznych,
- kardiologicznych
Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczeniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	40. 
	Specjalistyczne oprogramowanie do badań położniczych umożliwiające szybkie dokonanie pomiarów poprzez automatyczne wyznaczanie, detekcję i pomiar:
- automatyczna detekcja, obrys i pomiar: NT, pomiar przezierności wewnątrzmózgowej IT, pomiar BPD, HC, AC, HL, FL,CM, Cerebellum, Vp, z funkcją umożliwiającą ustawienie sekwencji automatycznie występujących po sobie.
Automatyczny obrys i kalkulacje widma dopplerowskiego z wyznaczaniem parametrów przepływu min. PI, RI, PS, ED, HR 
Automatyczna detekcja pomiar FHR
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	41. 
	 Oprogramowanie ginekologiczno - onkologiczne:
- macica (długość, szerokość, wysokość)
- objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych)
- endometrium
- długość szyjki macicy
- pomiary pęcherzyków
- tętnice jajników: PS, ED, RI
Możliwość ustawienia sekwencji pomiarowych automatycznie występujących po sobie.
Możliwość tworzenia, definiowania przez użytkownika nowych pomiarów. 
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	42. 
	Wbudowany algorytm do pomiaru i wyliczania ryzyka zmian nowotworowych  guzów jajnika zgodnie z wytycznymi towarzystwa IOTA (algorytm IOTA LR2, simple rules , ADNEX).
Protokół klasyfikacji macicy zgodny z ESHRE/ESGE i ASRM 
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	43. 
	Graficzna prezentacja pomiarów biometrii na siatce centylowej oraz pomiarami Dopplera z przewodu żylnego DV, tętnicy środkowo-mózgowej, pępowinowej, tętnic macicznych; funkcja dostępna w raporcie z badania jak również na żywo podczas badania na ekranie USG
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	V
	GŁOWICE

	44. 
	Głowica liniowa 2D do badań małych narządów, naczyniowych, ortopedycznych
Zakres częstotliwości min. 5-12,0 MHz 
Minimum 190 fizycznych elementów
piezoelektrycznych
Szerokość pola obrazowego max 44 mm
	TAK (podać)
	spełnia /nie spełnia*
	

	45. 
	Głowica convex 2D do badań jamy brzusznej,
Zakres częstotliwości min. 2-5 MHz 
Minimum 190 fizycznych elementów piezoelektrycznych
Max. kąt obrazowania w trybie B min 90 stopni
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	VI
	MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT

	46. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie przepływu bez wykorzystania techniki Dopplera.
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	47. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D na głowicach volumetrycznych. Oprogramowanie 3D w czasie rzeczywistym o prędkości obrazowania min. 45 obrazów 3D/s. Funkcja 3D w czasie rzeczywistym z automatyczną detekcją płynu i korektą kształtu bramki skanującej na żywo jak i na obrazach objętościowych zatrzymanych, zarchiwizowanych w aparacie
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	48. 
	Możliwość rozbudowy o programowanie w obrazowaniu 3 / 4 D umożliwiające poprowadzenie dowolnej linii skanującej umożliwiające wyświetlenie organów w trybie renderingu
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	49. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj. objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21.
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	50. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie biopsyjne wykorzystujące technikę 3D w czasie rzeczywistym do przedstawienia toru biopsyjnego igły.
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	51. 
	Możliwość rozbudowy aparatu o obrazowanie tomograficzne z opcją wyboru ilości przekroi cięcia oraz regulacją odległości pomiędzy poszczególnymi liniami (płaszczyznami)
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	52. 
	Możliwość rozbudowy o opcje umożliwiającą obrazowanie przy użyciu środka kontrastującego
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	53. 
	Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, VGA
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	54. 
	Zasilanie 220-240 V 50 Hz
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	

	55. 
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania.
	TAK
	spełnia /nie spełnia*
	



Kolumnę 4 tabeli należy uzupełnić w sposób: przekreślić słowo „spełnia” lub „nie spełnia” i zostawić prawidłowe jako nieprzekreślone oraz wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe w miejscach gdzie zostało to wskazane. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji pozostawi słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.

UWAGA: Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
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