## Łóżka
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Przedmiot |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 31 szt. |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Łóżka szpitalne
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
| PARAMETR WYMAGANY | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK | Parametry - potwierdzenie spełnienia wymogów (OPISAĆ, PODAĆ ZAOFEROWANY PARAMETR)
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2026.
2 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali niskowęglowej lakierowanej proszkowo.
3 | Leże czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi. Platforma materaca wykonana z polipropylenu (PP), składająca się z 5 niezależnie demontowalnych paneli mocowanych zatrzaskowo („klik”), łatwo zmywalnych i przeznaczonych do dezynfekcji. Konstrukcja niewymagająca kierunku montażu paneli.
4 | Leże podparte na konstrukcji pantografowej w ośmiu punktach, zapewniającej zwiększoną stabilność platformy materaca.
5 | Segment pleców oraz segment nóg wyposażone w zintegrowane ograniczniki materaca o wysokości minimum 30 mm, zabezpieczające materac przed przemieszczaniem się podczas regulacji łóżka.
6 | Demontowalne ograniczniki materaca zlokalizowane po obu stronach sekcji pleców i nóg, o wysokości minimum 56 mm i szerokości 90 mm, zapewniające dodatkową stabilizację materaca podczas pozycjonowania pacjenta. Ograniczniki wyposażone w mechaniczny wskaźnik kąta pochylenia segmentu oparcia pleców oraz nóg umożliwiający szybki odczyt aktualnego ustawienia.
7 | Sekcja pleców wyposażona w platformę przepuszczalną dla promieni RTG, umożliwiającą wykonanie badań radiologicznych przy użyciu kasety RTG o wymiarach minimum 540 x 365 mm bez konieczności przemieszczania pacjenta.
8 | Wymiary powierzchni leża przystosowane do materaca o wymiarach 870 x 2000 mm ± 10 mm.
9 | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm ± 10 mm Nie dopuszcza się dłuższych łóżek ze względu na wymiary wind.
10 | Całkowita szerokość łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm ± 10 mm
11 | Dopuszczalne obciążenie robocze minimum 250 kg
12 | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 155 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika pacjenta pod łóżko.
13 | Minimalna wysokość leża od podłogi 390 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.
14 | Maksymalna wysokość leża od podłogi 830 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.
15 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3°.
16 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 30o ± 3°.
17 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 17o ± 1°.
18 | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17o ± 1°.
19 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej oraz segmentu uda.
20 | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego.
21 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania (CPR), uruchamianego z obu stron za pomocą dźwigni oznaczonych kolorem czerwonym.
22 | Przewodowy panel sterujący przeznaczony dla personelu medycznego, umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka oraz selektywne blokowanie wybranych funkcji. Panel wyposażony w spiralny przewód oraz uchwyt umożliwiający zawieszenie na szczycie łóżka.
23 | Centralny panel umożliwia sterowanie co najmniej następującymi funkcjami: • regulacja wysokości leża, • regulacja segmentu pleców, • regulacja segmentu uda, • funkcja autokontur, • pozycja krzesła kardiologicznego, • pozycja Trendelenburga, • pozycja anty-Trendelenburga, • pozycja antyszokowa, • pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże), • funkcja CPR
24 | Panel personelu wyposażony w funkcję selektywnego blokowania funkcji elektrycznych wraz z diodową informacją o zablokowanych funkcjach. Panel wyposażony ponadto w: • wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej, • sygnalizację zablokowanych funkcji.
25 | Pilot pacjenta umożliwiający sterowanie co najmniej następującymi funkcjami łóżka: • regulacja oparcia pleców, • regulacja segmentu uda, • regulacja wysokości leża, • funkcja autokontur, • pozycja Trendelenburga, • pozycja anty-Trendelenburga, • funkcja CPR, • sterowanie oświetleniem nocnym.
26 | Pilot pacjenta wyposażony w: • podświetlane oraz czytelnie oznaczone przyciski funkcyjne, • wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej, • uchwyt umożliwiający zawieszenie pilota na poręczy bocznej lub szczycie łóżka, • obudowę odporną na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach ochrony zdrowia. Dostępność funkcji pilota podlega kontroli z poziomu panelu personelu medycznego poprzez system selektywnych blokad.
27 | Przewody elektryczne i sterujące prowadzone w osłonach ochronnych, zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym, bez luźno zwisających elementów pod podwoziem łóżka.
28 | Przewód zasilający wyposażony w kabel oraz uchwyt do jego zawieszenia od strony głowy łóżka. Przewód prosty, niewykonany w formie spirali, ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję.
29 | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska min IP-X4
30 | Poręcze boczne wykonane z polipropylenu (PP), o konstrukcji ograniczającej miejsce gromadzenia się zanieczyszczeń i ułatwiającej dezynfekcję.
31 | Konstrukcja poręczy pozbawiona punktów mogących spowodować przypadkowe przytrzaśnięcie dłoni lub palców pacjenta. Od strony pacjenta brak widocznych elementów mocujących, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania.
32 | Opuszczanie i podnoszenie poręczy wspomagane amortyzatorem gazowym, zapewniającym cichą i płynną pracę. Uchwyt zwalniający oznaczony kolorem pomarańczowym.
33 | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy możliwe przy użyciu jednej ręki.
34 | Poręcze wyposażone we wbudowane wskaźniki kąta pochylenia, umożliwiające szybki odczyt parametrów pozycjonowania pacjenta.
35 | Wysokość poręczy ponad platformę materaca minimum 420 mm.
36 | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Przy opuszczonych poręczach oraz całkowicie wypoziomowanym leżu przestrzeń użytkowa wynosi minimum 1000 mm, umożliwiając pionizację pacjenta.
37 | Szczyty łóżka wykonane z polipropylenu (PP) w technologii Blow-Molding, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach ochrony zdrowia.
38 | Szczyty mocowane do ramy łóżka w systemie Plug-In, umożliwiającym szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
39 | Szczyty wyposażone w mechanizm blokujący zabezpieczający przed przypadkowym demontażem oraz zapewniający stabilne połączenie z konstrukcją łóżka podczas transportu pacjetna.
40 | Kształt szczytów pozbawionych ostrych krawędzi, ułatwiający utrzymanie czystości i dezynfekcji.
41 | Szczyt od strony nóg wyposażony w zintegrowany uchwyt/ogranicznik zabezpieczający pilot przed przesuwaniem się i zsuwaniem podczas użytkowania.
42 | Łóżko wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy minimum 125 mm, wyposażone w centralny system blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny wyłącznie bieżnik), wyposażone w centralny system blokady oraz funkcję koła kierunkowego (jazdy na wprost).
43 | Dźwignie sterujące centralną blokadę kół oraz funkcją jazdy na wprost, po obu stronach łóżka, z możliwością ustawienia w trzech pozycjach, oznaczonych kolorystycznie.
44 | Rama łóżka wyposażona w cztery obrotowe odbojniki narożne o średnicy minimum 113 mm, zapewniające bezpieczniejszy transport.
45 | Minimum dwa przesuwne haki na worki drenażowe po każdej stronie łóżka.
46 | Cztery gniazda w narożach ramy leża do montażu stojaka kroplówkowego oraz dwa gniazda od strony głowy pacjenta do montażu wysięgnika pacjenta.
47 | Stojak infuzyjny wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w minimum 4 haczyki, o nośności minimum 15 kg. (opcja)
48 | Wysięgnik pacjenta z trójkątem rehabilitacyjnym, umożliwiający samodzielne podciąganie się oraz zmianę pozycji w łóżku, montowany bez użycia narzędzi. (opcja)
49 | Siłowniki elektryczne spełniające normy CE, EN oraz RoHS, o poziomie hałasu poniżej 50 dB.
50 | Rama leża wyposażona w: • sworzeń wyrównania potencjału, • poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg.
51 | Materac piankowy dwuwarstwowy, przeciwodleżynowy, przeznaczony do profilaktyki oraz wspomagania leczenia odleżyn do III stopnia włącznie. Materac dopasowany wymiarami do oferowanego łóżka, o wysokości minimum 140 mm, wyposażony we wzmocnione krawędzie boczne ułatwiające wstawanie pacjenta oraz zwiększające jego stabilność podczas siadania. Konstrukcja materaca zapewniająca odpowiednią redystrybucję nacisku i wentylację wkładu. Materac wyposażony w zdejmowany pokrowiec poliuretanowy, nieprzemakalny i paroprzepuszczalny, antyalergiczny, odporny na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach ochrony zdrowia, z możliwością prania w temperaturze co najmniej 95°C, zamykany na zamek błyskawiczny zabezpieczony przed przenikaniem płynów.
Parametry dodatkowe - OCENIANE (Kryterium oceny ofert)
1 | Możliwość wydłużenia leża z blokadą w trzech pozycjach: 100 mm, 200 mm oraz 350 mm. Regulacja długości bez użycia narzędzi i odkręcania śrub, realizowane za pomocą systemu szybkiej blokady zatrzaskowej.
2 | Mechaniczna regulacja segmentu podudzia (łydek) za pomocą mechanizmu zapadkowego (Rastomat), umożliwiającego ustawienie minimum 10 pozycji regulacji.
3 | Przycisk awaryjnego zatrzymania (STOP) w kolorze czerwonym, umożliwiający natychmiastowe przerwanie pracy funkcji elektrycznych łóżka.
4 | Innowacyjny system podwójnej autoregresji obejmujący segment pleców i segment uda, zapewniający cofnięcie segmentów odpowiednio o minimum 90 mm i 60 mm, zwiększający powierzchnię leża, równomiernie rozkładający nacisk oraz poprawiający komfort i bezpieczeństwo pacjenta.
5 | Poręcz boczna od strony głowy pacjenta wyposażona w zintegrowaną przestrzeń do przechowywania telefonu komórkowego lub drobnych przedmiotów codziennego użytku, takich jak chusteczki, okulary lub pilot.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 48 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
10 | Gwarancja i serwis wraz z wymianą części zamiennych, przeglądy profilaktyczne i rewizje.
URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY