Dział Zamówień Publicznych

tel:  +48 62 765 14 51,  Kierownik Działu +48 62 765 13 97

„Salus aegroti suprema lex”

Kalisz, 17.08.2026 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA

dot. postępowania na: „Sukcesywne dostawy pojemników na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny, pojemników na materiał do badań histopatologicznych, papieru rejestracyjnego EKG, KTG, żeli”
nr sprawy 68/26

Pytanie - Pakiet 2 poz. 5 i 6) Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 50–80 ml zawierającego 30 ml 10% zbuforowanej formaliny jako rozwiązanie równoważne dla wymaganych pojemników 40 ml z 20 ml formaliny oraz 60 ml z 40 ml formaliny?

Oferowane pojemniki zapewniają większą objętość użytkową oraz odpowiednią ilość utrwalacza do prawidłowego zabezpieczenia materiału histopatologicznego, zachowując pełną funkcjonalność wymaganych wyrobów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie - poz. 7) Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 100–150 ml zawierającego 70 ml 10% zbuforowanej formaliny jako rozwiązanie równoważne dla wymaganego pojemnika 150 ml z 90 ml formaliny?

Oferowany wyrób umożliwia prawidłowe utrwalanie materiału histopatologicznego i jest standardowo stosowany w diagnostyce patomorfologicznej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie - poz. 8) Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 500 ml zawierający 300 ml 10% zbuforowanej formaliny jako rozwiązanie równoważne dla wymaganego pojemnika 600 ml z 300 ml formaliny?

Ilość utrwalacza pozostaje identyczna jak w wymaganiu, a nieznacznie mniejsza pojemność nominalna nie wpływa na funkcjonalność produktu ani proces utrwalania materiału.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie - poz. 10) Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3000 ml zawierającego 1800 ml 10% zbuforowanej formaliny jako rozwiązanie równoważne dla wymaganego pojemnika 2500 ml z 1500 ml formaliny?

Oferowany pojemnik posiada większą pojemność oraz większą ilość utrwalacza, co zapewnia pełną funkcjonalność oraz możliwość utrwalania większych preparatów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie  - poz. 12) Czy Zamawiający, mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz dostępność wyrobów na rynku, dopuści odstąpienie od wymagania pojemnika o pojemności 11000 ml z 6700 ml formaliny, gdyż jest to pojemność niestandardowa i oferowana przez ograniczoną liczbę producentów, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich pozostałych pozycji formularza asortymentowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 1 Zad. Nr 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby oferowane pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz powołanymi standardami akredytacyjnymi.

Pytanie nr 2 Zad. Nr 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:

1.	Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.

2.	Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg, aby oferowane pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie (w postaci trwałej, niezmywalnej etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane w pracowni, nadruku lub techniki IML). Oznakowanie to musi zawierać miejsca lub dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację pacjenta, rodzaju pobranego materiału oraz datę i godzinę pobrania i utrwalenia, zgodnie ze standardami akredytacyjnymi Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów (PTP).

Pytanie nr  3: Zad. Nr 2

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pojemników wykonanych z tworzywa koloru białego odpornego na uszkodzenia w czasie transportu. W przypadku dużych pojemników przeznaczonych do transportu większych wycinków, w tym narządów w całości, białe nieprzezroczyste ścianki zapewniają ograniczenie wglądu w materiał biologiczny przez osoby postronne podczas transportu. Jest to rozwiązanie bezpieczne, funkcjonalne i dostosowane do charakteru takiego materiału. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr  4: Zad. Nr 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby pojemniki wykonane były z polipropylenu (PP)? Polipropylen charakteryzuje się wysoką odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia), a zatem jest optymalnym materiałem do przewożenia próbek utrwalonych w formalinie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje, aby oferowane pojemniki charakteryzowały się wysoką odpornością na odczynniki chemiczne

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na materiał do badan histopatologicznych o pojemności 11 000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 10 ml wypełnione formaliną 6 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 30 ml wypełnione formaliną 18 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 60 ml wypełnione formaliną 35 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 150 ml wypełnione formaliną 80 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 500 ml wypełnione formaliną 320 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2000 ml wypełnione formaliną 1200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 9 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 11 000 ml wypełnione formaliną 6000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Papier do EKG w rozmiarze 80mmx75xx200?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Papier do EKG w rozmiarze 110mmx140xx150 z przeliczeniem wymaganej ilości przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie: Zadanie 3 poz. 7,8

Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu a’10 oraz wycenę za opakowanie a’10 wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie: Zadanie 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Papier do EKG w rozmiarze 210mmx25 m z nadrukiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu a’5 oraz wycenę za opakowanie a’5 wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści Papier do EKG w rozmiarze 114mmx150mmx75 z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Zadanie 3 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kompatybilny zamiennik spełniający opis SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Zadanie 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LIFE pak 12 szerokość 106mmx25m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie 3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LIFE pak 12 szerokość 106mmx25m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Zadanie 3 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x150x300 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Zadanie 3 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112x125x300 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie 3 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210x140x250 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Zadanie 3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210x140x156 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Zadanie 3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50mmx25 m z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz kartką do zewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Zadanie 3 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50mmx30 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie 3 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści żel ścierny 250g z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Zadanie 3 pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści pastę ścierną 160g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie nr 3 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Ascard Aspel o rozmiarze 210mmx 25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 288 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie nr 3 poz. 12

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie Zadanie nr 3 poz. 15,16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak o rozmiarze całkowitym 107 mm x 23m. Nadruk na papierze ( kratka)  ma szerokość 100mm.

Odpowiedź zadanie 3 poz. 15 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Odpowiedź: zadanie 3 poz 16: Zamawiający dopuszcza

Pytanie Zadanie nr 3 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do programatora Biotronic o rozmiarze 112x125x200kartek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zadanie nr 3 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 50mm x 20m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 13 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. ) zmianę treści SWZ. Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy ją uwzględnić podczas sporządzania oferty Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmiany.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Mgr. inż. Mariusz Pawlaczyk