Załącznik nr 1A - Formularz cenowy wraz ze specyfikacją techniczną dla części nr 1

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia, w ramach projektuEdukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ryglice

dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1– Dostawa sprzętu Biofeedback

|  | Nazwa | Ilość | Szczegółowy opis | Podać dokładną nazwę i producenta. Jeśli jest to zestaw - podać skład zestawu oraz kod producenta lub link do oferowanego produktu. | Stawka podatkuVat | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do metody Biofeedback | 1 | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, mobilnego zestawu do prowadzenia treningów EEG biofeedback, przeznaczonego do zastosowań edukacyjnych oraz terapeutycznych, wraz z niezbędnym oprogramowaniem, akcesoriami oraz komputerem przenośnym. Oferowany zestaw musi umożliwiać: • pomiar sygnałów bioelektrycznych EEG w jakości: próbkowanie min. 250 Hz (dla EEG) i rozdzielczość min. 16 bit • analizę sygnałów w czasie rzeczywistym, • wizualizację danych w czasie rzeczywistym, • prowadzenie interaktywnych treningów biofeedback z wykorzystaniem gier lub scenariuszy terapeutycznych, • rejestrację oraz archiwizację danych pacjentów/użytkowników, • generowanie raportów z przebiegu treningu. 3. Jednostka pomiarowa (wzmacniacz) Wymagania minimalne: • minimum 2 niezależne kanały pomiarowe, • minimum 4 wejścia typu touch-proof, • praca w czasie rzeczywistym, • cyfrowa transmisja danych do komputera, • zgodność z oferowanym oprogramowaniem. 4. Oprogramowanie Wymagania minimalne: • interfejs użytkownika w języku polskim lub pełna polska wersja językowa, • możliwość prowadzenia treningów biofeedback w różnych protokołach, • wizualizacja sygnałów (np. wykresy, wskaźniki, animacje), • dostęp do gier lub scenariuszy terapeutycznych wspierających trening, • automatyczne lub półautomatyczne dostosowanie poziomu trudności, • rejestracja, zapis i odtwarzanie sesji, • generowanie raportów (min. w formacie PDF lub równoważnym), • możliwość prowadzenia bazy danych użytkowników, • stały pomiar impedancji elektrod w czasie rzeczywistym, • możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły (np. trening oddechowy) 6.Komputer przenośny (laptop) Minimalne wymagania: • procesor: procesor minimum 4-rdzeniowy, uzyskujący wynik co najmniej 23 000 punktów w teście Passmark - CPU Mark wg. wyników procesorów publikowanych na dzień 19.06.2026, na https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html (wyniki w załączniku), • pamięć RAM: min. 8 GB, • dysk: SSD min. 256 GB, • ekran: min. 15,6 cala, • rozdzielczość: min. Full HD (1920×1080), •karta graficzna: min. 8 GB pamięci własnej typu GDDR6 pracującej na szynie o szerokości co najmniej 128-bit i przepustowości minimum 270 GB/s. Układ musi charakteryzować się częstotliwością taktowania procesora w trybie Boost na poziomie co najmniej 2400 MHz oraz posiadać minimum 3000 jednostek cieniujących. Karta musi oferować sprzętowe wsparcie dla standardów DirectX 12 Ultimate oraz technologii śledzenia promieni (Ray Tracing), przy zachowaniu maksymalnego poboru mocy (TDP) nieprzekraczającego 120 W. Ponadto wymagane jest wyposażenie w minimum 4 cyfrowe wyjścia wideo (w tym HDMI oraz DisplayPort) umożliwiające bezproblemową, jednoczesną obsługę co najmniej dwóch niezależnych monitorów w rozdzielczości Full HD. Układ musi być w pełni kompatybilny ze środowiskiem obliczeniowym CUDA lub równoważnym, zapewniającym stabilne i płynne działanie oprogramowania do Biofeedbacku. • zainstalowany system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem, • komplet sterowników i gotowość do pracy. 7. Akcesoria Zestaw musi zawierać: • komplet elektrod (w tym elektrod miseczkowych), • czepek do montażu elektrod, • przewody przyłączeniowe, • żel/pasta kontaktowa, • pojemnik do przechowywania elektrod (np. w roztworze soli fizjologicznej), • futerał lub walizkę transportową umożliwiającą bezpieczne przenoszenie zestawu. 8. Wymagania dodatkowe • wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą kompatybilne, • dostarczony sprzęt musi być gotowy do pracy po instalacji, • wykonawca zapewni instrukcję obsługi w języku polskim. Wymagany montaż, instalacja, uruchomienie, konfiguracja. | Podać dane, jak w nagłówku kolumny: |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Cenę należy przenieść do formularza ofertowego      		        	                                   W przypadku zastosowania przez dostawcę na proponowane towary stawki podatku VAT, innej niż podstawowa Kolumny  5,6,7,8 wypełnia wykonawca  					tj. 23% należy wypełnić poniższe zestawienie:

poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….

poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….

poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….

poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….

poz. ……………..……… objęte stawką podatku VAT ………… podać podstawę prawną ……………………………………………….

UWAGA: FORMULARZ NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM lub ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM lub ELEKTRONICZNYM PODPISEM OSOBISTYM !