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Załącznik nr 2 do SWZ
Pełna nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………
Siedziba i adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo):        ………………….………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………
Nr KRS: ………………………… NIP:…………………………REGON:…………………………
Adres poczty elektronicznej:  ………………………………………………………………………
Numer telefonu:……………………………………………………………………………………..
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Oferta
W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przetargu                           w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Dostawa aparatury kontrolnej  i badawczej, przyrządów do badania właściwości fizycznych , przyrządów do pomiaru  numer postępowania KU.2301.86.2026 składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami do SWZ za łączną cenę: netto: ……………….. zł, brutto: ………………zł w tym należy podatek VAT.

	[bookmark: _Hlk223590182]Wymagany przedmiot zamówienia
	OFEROWANY przez wykonawcę przedmiot zamówienia

	Pozycja 1. Refraktometr Abbego 0-95 Brix +/-0,5%, 1,300-1,700 nD - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa klasycznego refraktometru Abbego przeznaczonego do pomiaru współczynnika załamania światła oraz zawartości ekstraktu wyrażonej w skali Brix dla cieczy i ciał stałych.
1.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje
zakres pomiaru współczynnika załamania światła: co najmniej 1,3000-1,7000 nD;
zakres pomiaru w skali Brix: co najmniej 0-95% Brix;
dokładność pomiaru współczynnika załamania światła: co najmniej +/-0,0002 nD;
dokładność pomiaru w skali Brix: co najmniej +/-0,5% Brix;
podziałka w skali Brix: co najmniej 0,1% Brix;
przyłącza do łaźni termostatycznej lub układu termostatowania pryzmatu;
możliwość zamontowania lub współpracy z termometrem cyfrowym;
oświetlenie skali i pryzmatu pomiarowego;
możliwość kalibracji przy użyciu płytek kalibracyjnych lub równoważnych elementów kalibracyjnych;
zasilanie sieciowe dostosowane do pracy laboratoryjnej.

Pozycja 2. Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem, przeznaczonego do utrzymywania zadanej temperatury oraz do zewnętrznego chłodzenia urządzeń laboratoryjnych wymagających obiegu cieczy chłodzącej.
2.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje
termostat/cyrkulator chłodzący z możliwością pracy w obiegu wewnętrznym lub zewnętrznym;
sterownik mikroprocesorowy PID;
wyświetlacz LED z rozdzielczością wskazań co najmniej 0,01°C;
zakres temperatury pracy: co najmniej od -20°C do 100°C;
regulacja temperatury z krokiem co najmniej 0,1°C;
stabilność temperatury: co najmniej +/-0,05°C;
chłodzenie kompresorowe;
zabezpieczenie przed przegrzaniem;
wanna i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej;
pompa cyrkulacyjna o wydajności co najmniej 6 l/min;
pojemność wanny: co najmniej 10 l;
uchwyty lub rozwiązania ułatwiające przenoszenie urządzenia;
zasilanie 100-240 V lub równoważne, dopuszczone do pracy laboratoryjnej.

Pozycja 3. Wytrząsarka laboratoryjna orbitalna - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa cyfrowej wytrząsarki orbitalnej typu heavy duty wraz z platformą, przeznaczonej do wytrząsania próbek laboratoryjnych w naczyniach o różnej pojemności.
3.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje
ruch orbitalny z amplitudą około 25 mm;
zakres regulacji prędkości: co najmniej 25-500 obr./min;
zakres regulacji czasu: co najmniej od 1 s do 160 h lub praca ciągła;
maksymalne obciążenie: co najmniej 22 kg;
wyświetlacze lub panel umożliwiający odczyt prędkości i czasu pracy;
alarm dźwiękowy lub równoważna sygnalizacja zakończenia programu;
czujnik obciążenia lub zabezpieczenie przed przeciążeniem;
możliwość kalibracji prędkości;
interfejs RS232 lub równoważny;
napęd z silnikiem bezszczotkowym lub równoważnym rozwiązaniem zapewniającym stabilną pracę;
możliwość pracy w temperaturze otoczenia co najmniej 0-40°C;
dostawa powinna obejmować regulowaną platformę kompatybilną z wytrząsarką, o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 60 × 45 cm;

Pozycja 4. Spektrofotometr VIS - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa spektrofotometru VIS przeznaczonego do pomiarów absorbancji, transmitancji oraz podstawowych analiz spektrofotometrycznych w zakresie widzialnym i bliskim nadfiolecie.
4.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje
zakres długości fali: co najmniej 320-1100 nm;
szerokość szczeliny: 2 nm;
dokładność długości fali: co najmniej +/-0,5 nm;
powtarzalność długości fali: co najmniej <=0,2 nm;
światło rozproszone: nie więcej niż 0,04% T przy 360 nm;
stabilność: co najmniej +/-0,001 A/h przy 500 nm;
detektor: fotodioda silikonowa lub równoważny;
źródło światła: lampa wolframowa lub równoważna;
kolorowy ekran LCD oraz klawiatura/przyciski membranowe;
port USB oraz RS232 lub równoważne interfejsy komunikacyjne;
możliwość zapisu danych na nośniku USB lub przesyłania danych do komputera;
funkcje pomiarowe obejmujące co najmniej pomiar absorbancji, transmitancji, krzywe kalibracyjne, pomiary kinetyczne i pomiary przy wielu długościach fali;
oprogramowanie komputerowe umożliwiające obsługę podstawowych funkcji pomiarowych;
w zestawie 4-pozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm, co najmniej 4 kuwety szklane 10 mm oraz co najmniej 2 kuwety kwarcowe 10 mm;
zasilanie AC 110-230 V, 50-60 Hz lub równoważne.

[bookmark: _GoBack]Pozycja 5. pH-metr wraz z elektrodą oraz z roztworami do kalibracji - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa wodoszczelnego pH-metru terenowo-laboratoryjnego wraz z elektrodą kombinowaną szklaną do pomiarów pH w wodach czystych oraz roztworami buforowymi do kalibracji.
5.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje pH-metru
przyrząd przenośny/laboratoryjny, przeznaczony do pracy terenowej i laboratoryjnej;
możliwość pomiaru pH, potencjału redox/mV oraz temperatury;
kolorowy, graficzny, dotykowy wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt pH i temperatury;
wodoszczelna obudowa, co najmniej IP-66, umożliwiająca pracę w trudniejszych warunkach;
kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów, z wykorzystaniem buforów pH 4,00; 7,00; 9,00;
dołączony czujnik temperatury;
automatyczne wykrywanie wartości pH buforu;
automatyczna kompensacja temperatury;
przypomnienie czasu kalibracji;
możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera;
pamięć co najmniej 200 wyników pomiarów z czasem i datą;
zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz;
gwarancja na przyrząd minimum 24 miesiące.
5.2. Wymagane minimalne zakresy pomiarowe pH-metru
pH: zakres co najmniej od 0,00 do 14,00 pH;
potencjał redox/mV: zakres co najmniej +/-2000 mV;
temperatura: zakres co najmniej od -50,0 do 200,0°C;
rozdzielczość pomiaru pH: co najmniej 0,01 pH;
rozdzielczość pomiaru potencjału: co najmniej 1 mV;
rozdzielczość pomiaru temperatury: co najmniej 0,1°C.
5.3. Wymagane elementy zestawu
elektroda kombinowana szklana do pomiarów pH w wodach czystych lub cieczach o niewielkim zanieczyszczeniu, np. EPS-1 lub równoważna;
roztwór buforowy pH 4,00 - minimalna objętość 100 ml;
roztwór buforowy pH 7,00 - minimalna objętość 100 ml;
roztwór buforowy pH 9,00 - minimalna objętość 100 ml;
akumulatory, zasilacz lub przewód zasilający/ładujący;
pojemnik/walizeczka do przechowywania przyrządu i podstawowych akcesoriów;
dokumentacja techniczna lub instrukcja obsługi.
5.4. Wymagana konfiguracja ze względu na kompatybilność
W związku z koniecznością zachowania kompatybilności z dotychczas używanymi w Instytucie Chemii urządzeniami, elektrodami, czujnikami, złączami, akcesoriami oraz materiałami eksploatacyjnymi wymaga się dostawy pH-metru opartego na systemie Elmetron.
1 szt. wodoszczelnego pH-metru Elmetron CP-451 lub równoważnego w pełni kompatybilnego z systemem pomiarowym Elmetron;
elektroda kombinowana pH Elmetron EPS-1 lub równoważna;
roztwory buforowe pH 4,00; 7,00; 9,00 kompatybilne z procedurą kalibracji pH-metru Elmetron CP‑451.
Wymagania wspólne dla całego zapotrzebowania
wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe;
dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być kompletne i gotowe do pracy po dostawie;
elementy zestawów w ramach poszczególnych pozycji muszą być wzajemnie kompatybilne i umożliwiać uruchomienie stanowisk pomiarowych bez konieczności zakupu dodatkowych podstawowych akcesoriów;
wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim;
wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną lub karty katalogowe dla urządzeń i podstawowych akcesoriów;
gwarancja na urządzenia: zgodnie z warunkami producenta, nie krócej niż 12 miesięcy, o ile w opisie pozycji nie wskazano dłuższego okresu;
cena zamówienia powinna obejmować dostawę/transport wszystkich elementów zestawu do siedziby Zamawiającego.


Pozycja 6. Wytrząsarka liniowa komplet z platformą uniwersalną - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa laboratoryjnej wytrząsarki liniowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do pracy, w tym platformą uniwersalną/regulowaną umożliwiającą stabilne mocowanie naczyń laboratoryjnych.
6.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje wytrząsarki
· typ ruchu: liniowy;
· orbita/amplituda ruchu: co najmniej 10 mm;
· maksymalne obciążenie z platformą: co najmniej 7,5 kg;
· zakres regulacji prędkości obejmujący co najmniej 100-350 obr./min.;
· wyświetlacz LCD lub równoważny wyświetlacz cyfrowy umożliwiający odczyt podstawowych parametrów pracy;
· zakres nastawy czasu obejmujący co najmniej od 1 min. do 19 godz. 59 min.;
· możliwość pracy ciągłej oraz pracy w określonym czasie;
· wytrząsarka wyposażona w platformę uniwersalną/regulowaną przeznaczoną do stabilnego mocowania naczyń laboratoryjnych;
· powierzchnia robocza platformy nie mniejsza niż 300 x 300 mm;
· platforma umożliwiająca regulację ustawienia elementów mocujących lub równoważne stabilne mocowanie naczyń laboratoryjnych o różnych wymiarach;
· interfejs komunikacyjny RS232 lub równoważny;
· zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz lub równoważne dopuszczone do pracy laboratoryjnej;
· klasa ochrony co najmniej IP21;
· konstrukcja stabilna, dostosowana do pracy na standardowym blacie laboratoryjnym.
Pozycja 7. Mieszadło magnetyczne z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa laboratoryjnego mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, cyfrowym wyświetlaczem oraz regulacją prędkości mieszania i temperatury, przeznaczonego do mieszania i ogrzewania roztworów w typowych naczyniach laboratoryjnych.
7.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje mieszadła
· mieszadło magnetyczne z grzaniem, jedno stanowisko mieszające;
· płyta robocza ze stali nierdzewnej z pokryciem ceramicznym lub z materiału równoważnego odpornego na typowe warunki pracy laboratoryjnej;
· średnica płyty roboczej co najmniej 135 mm;
· silnik bezszczotkowy lub równoważne rozwiązanie zapewniające stabilną pracę urządzenia;
· maksymalna objętość mieszanego roztworu: co najmniej 20 l;
· zakres regulacji prędkości obejmujący co najmniej 100-1500 obr./min.;
· zakres temperatury grzania: od temperatury otoczenia do co najmniej 340°C;
· regulacja temperatury z krokiem nie większym niż 1°C;
· dokładność kontroli nagrzewania platformy minimum: ±1°C (<100°C) ±1% (>100°C)
· cyfrowy wyświetlacz LCD lub równoważny, umożliwiający odczyt prędkości i temperatury;
· dokładność wyświetlania temperatury co najmniej +/-0,1°C;
· możliwość kontroli temperatury z użyciem czujnika temperatury o dokładności co najmniej +/-0,2°C;
· zabezpieczenie temperaturowe lub temperatura bezpieczeństwa co najmniej 360°C;
· ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią;
· interfejs komunikacyjny RS232 lub równoważny;
· klasa ochrony co najmniej IP42;
· zasilanie 200-240 V, 50/60 Hz lub równoważne dopuszczone do pracy laboratoryjnej.
Wymagania wspólne dla całego zapotrzebowania
· wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe;
· dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być kompletne i gotowe do pracy po dostawie;
· wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim;
· wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną lub karty katalogowe dla urządzeń i podstawowych akcesoriów;
· gwarancja na urządzenia: minimum 24 miesiące;
· cena zamówienia powinna obejmować dostawę/transport wszystkich elementów zestawu do siedziby Zamawiającego.


Pozycja 8 Biureta cyfrowa z akcesoriami - 1 szt.
Przedmiotem pozycji jest dostawa biurety cyfrowej przeznaczonej do precyzyjnego dozowania cieczy i wykonywania miareczkowań w warunkach laboratoryjnych.
8.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje biurety cyfrowej
biureta cyfrowa bez interfejsu komputerowego;
objętość nominalna: 25 ml;
podziałka/rozdzielczość dozowania co najmniej 0,001 ml, przy czym od 20 ml dopuszczalna podziałka 0,01 ml;
zawór zwrotny/odpowietrzający umożliwiający szybkie odpowietrzanie z minimalnymi stratami medium;
możliwość ustawiania wylewki zarówno w pionie, jak i w poziomie;
zakres temperatury pracy obejmujący co najmniej od +15°C do +40°C;
konstrukcja umożliwiająca łatwe napełnianie, dozowanie oraz obsługę podczas miareczkowania
dostawa powinna obejmować zestaw butelek szklanych na odczynnik do biurety o pojemność 100 mL 2 sztuki; 250 mL 2 sztuki; 500 mL 2 sztuki; 1000 mL 2 sztuki; 2000 mL 2 sztuki;
dostawa powinna obejmować podstawowe akcesoria niezbędne do uruchomienia i prawidłowego użytkowania biurety w tym adaptery na różne średnice gwintów pojemników na odczynniki.


	


Zobowiązujemy się dostarczyć całości zamówienia w terminie maksymalnie                   30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

1. Oświadczamy, że dostarczany przez nas przedmiot zamówienia posiada odpowiednie atesty, znaki jakościowe i jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnymi przepisami.
2. W łącznej cenie brutto, o której mowa w ust. 2 uwzględniliśmy wszelkie niezbędne prace konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ i załączników do niej.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z terminem zawartym w SWZ. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. [bookmark: _Ref176955287]Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać[footnoteRef:1]: [1:  Zaznaczyć właściwe.] 

· sami bez udziału podwykonawców 
· z udziałem  podwykonawców
Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć następującą cześć zamówienia (zakres prac):
1) ………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy……………………… (jeżeli jest znany)
2) ………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy……………………… (jeżeli jest znany)
6. Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
………………………………………tel. kontaktowy, mail:  …………………………………
9. Informujemy, że dokumenty na potwierdzenie braku podstaw dotyczących wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
· https://prod.ceidg.gov.pl 
· https://ems.ms.gov.pl
· Inne (podać ścieżkę dostępu)……………………
10. [bookmark: _Hlk194914008]Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE). W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć odpowiedni kwadrat:
· Mikroprzedsiębiorstwo
· Małe przedsiębiorstwo
· Średnie przedsiębiorstwo
· Innie (wpisać jakie)………………………
11. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy PZP informuję/informujemy, że wybór oferty: 
· nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
· będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
       Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
         ……………………………………… o wartości netto: …………………………………… zł [footnoteRef:2]. [2:  Należy wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz ich wartość netto; jeżeli nie dotyczy - skreślić] 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:3] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[footnoteRef:4]. [3:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).]  [4:  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 

13. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia nie obejmuje produktów, usług, systemów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2026 poz. 20 t.j.), stwierdzających ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa.
14. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia nie obejmuje produktów, usług, systemów ICT, których typ został określony decyzją Ministra Cyfryzacji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
15. Oświadczamy, że w razie opublikowania rekomendacji albo decyzji obejmującej element ICT wykorzystywany do realizacji zamówienia, niezwłocznie poinformujemy o tym Zamawiającego i przedstawimy sposób zapewnienia dalszej zgodności realizacji umowy z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia.
16. Informujemy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:
……………………………..					….……………………………
(imię i nazwisko)					(pełniona funkcja w firmie)
[bookmark: _Hlk194914182]…..................................... dnia …................... 2026 r.
miejscowość
…………………………………………………………….
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub osobisty)
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