## Załącznik nr 2 do SWZ

Pełna nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………

Siedziba i adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo):        ………………….………………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………

Nr KRS: ………………………… NIP:…………………………REGON:…………………………

Adres poczty elektronicznej:  ………………………………………………………………………

Numer telefonu:……………………………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

## Oferta

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przetargu                           w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „Dostawa aparatury kontrolnej  i badawczej, przyrządów do badania właściwości fizycznych , przyrządów do pomiaru  numer postępowania KU.2301.86.2026 składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami do SWZ za łączną cenę: netto: ……………….. zł, brutto: ………………zł w tym należy podatek VAT.

| Wymagany przedmiot zamówienia | OFEROWANY przez wykonawcę przedmiot zamówienia |
| --- | --- |
| # Pozycja 1. Refraktometr Abbego 0-95 Brix +/-0,5%, 1,300-1,700 nD - 1 szt. Przedmiotem pozycji jest dostawa klasycznego refraktometru Abbego przeznaczonego do pomiaru współczynnika załamania światła oraz zawartości ekstraktu wyrażonej w skali Brix dla cieczy i ciał stałych. ## 1.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje zakres pomiaru współczynnika załamania światła: co najmniej 1,3000-1,7000 nD; zakres pomiaru w skali Brix: co najmniej 0-95% Brix; dokładność pomiaru współczynnika załamania światła: co najmniej +/-0,0002 nD; dokładność pomiaru w skali Brix: co najmniej +/-0,5% Brix; podziałka w skali Brix: co najmniej 0,1% Brix; przyłącza do łaźni termostatycznej lub układu termostatowania pryzmatu; możliwość zamontowania lub współpracy z termometrem cyfrowym; oświetlenie skali i pryzmatu pomiarowego; możliwość kalibracji przy użyciu płytek kalibracyjnych lub równoważnych elementów kalibracyjnych; zasilanie sieciowe dostosowane do pracy laboratoryjnej. # Pozycja 2. Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem - 1 szt. Przedmiotem pozycji jest dostawa termostatu cyrkulacyjnego z chłodzeniem, przeznaczonego do utrzymywania zadanej temperatury oraz do zewnętrznego chłodzenia urządzeń laboratoryjnych wymagających obiegu cieczy chłodzącej. ## 2.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje termostat/cyrkulator chłodzący z możliwością pracy w obiegu wewnętrznym lub zewnętrznym; sterownik mikroprocesorowy PID; wyświetlacz LED z rozdzielczością wskazań co najmniej 0,01°C; zakres temperatury pracy: co najmniej od -20°C do 100°C; regulacja temperatury z krokiem co najmniej 0,1°C; stabilność temperatury: co najmniej +/-0,05°C; chłodzenie kompresorowe; zabezpieczenie przed przegrzaniem; wanna i pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej; pompa cyrkulacyjna o wydajności co najmniej 6 l/min; pojemność wanny: co najmniej 10 l; uchwyty lub rozwiązania ułatwiające przenoszenie urządzenia; zasilanie 100-240 V lub równoważne, dopuszczone do pracy laboratoryjnej. # Pozycja 3. Wytrząsarka laboratoryjna orbitalna - 1 szt. Przedmiotem pozycji jest dostawa cyfrowej wytrząsarki orbitalnej typu heavy duty wraz z platformą, przeznaczonej do wytrząsania próbek laboratoryjnych w naczyniach o różnej pojemności. ## 3.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje ruch orbitalny z amplitudą około 25 mm; zakres regulacji prędkości: co najmniej 25-500 obr./min; zakres regulacji czasu: co najmniej od 1 s do 160 h lub praca ciągła; maksymalne obciążenie: co najmniej 22 kg; wyświetlacze lub panel umożliwiający odczyt prędkości i czasu pracy; alarm dźwiękowy lub równoważna sygnalizacja zakończenia programu; czujnik obciążenia lub zabezpieczenie przed przeciążeniem; możliwość kalibracji prędkości; interfejs RS232 lub równoważny; napęd z silnikiem bezszczotkowym lub równoważnym rozwiązaniem zapewniającym stabilną pracę; możliwość pracy w temperaturze otoczenia co najmniej 0-40°C; dostawa powinna obejmować regulowaną platformę kompatybilną z wytrząsarką, o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 60 × 45 cm; # Pozycja 4. Spektrofotometr VIS - 1 szt. Przedmiotem pozycji jest dostawa spektrofotometru VIS przeznaczonego do pomiarów absorbancji, transmitancji oraz podstawowych analiz spektrofotometrycznych w zakresie widzialnym i bliskim nadfiolecie. ## 4.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje zakres długości fali: co najmniej 320-1100 nm; szerokość szczeliny: 2 nm; dokładność długości fali: co najmniej +/-0,5 nm; powtarzalność długości fali: co najmniej <=0,2 nm; światło rozproszone: nie więcej niż 0,04% T przy 360 nm; stabilność: co najmniej +/-0,001 A/h przy 500 nm; detektor: fotodioda silikonowa lub równoważny; źródło światła: lampa wolframowa lub równoważna; kolorowy ekran LCD oraz klawiatura/przyciski membranowe; port USB oraz RS232 lub równoważne interfejsy komunikacyjne; możliwość zapisu danych na nośniku USB lub przesyłania danych do komputera; funkcje pomiarowe obejmujące co najmniej pomiar absorbancji, transmitancji, krzywe kalibracyjne, pomiary kinetyczne i pomiary przy wielu długościach fali; oprogramowanie komputerowe umożliwiające obsługę podstawowych funkcji pomiarowych; w zestawie 4-pozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm, co najmniej 4 kuwety szklane 10 mm oraz co najmniej 2 kuwety kwarcowe 10 mm; zasilanie AC 110-230 V, 50-60 Hz lub równoważne. # Pozycja 5. pH-metr wraz z elektrodą oraz z roztworami do kalibracji - 1 szt. Przedmiotem pozycji jest dostawa wodoszczelnego pH-metru terenowo-laboratoryjnego wraz z elektrodą kombinowaną szklaną do pomiarów pH w wodach czystych oraz roztworami buforowymi do kalibracji. ## 5.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje pH-metru przyrząd przenośny/laboratoryjny, przeznaczony do pracy terenowej i laboratoryjnej; możliwość pomiaru pH, potencjału redox/mV oraz temperatury; kolorowy, graficzny, dotykowy wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt pH i temperatury; wodoszczelna obudowa, co najmniej IP-66, umożliwiająca pracę w trudniejszych warunkach; kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów, z wykorzystaniem buforów pH 4,00; 7,00; 9,00; dołączony czujnik temperatury; automatyczne wykrywanie wartości pH buforu; automatyczna kompensacja temperatury; przypomnienie czasu kalibracji; możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera; pamięć co najmniej 200 wyników pomiarów z czasem i datą; zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz; gwarancja na przyrząd minimum 24 miesiące. ## 5.2. Wymagane minimalne zakresy pomiarowe pH-metru pH: zakres co najmniej od 0,00 do 14,00 pH; potencjał redox/mV: zakres co najmniej +/-2000 mV; temperatura: zakres co najmniej od -50,0 do 200,0°C; rozdzielczość pomiaru pH: co najmniej 0,01 pH; rozdzielczość pomiaru potencjału: co najmniej 1 mV; rozdzielczość pomiaru temperatury: co najmniej 0,1°C. ## 5.3. Wymagane elementy zestawu elektroda kombinowana szklana do pomiarów pH w wodach czystych lub cieczach o niewielkim zanieczyszczeniu, np. EPS-1 lub równoważna; roztwór buforowy pH 4,00 - minimalna objętość 100 ml; roztwór buforowy pH 7,00 - minimalna objętość 100 ml; roztwór buforowy pH 9,00 - minimalna objętość 100 ml; akumulatory, zasilacz lub przewód zasilający/ładujący; pojemnik/walizeczka do przechowywania przyrządu i podstawowych akcesoriów; dokumentacja techniczna lub instrukcja obsługi. ## 5.4. Wymagana konfiguracja ze względu na kompatybilność W związku z koniecznością zachowania kompatybilności z dotychczas używanymi w Instytucie Chemii urządzeniami, elektrodami, czujnikami, złączami, akcesoriami oraz materiałami eksploatacyjnymi wymaga się dostawy pH-metru opartego na systemie Elmetron. 1 szt. wodoszczelnego pH-metru Elmetron CP-451 lub równoważnego w pełni kompatybilnego z systemem pomiarowym Elmetron; elektroda kombinowana pH Elmetron EPS-1 lub równoważna; roztwory buforowe pH 4,00; 7,00; 9,00 kompatybilne z procedurą kalibracji pH-metru Elmetron CP-451. # Wymagania wspólne dla całego zapotrzebowania wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe; dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być kompletne i gotowe do pracy po dostawie; elementy zestawów w ramach poszczególnych pozycji muszą być wzajemnie kompatybilne i umożliwiać uruchomienie stanowisk pomiarowych bez konieczności zakupu dodatkowych podstawowych akcesoriów; wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim; wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną lub karty katalogowe dla urządzeń i podstawowych akcesoriów; gwarancja na urządzenia: zgodnie z warunkami producenta, nie krócej niż 12 miesięcy, o ile w opisie pozycji nie wskazano dłuższego okresu; cena zamówienia powinna obejmować dostawę/transport wszystkich elementów zestawu do siedziby Zamawiającego. # Pozycja 6. Wytrząsarka liniowa komplet z platformą uniwersalną - 1 szt. Przedmiotem pozycji jest dostawa laboratoryjnej wytrząsarki liniowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do pracy, w tym platformą uniwersalną/regulowaną umożliwiającą stabilne mocowanie naczyń laboratoryjnych. ## 6.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje wytrząsarki - typ ruchu: liniowy; - orbita/amplituda ruchu: co najmniej 10 mm; - maksymalne obciążenie z platformą: co najmniej 7,5 kg; - zakres regulacji prędkości obejmujący co najmniej 100-350 obr./min.; - wyświetlacz LCD lub równoważny wyświetlacz cyfrowy umożliwiający odczyt podstawowych parametrów pracy; - zakres nastawy czasu obejmujący co najmniej od 1 min. do 19 godz. 59 min.; - możliwość pracy ciągłej oraz pracy w określonym czasie; - wytrząsarka wyposażona w platformę uniwersalną/regulowaną przeznaczoną do stabilnego mocowania naczyń laboratoryjnych; - powierzchnia robocza platformy nie mniejsza niż 300 x 300 mm; - platforma umożliwiająca regulację ustawienia elementów mocujących lub równoważne stabilne mocowanie naczyń laboratoryjnych o różnych wymiarach; - interfejs komunikacyjny RS232 lub równoważny; - zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz lub równoważne dopuszczone do pracy laboratoryjnej; - klasa ochrony co najmniej IP21; - konstrukcja stabilna, dostosowana do pracy na standardowym blacie laboratoryjnym. # Pozycja 7. Mieszadło magnetyczne z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem - 1 szt. Przedmiotem pozycji jest dostawa laboratoryjnego mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, cyfrowym wyświetlaczem oraz regulacją prędkości mieszania i temperatury, przeznaczonego do mieszania i ogrzewania roztworów w typowych naczyniach laboratoryjnych. ## 7.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje mieszadła - mieszadło magnetyczne z grzaniem, jedno stanowisko mieszające; - płyta robocza ze stali nierdzewnej z pokryciem ceramicznym lub z materiału równoważnego odpornego na typowe warunki pracy laboratoryjnej; - średnica płyty roboczej co najmniej 135 mm; - silnik bezszczotkowy lub równoważne rozwiązanie zapewniające stabilną pracę urządzenia; - maksymalna objętość mieszanego roztworu: co najmniej 20 l; - zakres regulacji prędkości obejmujący co najmniej 100-1500 obr./min.; - zakres temperatury grzania: od temperatury otoczenia do co najmniej 340°C; - regulacja temperatury z krokiem nie większym niż 1°C; - dokładność kontroli nagrzewania platformy minimum: ±1°C (<100°C) ±1% (>100°C) - cyfrowy wyświetlacz LCD lub równoważny, umożliwiający odczyt prędkości i temperatury; - dokładność wyświetlania temperatury co najmniej +/-0,1°C; - możliwość kontroli temperatury z użyciem czujnika temperatury o dokładności co najmniej +/-0,2°C; - zabezpieczenie temperaturowe lub temperatura bezpieczeństwa co najmniej 360°C; - ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią; - interfejs komunikacyjny RS232 lub równoważny; - klasa ochrony co najmniej IP42; - zasilanie 200-240 V, 50/60 Hz lub równoważne dopuszczone do pracy laboratoryjnej. # Wymagania wspólne dla całego zapotrzebowania - wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe; - dostarczone urządzenia i akcesoria muszą być kompletne i gotowe do pracy po dostawie; - wykonawca powinien dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim; - wykonawca powinien dostarczyć dokumentację techniczną lub karty katalogowe dla urządzeń i podstawowych akcesoriów; - gwarancja na urządzenia: minimum 24 miesiące; - cena zamówienia powinna obejmować dostawę/transport wszystkich elementów zestawu do siedziby Zamawiającego. # Pozycja 8 Biureta cyfrowa z akcesoriami - 1 szt. Przedmiotem pozycji jest dostawa biurety cyfrowej przeznaczonej do precyzyjnego dozowania cieczy i wykonywania miareczkowań w warunkach laboratoryjnych. ## 8.1. Wymagane minimalne parametry/funkcje biurety cyfrowej biureta cyfrowa bez interfejsu komputerowego; objętość nominalna: 25 ml; podziałka/rozdzielczość dozowania co najmniej 0,001 ml, przy czym od 20 ml dopuszczalna podziałka 0,01 ml; zawór zwrotny/odpowietrzający umożliwiający szybkie odpowietrzanie z minimalnymi stratami medium; możliwość ustawiania wylewki zarówno w pionie, jak i w poziomie; zakres temperatury pracy obejmujący co najmniej od +15°C do +40°C; konstrukcja umożliwiająca łatwe napełnianie, dozowanie oraz obsługę podczas miareczkowania dostawa powinna obejmować zestaw butelek szklanych na odczynnik do biurety o pojemność 100 mL 2 sztuki; 250 mL 2 sztuki; 500 mL 2 sztuki; 1000 mL 2 sztuki; 2000 mL 2 sztuki; dostawa powinna obejmować podstawowe akcesoria niezbędne do uruchomienia i prawidłowego użytkowania biurety w tym adaptery na różne średnice gwintów pojemników na odczynniki. |  |

Zobowiązujemy się dostarczyć całości zamówienia w terminie maksymalnie                   30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

- Oświadczamy, że dostarczany przez nas przedmiot zamówienia posiada odpowiednie atesty, znaki jakościowe i jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnymi przepisami.

- W łącznej cenie brutto, o której mowa w ust. 2 uwzględniliśmy wszelkie niezbędne prace konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ i załączników do niej.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z terminem zawartym w SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

- sami bez udziału podwykonawców

- z udziałem  podwykonawców

Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć następującą cześć zamówienia (zakres prac):

- ………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy……………………… (jeżeli jest znany)

- ………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy……………………… (jeżeli jest znany)

- Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

………………………………………tel. kontaktowy, mail:  …………………………………

- Informujemy, że dokumenty na potwierdzenie braku podstaw dotyczących wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

- https://prod.ceidg.gov.pl

- https://ems.ms.gov.pl

- Inne (podać ścieżkę dostępu)……………………

- Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE). W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć odpowiedni kwadrat:

- Mikroprzedsiębiorstwo

- Małe przedsiębiorstwo

- Średnie przedsiębiorstwo

- Innie (wpisać jakie)………………………

- Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy PZP informuję/informujemy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

……………………………………… o wartości netto: …………………………………… zł .

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia nie obejmuje produktów, usług, systemów ICT wskazanych w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2026 poz. 20 t.j.), stwierdzających ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa.

- Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia nie obejmuje produktów, usług, systemów ICT, których typ został określony decyzją Ministra Cyfryzacji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- Oświadczamy, że w razie opublikowania rekomendacji albo decyzji obejmującej element ICT wykorzystywany do realizacji zamówienia, niezwłocznie poinformujemy o tym Zamawiającego i przedstawimy sposób zapewnienia dalszej zgodności realizacji umowy z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywały będą:

……………………………..					….……………………………

(imię i nazwisko)					(pełniona funkcja w firmie)

…..................................... dnia …................... 2026 r.
miejscowość

…………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

(kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub osobisty)

Zaznaczyć właściwe.

Należy wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz ich wartość netto; jeżeli nie dotyczy - skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).