# Załącznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

WRAZ Z FORMULARZEM ASORTYMENTOWO-CENOWYM

AMBULANS TYPU B WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 1 komplet

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambulans typu B wraz z wyposażeniem | 1 komplet |  |  |  |  |
| 1a | Ambulans typu B |  |  |  |  |  |
| 1b | Zestaw transportowy |  |  |  |  |  |
| 1c | Fotel kardiologiczny |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto od poz. 1a do 1c |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto od poz. 1a do 1c |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!!!

Wszystkie elementy należy wycenić w kolejnych poz. 1a-1c itd.

Producent …………………………………………………

Dostawca ………………………………………………………..

Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy ………………………

Kraj pochodzenia …………………………………………

Pojazd bazowy- kompletny, wyprodukowany w 2026r. fabrycznie nowy, rok produkcji zabudowy 2026r.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. POJAZD BAZOWY |  |  |  |
| 1. | Ambulans ratunkowy typu B przeznaczony do przewozu 5 osób zespołu specjalistycznego/podstawowego ratownictwa medycznego w pozycji siedzącej i jednej osoby na noszach (może być wykorzystywany jako ambulans typu P zgodnie z wytycznymi NFZ) Ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy PN/EN 1789 w zakresie ambulansu typu B. lub norm równoważnych | TAK, podać |  |
| NADWOZIE |  |  |  |
| 2. | Typu „furgon podwyższony ”, powyżej 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny | TAK |  |
| 3. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy, fotele regulowane z podłokietnikami | TAK |  |
| 4. | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250o, o wysokości minimum 1,75 m | TAK, podać |  |
| 5. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym oraz ze stopniem obrotowym (pozycja stopnia zsynchronizowana z drzwiami, dodatkowo możliwość sterowania stopniem za pomocą przycisku na ścianie działowej) | TAK |  |
| 6. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby | TAK |  |
| 7. | Kolor nadwozia żółty | TAK |  |
| 8. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem | TAK |  |
| 9. | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka | TAK |  |
| SILNIK |  |  |  |
| 10. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych | TAK |  |
| 11. | Moc silnika minimum 170 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm | TAK, podać |  |
| 12. | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin | TAK |  |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |
| 13. | Skrzynia biegów automatyczna o min. 7 biegach do przodu i biegu wstecznym | TAK, podać |  |
| 14. | Napęd przedni lub tylny | TAK, podać |  |
| 15. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny | TAK, podać |  |
| 16. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania | TAK |  |
| ZAWIESZENIE |  |  |  |
| 17. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów | TAK |  |
| UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |
| 18. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania | TAK |  |
| 19. | System wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |
| 20. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK |  |
| 21. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” | TAK |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |
| 22. | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 23. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra – dół, przód - tył | TAK |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 24. | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V. Dodatkowy przycisk umożliwiający spięcie akumulatorów | TAK, podać |  |
| 25. | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 230 A | TAK, podać |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
| 26. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki | TAK |  |
| 27. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. | TAK, podać |  |
| 28. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (min. dwa rodzaje) | TAK, podać |  |
| 29. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich | TAK |  |
| 30. | Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna kabiny kierowcy | TAK, podać |  |
| 31. | Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie | TAK |  |
| 32. | Lusterko wewnętrzne | TAK |  |
| 33. | Reflektory główne typu led | TAK |  |
| 34. | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie | TAK |  |
| 35. | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi | TAK, podać |  |
| 36. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik | TAK |  |
| 37. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża | TAK |  |
| 38. | Pełnowymiarowe koło zapasowe zainstalowane pod autem lub zestaw naprawczy | TAK, podać |  |
| 39. | Czujniki ciśnienia w kołach | TAK |  |
| 40. | Radioodbiornik | TAK |  |
| II. ADAPTACJA NA AMBULANS SANITARNY |  |  |  |
| NADWOZIE |  |  |  |
| 41. | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800 | TAK, podać |  |
| 42. | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi | TAK |  |
| 43. | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia | TAK |  |
| 44. | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, 1 szt. małej butli tlenowej, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej ( różnych modeli) dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) | TAK, podać |  |
| 45. | Okna do 2/3 wysokości zaklejone folią matową lub zmatowione | TAK, podać |  |
| 46. | Miejsce wraz z mocowaniem 2 kasków ochronnych | TAK |  |
| OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |
| 47. | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V | TAK, podać |  |
| 48. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju | TAK, podać |  |
| 49. | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. wodne | TAK, podać |  |
| 50. | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. (Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans) | TAK |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| 51. | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej, - kabel zasilający o długości min. 10m, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie smarowania cieczą silnika pojazdu, - inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1200W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) | TAK, podać |  |
| 52. | - Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem. - Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym | TAK, podać |  |
| 53. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu, - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, - sterujący oświetleniem przedziału medycznego, - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. Panel przyciskowy nie typu touch screen. | TAK, podać |  |
| 54. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230 V, - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego, - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego. Panel przyciskowy nie typu touch screen. | TAK, podać |  |
| SYGNALIZACJA ŚWIETLNO –DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 55. | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” | TAK |  |
| 56. | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED | TAK |  |
| 57. | W tylnej części dachu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przestrzeni za ambulansem | TAK |  |
| 58. | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami | TAK, podać |  |
| 59. | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model | TAK, podać |  |
| 60. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu | TAK |  |
| 61. | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r., - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r., - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P” lub „T” ( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu | TAK, podać |  |
| 62. | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia | TAK |  |
| PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |
| 63. | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian, umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy | TAK |  |
| 64. | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |
| 65. | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowy, trzypunktowy pas bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia); za fotelem na prawej ścianie zamontowana rampa najazdowa dedykowana do fotela kardiologicznego opisanego w dalszej części. | TAK, podać |  |
| 66. | Dodatkowy fotel obrotowy u wezgłowia noszy, wyposażony w bezwładnościowy, trzypunktowy pas bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) | TAK |  |
| 67. | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 165 cm, szerokość min. 40 cm | TAK, podać |  |
| 68. | Zabudowa meblowa na ścianie lewej: - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.), - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. | TAK, podać |  |
| 69. | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną, - min. dwie szuflady, - kosz | TAK, podać |  |
| 70. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników | TAK, podać |  |
| 71. | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej | TAK |  |
| 72. | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny min. 3 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu, do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. (bez uchwytów sprzętu medycznego) | TAK, podać |  |
| 73. | Fotele w przedziale medycznym wyposażone w czujniki zapięcia pasów informujące kierowcę wizualnie i/lub dźwiękowo o tym że na fotelu w przedziale medycznym siedzi osoba i ma niezapięty pas bezpieczeństwa | TAK, podać |  |
| 74. | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z 2 szt. butli 10l. - minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej), - pojedynczy uchwyt małej buli tlenowej przy przegrodzie w przedziale medycznym - bez butli oraz reduktorów | TAK, podać |  |
| 75. | Podstawa (laweta) pod nosze główne z klapką najazdową | TAK |  |
| 76. | Termobox | TAK |  |
| III. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  |  |  |
| ZESTAW TRANSPORTOWY – 1 komplet |  |  |  |
| NOSZE |  |  |  |
| 77. | Producent … Dostawca … Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 78. | Potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK |  |
| 79. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji | TAK |  |
| 80. | Nosze wyposażone w dodatkowe uchwyty wysuwane teleskopowo, wykonane z twardego materiału zapewniającego pewny chwyt. Dodatkowe uchwyty umieszczone na bocznej powierzchni noszy | TAK |  |
| 81. | Z możliwością płynnego podnoszenia i opuszczania oparcia pod plecami do 90 stopni | TAK |  |
| 82. | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, do klatki piersiowej i ułożenie na wznak | TAK |  |
| 85. | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 86. | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. Możliwość złożenia i rozłożenia poręczy jedną ręką | TAK |  |
| 87. | Z wysuwanymi rękojeściami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy | TAK |  |
| 88. | Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi | TAK |  |
| 89. | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy | TAK |  |
| 90. | Zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci | TAK |  |
| 91. | Zestaw pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy | TAK |  |
| 92. | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | TAK |  |
| 93. | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK, podać |  |
| 94. | Waga noszy max 23 kg zgodnie z PN EN 1865 lub równoważną | TAK, podać |  |
| 95. | Obciążenie dopuszczalne min 250 kg | TAK, podać |  |
| TRANSPORTER DO NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |
| 96. | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę | TAK |  |
| 97. | Szybki i łatwy system połączenia z noszami | TAK |  |
| 98. | Regulacja wysokości w min. 7 poziomach | TAK, podać |  |
| 99. | Z możliwością zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy | TAK |  |
| 100. | Odbojniki na goleniach | TAK |  |
| 101. | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce | TAK, podać |  |
| 102. | Wszystkie kółka jezdne skrętne, o średnicy min. 150mm i szerokości min. 50mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach) | TAK, podać |  |
| 103. | Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost | TAK |  |
| 104. | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK, podać |  |
| 105. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera | TAK |  |
| 106. | Obciążenie dopuszczalne co najmniej 230 kg + waga noszy | TAK, podać |  |
| 107. | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia | TAK, podać |  |
| 108. | Waga transportera do 28 kg – zgodnie z wymogami PN EN 1865 lub równoważną | TAK, podać |  |
| 109. | Certyfikat zgodności/Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodności z normą PN-EN 1789 (lub równoważna) oraz PN-EN 1865 (lub równoważna) na oferowany system transportowy (nosze, transporter, mocowanie) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną - załączyć do oferty | TAK, podać |  |
| FOTEL KARDIOLOGICZNY – 1 szt. |  |  |  |
| 110. | Producent … Dostawca … Nazwa produktu / Model / Typ / Nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 111. | Wykonany z aluminium, dodatkowo malowany ochronną farbą proszkową | TAK |  |
| 112. | Koła przednie średnica min. 15 cm | TAK, podać |  |
| 113. | Koła tylne średnica min. 12 cm, obrotowe o 360°, wyposażone w hamulce | TAK, podać |  |
| 114. | Udźwig minimum 240 kg | TAK, podać |  |
| 115. | Waga maksymalna do 17 kg | TAK, podać |  |
| 116. | Ergonomiczne mechanizmy kontrolne fotela obsługiwane jedną ręką – brak możliwości zranienia operatora | TAK |  |
| 117. | Czteropunktowy pas zabezpieczający | TAK |  |
| 118. | Teleskopowe, wysuwane przednie uchwyty | TAK |  |
| 119. | Składane tylne uchwyty | TAK |  |
| 120. | Dedykowane mocowanie podłogowe – zgodne z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną | TAK, podać |  |
| 121. | Anatomiczne wyprofilowane siedzisko i oparcie dla zwiększonego komfortu pacjenta | TAK |  |
| 122. | Składane podłokietniki i podparcie stóp | TAK |  |
| 123. | Możliwość mycia ciśnieniowego | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |
| 124. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| 125. | Reflektory zewnętrzne po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 za każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h | TAK |  |
| 126. | Kamera cofania | TAK |  |
| 127. | Lampka typu kokpit dla pasażera w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 128. | Ampularium | TAK |  |
| 129. | Tablica do pisania | TAK |  |
| 130. | Intercom | TAK |  |
| 131. | Głośnik w przedziale medycznym podłączony do radia | TAK |  |
| 132. | Lodówka przenośna mocowana w schowku zewnętrznym (typu CFF12 lub równoważna) | TAK |  |
| 133. | 2 reduktory do butli tlenowych 10l | TAK |  |
| 134. | Kask ochronny – 2 szt. | TAK |  |
| 135. | Komplet 4-ech opon zimowych z felgami i czujnikami | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 136. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego | TAK |  |
| 137. | Gwarancja na samochód bazowy – min. 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą – min. 24 miesiące Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – min. 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – min. 60 miesięcy | TAK, podać |  |
| 138. | Dostawa na lawecie | TAK |  |
| 139. | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne samochodu bazowego płaci Zamawiający. | TAK |  |
| 140. | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne adaptacji medycznej płaci Wykonawca. | TAK |  |

UWAGA!

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

WYMAGANIA FAKULTATYWNE – STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT „PARAMETRY TECHNICZNE” – MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW W TYM KRYTERIUM – 10 pkt.

| Lp | Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silnik o mocy powyżej 170KM, maksymalny moment obrotowy powyżej 400Nm | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | System doświetlania zakrętów realizowany przez fabryczny układ samochodu bazowego i objęty gwarancją samochodu bazowego (montowany w fabryce pojazdu bazowego) | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy nadokienne (kurtynowe) | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Średnica kół noszy transportera co najmniej 200mm lub większa | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Tempomat | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |

*wypełnia Wykonawca

Uwaga

- W celu dokonania oceny jakościowej Wykonawca składa wraz z ofertą  katalogi potwierdzające spełnienie ocenianych parametrów. W przypadku ich braku Wykonawca w ocenie jakościowej otrzyma 0 pkt.

- Dokumenty o których mowa w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu.