## Część nr 1
Postępowanie nr 2026.TPW1.9
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia/część nr 2 formularza oferty
Część nr 1 - wózek anestezjologiczny
Ilość - 1 sztuka
lp | wymaganie/parametr/funkcjonalność | parametr, funkcjonalność oferowana | Dokumenty przedmiotowe
a | b | c | d
1 | 5 szuflad | tak/nie | ---
2 | zamykane na centralny zamek | tak/nie | DP
3 | wyposażone w samodociąg | tak/nie | ---
4 | wyposażone w ergonomiczne uchwyty oraz miejsce na oznaczenie zawartosci | tak/nie | ---
5 | 2 szuflady o wysokości wewnątrz 82-87 mm | podać: | DP
6 | 2 szuflady o wysokości wewnatrz 150-165 mm | podać: | DP
7 | nośność szuflad min. 20 kg | podać: | DP
8 | wykonane ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stopu aluminium | podać: | DP
9 | wysuwany blat boczny | tak/nie | ---
10 | wym. 350-370 * 430-450 mm | podać: | DP
11 | wykonany ze stali | podać: | DP
blat
12 | ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej | podać: | DP
13 | wyposażony z trzech stron w pełne bandy o wys. 40-50 mm | podać: | ---
14 | uchwyt do przewożenia wózka | tak/nie | ---
15 | konstrukcja wózka z profili aluminiowych lub ze stopu aluminium | podać: | DP
16 | obudowa (tył i boki) ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej | podać: | DP
17 | podstawa wyposażona w odboje | tak/nie | ---
18 | wypełnienie obudowy pochłaniajace wibracje jezdne - wygłuszone materiałem nie pochłaniajacym wilgoci | tak/nie | DP
19 | cztery koła jezdne nim. 125 mm, w tym min. dwa wyposażone w blokadę | podać: | DP
20 | wykonane z tworzywa nie rysującego posadzek | tak/nie | ---
wymiary wózka
21 | szerokość 650 mm | podać: | DP
22 | głębokość min. 550 mm | podać: | DP
23 | wysokość 1000 mm ± 2% | podać: | DP
24 | wieszak na kroplówkę z min. 2 haczykami mocowany do wózka | tak/nie | ---
25 | min. 1 szyna instrumentalna | podać: | DP
26 | min. 1 koszyk ażurowy na akcesoria z mocowaniami na szynę | podać: | DP
27 | wszystkie elementy odporne na używane na salach operacyjnych środki do dezynfekcji i utrzymania czystości | tak/nie | ---
28 | kolor biały, jasno szary, jasny popiel lub zbliżony | podać: | ---
Nazwa handlowa/numer katalogowy
Nazwa producenta
Rok produkcji
cena jednostkowa netto
stawka podatku VAT
wartość podatku VAT
wartość brutto

## Część nr 2
Postępowanie nr 2026.TPW1.9
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia/część nr 2 formularza oferty
Część nr 2 - akcesoria do stołu operacyjnego
lp | opis | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | wartość brutto | nazwa handlowa/numer katalogowy | nazwa producenta | Dokumenty przedmiotowe
a | b | c | d |  | e | f | g | h | i | j | k
1 | kompatybilne ze stołem posiadanym przez Zamawiającego TriMax 650 NSKB | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
2 | Oparcie boczne z dźwignią do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej | szt. | 3 | [7 empty] | ---
a | materac min. 40 *100 *200 mm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
b | część nośna wykonana ze stali nierdzewnej | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
c | część nośna z możliwością regulacji wysokości i odległości pacjenta blokowana za pomocą klamki | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
3 | Adapter montażowy, przeznaczony do montażu wyposażenia do listwy akcesoryjnej stołu operacyjnego | szt. | 2 | [7 empty] | ---
a | wyposażony w zacisk zabezpieczający | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
b | kompatybilny z akcesoriami ze sztycą montażową o średnicy 16 mm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
4 | Adapter montażowy, przeznaczony do montażu wyposażenia do listwy akcesoryjnej stołu operacyjnego | szt. | 3 | [7 empty] | ---
a | kompatybilny z akcesoriami ze sztycą montażową o średnicy 16 i 18 mm oraz sztycą kwadratową 16 x 16 mm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
5 | Oparcie klatki piersiowej, służące do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony klatki piersiowej | szt. | 2 | [7 empty] | ---
a | materac prostąkątny o wymiarach min. 40 * 100 * 200 mm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
b | część nośna z możliwością regulacji wysokości i odległości pacjenta | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
6 | Przystawka do operacji łąkotki, służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta | szt. | 2 | [7 empty] | ---
a | materac o walcowatym kształcie i wymiarach min. Ø 80 mm * 300 mm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
b | część nośna wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
7 | Uchwyt wielopozycyjny | szt. | 3 | [7 empty] | ---
a | Służący do mocowania do listew bocznych stołu wyposażeń dodatkowych ze sztycą kwadratową 16 mm x 16 mm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
b | wykonany ze stali nierdzewnej | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
8 | Oparcie łonowe, służące do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony podbrzusza | szt. | 2 | [7 empty] | ---
a | owalny materac o wym. min. 35 * 150 * 170 mm | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
b | część nośna z możliwością regulacji wysokości i odległości pacjenta | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
c | wyposażony w przegub kulisty umożliwiający dokładne dopasowanie do ciała pacjenta | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
9 | Podpórka ręki osadzona na trójprzegubowym ramieniu nastawnym | szt. | 3 | [7 empty] | ---
a | przeznaczona do podtrzymywania ręki pacjenta leżącego w pozycji probacyjnej, supinacyjnej i bocznej | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
b | Zapewniająca pełną swobodę regulacji dzięki trzem punktom obrotu blokowanym jednym pokrętłem | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
c | z możliwością ustawienia podpórki nad pacjentem | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
d | ruchome ramię, wyprofilowane w kształcie litery C | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
e | podpórka wykończona materacem poliuretanowym | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
f | pasy | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
g | ramię wykonane z elektropolerowanej stali nierdzewnej | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DP
RAZEM

## Część nr 3
Postępowanie nr 2026.TPW1.9
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia/część nr 2 formularza oferty
Część nr 3 - statyw przewoźny do zasilacza opasek
lp | opis | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | wartość brutto | Dokumenty przedmiotowe
a | b | c | d |  | e | f | g | h | i
| kompatybilny z użytkowanymi przez Zamawiającego zasilaczami opasek firmy ChM | szt. | 3 | [5 empty] | ---
1 | statyw służący do zamontowania zasilacza | TAK/NIE | [6 empty] | DP
2 | zestaw kołowy na stabilnej pięcioramiennej podstawie | TAK/NIE | [6 empty] | DP
3 | min. dwa blokowane koła | TAK/NIE | [6 empty] | DP
4 | kosz ażurowy na akcesoria | TAK/NIE | [6 empty] | DP
5 | podwójny hak do podwieszania przewodów | TAK/NIE | [6 empty] | ---
6 | wysokość kolumny 75 cm | podać: | [6 empty] | DP
7 | uchwyt służący do montażu zasilaczy opaskowych na systemach szynowych służących do podtrzymywania wyposażenia medycznego | TAK/NIE | [6 empty] | DP
8 | ciężar max. 9.5 kg | podać: | [6 empty] | DP
9 | kolor biały, jasnoszary, jasny popiel lub zbliżony | podać: | [6 empty] | ---
10 | zgodny z normą PN-EN ISO 19054:2006 | TAK/NIE | [6 empty] | ---
Nazwa handlowa/numer katalogowy
Nazwa producenta
Rok produkcji

## Część nr 4
Postępowanie nr 2026.TPW1.9
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia/część nr 2 formularza oferty
Część nr 4 - narzędzia chirurgiczne
lp | opis | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość podatku VAT | wartość brutto | nazwa handlowa/numer katalogowy | nazwa producenta
a | b | c | d |  | e | f | g | h | i | j
1 | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro-tępe, dł. 16,5 cm | szt. | 6
2 | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro-tępe, dł. 14,5 cm | szt. | 3
3 | Nożyczki Metzenbaum Strabismus, odgięte, dł. 13 cm | szt. | 6
4 | Nożyczki operacyjne i ginekologiczne Sims, odgięte, końce tępo-tępe, dł. 20 cm | szt. | 2
5 | Nożyczki preparacyjne Adson-Toennis, odgięte, końce tępo-tępe, dł. 17,5 cm | szt. | 20
6 | Nożyczki Kahn, odgięte, dł. 14,5 cm | szt. | 2
7 | Hak Volkmann, 1-zębny, ostry, dł. 21,5 cm | szt. | 2
8 | Hak Kocher, sześcio zębny, ostry, całkowita szerokość zębów 27 mm, dł. 22 cm | szt. | 3
9 | Hak Kocher, cztero zębny, ostry, całkowita szerokość zębów 17 mm, dł. 22 cm | szt. | 2
10 | Hak Kocher, trzy zębny, ostry, całkowita szerokość zębów 13 mm, dł. 22 cm | szt. | 2
11 | Hak Kocher dwu zębny, ostry, całkowita szerokość zębów 7,5 mm, dł. 22 cm | szt. | 4
12 | Hak Obwegeser, odgięty w dół, 55x12 mm, dł. 21,5 cm | szt. | 2
13 | Hak Langenbeck-Green, 16x6 mm, dł. 16 cm | szt. | 4
14 | Hak Langenbeck-Green, 24x6 mm, dł. 16 cm | szt. | 4
15 | Hak Langenbeck-Green, 10x13 mm, dł. 16 cm | szt. | 4
16 | Hak, 2-zębny, ostry, dł. 16 cm | szt. | 4
17 | Hak, 3-zębny, ostry, dł. 16 cm | szt. | 4
18 | Raspator dwustronny, tępy, wymiary 5 mm / 6 mm, dł. 22 cm | szt. | 2
19 | Raspator Williger, szer. 6 mm, dł. 16 cm | szt. | 4
20 | Uchwyt do skalpela, nr. 7, standardowy, dł. 16,5 cm | szt. | 3
21 | Uchwyt do skalpela standard, nr 3, dł. 12,5 cm (5 BO, 5AOS) | szt. | 10
22 | Uchwyt do skalpeli standard, nr 4, dł. 13,5 cm | szt. | 4
23 | Uchwyt do skalpela nr 4L, długi, dł. 22,5 cm | szt. | 3
24 | Pilnik do kości, szer. 13 mm, dł. 24,5 cm | szt. | 2
25 | Pinceta chirurgiczna model USA, delikatna, 1x2 ząbki, dł. 15 cm | szt. | 4
26 | Pinceta chirurgiczna standard, 1x2 ząbki, dł. 20 cm | szt. | 4
27 | Pinceta chirurgiczna Micro-Adson, 1x2 ząbka, szer. 0,8mm, dł. 12 cm | szt. | 4
28 | Pinceta chirurgiczna standard, 1x2 ząbki, dł. 11,5 cm | szt. | 2
29 | Kleszczyki naczyniowe typ Jacobsen micro mocno zagięte dł. 19cm | szt. | 6
30 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, odgięte, dł. 12,5 cm | szt. | 6
31 | Kleszcze naczyniowe Rochester-Pean, proste, dł. 24 cm | szt. | 4
32 | Kleszcze Providence Hospital, odgięte, dł. 14 cm | szt. | 2
33 | Kleszcze naczyniowe Crile, proste, 1x2 ząbki, dł. 14,5 cm | szt. | 4
34 | Kleszcze Raimondi, odgięte od boku, 1x2 ząbki, dł. 12 cm | szt. | 4
35 | Kleszczyki naczyniowe typ Ochsner-Kocher, proste, dł. 18 cm | szt. | 4
36 | Igłotrzymacz French (Mini-Ryder), ząbkowany 0,3 mm, z twardymi wkładkami, dł. 13 cm | szt. | 6
37 | Raspator Lambotte, szer. 15 mm, dł. 21,0 cm | szt. | 3
38 | Raspator Lambotte, szer. 20 mm,dł. 21,0 cm | szt. | 3
39 | Raspator Lambotte, szer. 10 mm, dł. 21,0 cm | szt. | 3
40 | Młotek ortopedyczny Hajek, waga główki 160g, śr. główki 27 mm, dł. 20 cm, rękojeść okrągła, wzdłuż rowkowana | szt. | 2
41 | Młotek ortopedyczny, waga główki 420 g, śr. główki 42 / 29 mm, dł. 24 cm | szt. | 1
42 | Młotek ortopedyczny Bergmann, waga główki 300 g, waga całkowita 425 g, śr. główki 30 mm, dł. 23,5 cm. Rękojeść kanciasta, poziomo rowkowana. | szt. | 1
43 | Kościotrzymacz Kern z zapadką, dł. 21 cm | szt. | 1
44 | Kościotrzymacz Kern bez zapadki, dł. 21 cm | szt. | 1
45 | Odgryzacz Ruskin, odgięty, część robocza 5x15 mm, dł. 18 cm | szt. | 3
46 | Odgryzacz Stille-Luer, odgięty, szer. 10 mm, dł. 22 cm | szt. | 3
47 | Odgryzacz Leksell-Stille, szer. 8 mm, dł. 24 cm | szt. | 3
48 | Odgryzacz Bohler, odgięty, szer. 4x15 mm, dł. 15 cm | szt. | 2
49 | Odgryzacz Beyer, szer. 3mm, dł. 18 cm | szt. | 2
50 | Miseczka medyczna pojemność 350 ml, śr. 12 cm | szt. | 6
51 | Miska nerkowata, dł. 20 - 20.5 cm | szt. | 2
52 | Miseczka medyczna na płyny pojemność 1,0 litr, wym. 16,0x7,0 cm | szt. | 4
53 | Łyżka Volkmann owalna, szer. 2,8 mm, fig. 0000, dł. 17 cm | szt. | 2
54 | Łyżka Volkmann, owalna, szer. 3,6 mm, Fig.000, dł. 17 cm | szt. | 2
55 | Łyżka kostna, szer. 3,6 mm, fig.000, dł. 25 cm | szt. | 2
56 | Łyżka kostna, szer. 5,2 mm, fig.0, dł. 25 cm | szt. | 2
57 | Łyżka kostna, szer. 6 mm, fig.1, dł. 25 cm | szt. | 2
58 | Osteotom Stille, szer. 15 mm, dł. 20 cm | szt. | 2
59 | Osteotom Stille, szer. 20 mm, dł. 20 cm | szt. | 2
60 | Osteotom Mini-Lambotte, prosty, szerokość 8 mm, dł. 12,5 cm | szt. | 4
61 | Osteotom Mini-Lambotte, prosty, szerokość 10 mm, dł. 12,5 cm | szt. | 4
62 | Kleszcze Backhaus, dł. 9 cm | szt. | 10
63 | Pobijak Kiene, szer. 4 mm, dł. 15,5 cm | szt. | 2
64 | Pobijak Kiene, szer. 6 mm, dł. 15,5 cm | szt. | 1
65 | Dłuto Hibbs, proste, szer. 38 mm, dł. 24 cm | szt. | 1
66 | Adapter wielorazowy do ostrzy skalpela nr 3, część robocza o wymiarach 2,41 x 17,81 mm +-0,5 mm, do wtyku uchwytu monopolarnego o śr. 2,4 mm, zabezpieczenie sześciokątne przeciw obracaniu się adaptera w uchwycie, wymiary części umieszczenia ostrzy skalpela o wymiarach 1,17 x 9,0 mm+-0,5 mm. Adapter umożliwia przepływ prądu pomiędzy uchwytem a ostrzem. Twardość stali 40-48 HRC. | szt. | 3
67 | Uchwyt do skalpela standard, nr 3, dł. 12,5 cm | szt. | 5
68 | Kleszcze naczyniowe Leriche, odgięte, dł. 15 cm (10BO, 10AOS) | szt. | 20
69 | Igłotrzymacz Crile-Wood, ząbkowany 0,4 mm, z twardymi wkładkami, dł. 18 cm (3BO, 3 AOS) | szt. | 6
70 | Rozwieracz automatyczny typ Weitlaner-Lokitite, tępy, 3x4 zęby, dł. 13 cm (3BO, 1 AOS) | szt. | 4
71 | Taśma do znakowania narzędzi, kolor żółty, autoklawowalna, szer. 6,4-6,5 mm, dł. 7,6-7,8 m (1BO, 1AOS) | szt. | 2
RAZEM
Dane zapisane szarym drukiem w nawiasie nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia

## Część nr 5
Postępowanie nr 2026.TPW1.9
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia/część nr 2 formularza oferty
Część nr 5 - rękojeść shavera artroskopowego
Ilość - 1 sztuka
lp | wymaganie/parametr/funkcjonalność | parametr, funkcjonalność oferowana | Dokumenty przedmiotowe
a | b | c | d
| Kompatybilna z użytkowaną przez Zamawiającego konsolą firmy Arthrex | TAK/NIE | ---
1 | Rękojeść autoklawowalna pokryta materiałem PEEK | TAK/NIE | DP
2 | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym przewodem sterująco-zasilającym długości 4,5m | TAK/NIE | DP
3 | Metalowe przyciski sterujące w rękojeści shaver’a | TAK/NIE | ---
4 | Możliwość sterowania przełącznikiem nożnym | TAK/NIE | DP
5 | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w dwóch pozycjach w rękojeści shaver’a | TAK/NIE | ---
6 | Obroty prawo/lewo: max. 8000 obr./min, oscylacja:max. 3000 rpm | TAK/NIE | DP
7 | Współpraca uchwytu z ostrzami 2 mm – 5,5 mm | TAK/NIE | DP
8 | Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji w zakresie ustawień: praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym | TAK/NIE | ---
9 | Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści | TAK/NIE | DP
10 | Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera | TAK/NIE | ---
11 | Regulacja ssania od 0 do 100%, | TAK/NIE | DP
12 | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shaver’a | TAK/NIE | ---
13 | Współpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami, jednorazowego użycia o następujących parametrach: ostrza pakowane sterylnie, w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju lub pojedynczo, sterylnie w opakowaniach jednostkowych. ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm | TAK/NIE | ---
Nazwa handlowa/numer katalogowy
Nazwa producenta
Rok produkcji
cena jednostkowa netto
stawka podatku VAT
wartość podatku VAT
wartość brutto