Załącznik 23.3.3.

Pakiet nr 3- po zmianach

| Lampa bakteriobójcza sufitowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % |  | Wartość brutto |
| 1. | Lampa bakteriobójcza sufitowa | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH – OFEROWANYCH

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

| 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |  |  |
|  | Producent/kraj |  |  |  |
|  | Typ/Model |  |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |  |
| Lp. | Parametr / warunek wymagany |  | Parametr oferowany – podać | Wskazanie nr strony lub pozycji w karcie katalogowej/ prospekcie/innym dokumencie dotyczącej danego parametru technicznego* |
| I Ogólne |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |  |  |
| 2 | Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |  |
| II Opis |  |  |  |  |
| 1a | Urządzenie przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach podmiotu leczniczego, umożliwiające dezynfekcję powietrza i/lub powierzchni z wykorzystaniem promieniowania UV-C, przeznaczone do montażu sufitowego. |  |  |  |
| 1 | Źródło światła: emiter chlorkowo-kryptonowy z wąskopasmowym filtrem optycznym Źródło promieniowania UV-C, przeznaczone do dezynfekcji powietrza i/lub powierzchni, z zastosowaniem odpowiedniego filtra optycznego. Dopuszcza się zastosowanie technologii równoważnych, zapewniających wymagane parametry użytkowe i bezpieczeństwo |  |  |  |
| 2 | Długość fali: min. 222 nm Urządzenie musi być przeznaczone do stosowania w obecności pacjentów i personelu podczas jego normalnej pracy. Nominalna długość fali promieniowania: 222 nm lub rozwiązanie równoważne, zapewniające skuteczność dezynfekcji oraz wymagany poziom bezpieczeństwa ekspozycji ludzi na promieniowanie UV-C. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację producenta potwierdzającą możliwość bezpiecznej eksploatacji urządzenia w obecności ludzi oraz określającą warunki jego użytkowania, w tym dopuszczalny poziom i czas ekspozycji, jeżeli mają zastosowanie. Rozwiązanie równoważne musi zapewniać co najmniej porównywalną skuteczność dezynfekcji oraz bezpieczeństwo stosowania w obecności pacjentów i personelu |  |  |  |
| 3 | Kąt świecenia: 60° lub 100° |  |  |  |
| 4 | Moc wyjściowa 60°: maks. 115 mW |  |  |  |
| 5 | Moc wyjściowa 100°: maks. 70 mW |  |  |  |
| 6 | Napięcie zasilania: maks. 305V AC 50/60 Hz Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V AC, 50/60 Hz lub rozwiązanie równoważne umożliwiające bezpieczną pracę w standardowej instalacji elektrycznej |  |  |  |
| 7 | Tryby pracy: ciągły / cykliczny / aktywacja czujnikiem ruchu Tryby pracy: urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie ciągłym oraz cyklicznym. Dopuszcza się automatyczne sterowanie pracą urządzenia, w tym z wykorzystaniem czujnika ruchu lub rozwiązania równoważnego |  |  |  |
| 8 | Pobór energii: maks. 17 W przy zachowaniu wymaganych parametrów użytkowych i skuteczności działania |  |  |  |
| 9 | Waga: maks. 2kg |  |  |  |
| 10 | Wymiary: maks. 305,00 mm x 120,00 mm x 80,00 mm Dopuszcza się urządzenia o innych wymiarach, jeżeli nie ograniczają one możliwości ich zastosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zapewniają wymagane parametry funkcjonalne |  |  |  |
| 11 | Przewód zasilający: 3 x 0,75 mm² / 5 m Urządzenie przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej zgodnie z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami. Przewód zasilający lub inne rozwiązanie przyłączeniowe musi zapewniać bezpieczne użytkowanie urządzenia |  |  |  |
| 12 | Stopień ochrony: IP 20 |  |  |  |
| 13 | Temperatura pracy: 0° do + 50° C |  |  |  |
| 14 | Wilgotność otoczenia: 5-90% wilgotności względne |  |  |  |
| 15 | Materiały: aluminium, szkło kwarcowe lub zastosowanie materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych równoważnych |  |  |  |
| 16 | Informacje dot. bezpieczeństwa – dopuszczalna ekspozycja ludzi |  |  |  |
| 17 | Zgodność z normą ISO 15858 (urządzenia UV-C) lub równoważną Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia UV-C spełniały wymagania normy PN-EN ISO 15858 (lub aktualnej wersji EN ISO 15858 / ISO 15858) „Urządzenia UV-C — Informacje dotyczące bezpieczeństwa — Dopuszczalna ekspozycja ludzi” lub normy równoważnej |  |  |  |
| 18 | Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z dostawą, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji oferowanego sprzętu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt i ryzyko, wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych, budowlanych, montażowych oraz instalacyjnych, koniecznych do prawidłowego zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji dostarczonego sprzętu zgodnie ze wskazaniami zamawiającego oraz wymaganiami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. |  |  |  |
| 19 | Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty |  |  |  |
| 3. Warunki pozostałe/gwarancyjne |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  | Oferowany okres gwarancji należy wpisać w formularzu ofertowym |  |
| 2 | Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego |  |  |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 72 godz. (w dni robocze) Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie napraw – maks. do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. Czas wykonania napraw – w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych. |  |  |  |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy - 3 |  |  |  |
| 5 | Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni od momentu zgłoszenia awarii. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu. |  |  |  |
| 7 | Serwis gwarancyjny i przeglądy techniczne gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowane przez producenta placówki serwisowe z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych i podzespołów. Należy podać jakie placówki serwisowe. |  |  |  |
| 8 | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem w formie papierowej |  |  |  |
| 9 | Sposób i/lub metody mycia/dezynfekcji/sterylizacji oferowanego sprzętu – jeśli dotyczy – podać listę środków do mycia/dezynfekcji/metody sterylizacji zalecanej przez producenta sprzętu. |  |  |  |
| 10 | Ilość i częstotliwość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta sprzętu w cel zapewnienia sprawnej pracy sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego. Należy podać jeśli dotyczy. |  |  |  |
| 11 | Oznakowanie oferowanych produktów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). Jeżeli producent korzysta z okresów przejściowych wprowadzonych nowelizacją art. 120 rozporządzenia MDR 2017/745 za pośrednictwem Rozporządzenia 2023/607/EU do oferty załączyć winien stosowne oświadczenie., Oferowane urządzenie musi być zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do jego przewidzianego zastosowania oraz posiadać wymagane prawem oznakowanie, deklaracje zgodności i dokumentację producenta. Jeżeli oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR), musi spełniać wymagania tego rozporządzenia oraz posiadać odpowiednie oznakowanie CE i dokumenty potwierdzające zgodność. W przypadku urządzeń, które zgodnie z przewidzianym zastosowaniem producenta nie są wyrobami medycznymi, wymagane jest spełnienie przepisów właściwych dla danej kategorii produktu. |  |  |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

W przypadku braku wskazania danego parametru w karcie katalogowej/prospekcie/innym dokumencie przesłać należy stosowne oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia wymóg opisany w dany punkcie.

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

……….......…..……dnia……………                                                            ...................................................

[podpis elektroniczny osoby uprawnionej]