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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH – OFEROWANYCH  
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH
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	Nazwa
	

	
	Producent/kraj
	

	
	Typ/Model
	

	
	Rok produkcji
	

	Lp.
	Parametr / warunek wymagany
	Parametr oferowany – podać
	Wskazanie nr strony  lub pozycji
w karcie katalogowej/ prospekcie/innym
dokumencie dotyczącej danego parametru
technicznego*

	I Ogólne 
	

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2025
	
	

	2
	Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	
	

	II Opis 
	
	

	1a
	Urządzenie przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach podmiotu leczniczego, umożliwiające dezynfekcję powietrza i/lub powierzchni z wykorzystaniem promieniowania UV-C, przeznaczone do montażu sufitowego.
	
	

	1
	Źródło światła: emiter chlorkowo-kryptonowy z wąskopasmowym filtrem optycznym
Źródło promieniowania UV-C, przeznaczone do dezynfekcji powietrza i/lub powierzchni, z zastosowaniem odpowiedniego filtra optycznego. Dopuszcza się zastosowanie technologii równoważnych, zapewniających wymagane parametry użytkowe i bezpieczeństwo
	
	

	2
	Długość fali: min. 222 nm
Urządzenie musi być przeznaczone do stosowania w obecności pacjentów i personelu podczas jego normalnej pracy. Nominalna długość fali promieniowania: 222 nm lub rozwiązanie równoważne, zapewniające skuteczność dezynfekcji oraz wymagany poziom bezpieczeństwa ekspozycji ludzi na promieniowanie UV-C.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację producenta potwierdzającą możliwość bezpiecznej eksploatacji urządzenia w obecności ludzi oraz określającą warunki jego użytkowania, w tym dopuszczalny poziom i czas ekspozycji, jeżeli mają zastosowanie.
Rozwiązanie równoważne musi zapewniać co najmniej porównywalną skuteczność dezynfekcji oraz bezpieczeństwo stosowania w obecności pacjentów i personelu
	
	

	3
	Kąt świecenia: 60° lub 100°
	
	

	4
	Moc wyjściowa 60°: maks. 115 mW
	
	

	5
	Moc wyjściowa 100°: maks. 70 mW
	
	

	6
	Napięcie zasilania: maks. 305V AC 50/60 Hz
Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V AC, 50/60 Hz lub rozwiązanie równoważne umożliwiające bezpieczną pracę w standardowej instalacji elektrycznej
	
	

	7
	Tryby pracy: ciągły / cykliczny / aktywacja czujnikiem ruchu
Tryby pracy: urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie ciągłym oraz cyklicznym. Dopuszcza się automatyczne sterowanie pracą urządzenia, w tym z wykorzystaniem czujnika ruchu lub rozwiązania równoważnego
	
	

	8
	Pobór energii: maks. 17 W przy zachowaniu wymaganych parametrów użytkowych i skuteczności działania
	
	

	9
	Waga: maks. 2kg
	
	

	10
	Wymiary: maks. 305,00 mm x 120,00 mm x 80,00 mm Dopuszcza się urządzenia o innych wymiarach, jeżeli nie ograniczają one możliwości ich zastosowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zapewniają wymagane parametry funkcjonalne
	
	

	11
	Przewód zasilający: 3 x 0,75 mm² / 5 m
Urządzenie przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej zgodnie z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami. Przewód zasilający lub inne rozwiązanie przyłączeniowe musi zapewniać bezpieczne użytkowanie urządzenia
	
	

	12
	Stopień ochrony: IP 20
	
	

	13
	Temperatura pracy: 0° do + 50° C
	
	

	14
	Wilgotność otoczenia: 5-90% wilgotności względne
	
	

	15
	Materiały: aluminium, szkło kwarcowe lub zastosowanie materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych równoważnych
	
	

	16
	Informacje dot. bezpieczeństwa – dopuszczalna ekspozycja ludzi
	
	

	17
	Zgodność z normą ISO 15858 (urządzenia UV-C) lub równoważną
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia UV-C spełniały wymagania normy PN-EN ISO 15858 (lub aktualnej wersji EN ISO 15858 / ISO 15858) „Urządzenia UV-C — Informacje dotyczące bezpieczeństwa — Dopuszczalna ekspozycja ludzi” lub normy równoważnej
	
	

	18
	Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z dostawą, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji oferowanego sprzętu.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt i ryzyko, wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych, budowlanych, montażowych oraz instalacyjnych, koniecznych do prawidłowego zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji dostarczonego sprzętu  zgodnie ze wskazaniami zamawiającego oraz wymaganiami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi.
	
	

	19
	Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty
	
	

	3. Warunki pozostałe/gwarancyjne 
	

	1
	Gwarancja min.  24 miesiące
	Oferowany okres gwarancji należy wpisać w formularzu ofertowym

	2
	Szkolenie obsługi w siedzibie Zamawiającego
	

	3
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 72 godz. (w dni robocze)
Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie napraw – maks. do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 
Czas wykonania napraw – w przypadku konieczności sprowadzenia  z zagranicy części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych.  
	

	4
	Liczba napraw gwarancyjnych tej samej części/elementu lub tego samego podzespołu w okresie gwarancji zobowiązujących do wymiany tego podzespołu na nowy - 3
	

	5
	Sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni od momentu zgłoszenia awarii. Udostępniony sprzęt zastępczy będzie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w postępowaniu.
	

	7
	Serwis gwarancyjny i przeglądy techniczne gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowane przez producenta placówki serwisowe z użyciem nowych oryginalnych części zamiennych i podzespołów. Należy podać jakie placówki serwisowe.
	

	8
	Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem w formie papierowej
	

	9
	Sposób i/lub metody mycia/dezynfekcji/sterylizacji oferowanego sprzętu – jeśli dotyczy – podać listę środków do mycia/dezynfekcji/metody sterylizacji zalecanej przez producenta sprzętu.
	

	10
	Ilość i częstotliwość przeglądów technicznych zalecanych przez producenta sprzętu w cel zapewnienia sprawnej pracy sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego. Należy podać jeśli dotyczy.
	

	11
	Oznakowanie oferowanych produktów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). Jeżeli producent korzysta z okresów przejściowych wprowadzonych nowelizacją art. 120 rozporządzenia MDR 2017/745 za pośrednictwem Rozporządzenia 2023/607/EU do oferty załączyć winien stosowne oświadczenie.,
Oferowane urządzenie musi być zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do jego przewidzianego zastosowania oraz posiadać wymagane prawem oznakowanie, deklaracje zgodności i dokumentację producenta. Jeżeli oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR), musi spełniać wymagania tego rozporządzenia oraz posiadać odpowiednie oznakowanie CE i dokumenty potwierdzające zgodność. W przypadku urządzeń, które zgodnie z przewidzianym zastosowaniem producenta nie są wyrobami medycznymi, wymagane jest spełnienie przepisów właściwych dla danej kategorii produktu.
	


  „Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.”

W przypadku braku wskazania danego parametru w karcie katalogowej/prospekcie/innym dokumencie przesłać należy stosowne oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia wymóg opisany w dany punkcie.

*UWAGA:   brak potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę parametrów i warunków dla urządzenia wymaganych przez Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.


……….......…..……dnia……………                                                            ...................................................
[podpis elektroniczny osoby uprawnionej]


