załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Analizator do badań metodą ELISA wraz z czytnikiem do płytek ELISA oraz do badań metodą BLOT wraz z czytnikiem testów BLOT

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………

Producent:…….....………………………………………………………

Nazwa i typ:……….......…………………………………………………

| l.p. | Opis parametrów minimalnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Analizator do metody ELISA |  |  |
| 1. | Automatyczny analizator, używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym | TAK |  |
| 2. | Możliwość pracy z mikropłytkami 96-dołkowymi | TAK |  |
| 3. | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych do odczytu z probówek | TAK |  |
| 4. | Rozcieńczenie przygotowane bezpośrednio na pokładzie analizatora, bez konieczności wcześniejszego, manualnego przygotowania rozcieńczenia płytek | TAK |  |
| 5. | Statyw na probówki min.55 probówek | TAK |  |
| 6. | Dozowanie odczynnika bezpośrednio z butelek na tace reakcyjne | TAK |  |
| 7. | Wszystkie odczynniki do wykonywania badań umieszczone na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 8. | Czujnik poziomu cieczy w sondzie | TAK |  |
| 9. | Objętość martwa max 50 ul | TAK |  |
| 10. | System indywidualnego płukania dołków zapobiegający kontaminacji | TAK |  |
| 11. | oprogramowanie analizatora umożliwiające zarządzanie odczynnikami - monitorowanie ilości dostępnych odczynników i odpadów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 12. | pakiet startowy wraz z dostawą analizatora – 1 op. Boreliozy igG | TAK |  |
| II | Metoda-immunoenzymatyczna |  |  |
| 1. | Czas wykonania testów ELISA max 3 godz. | TAK |  |
| 2. | testy do diagnostyki surowicy, wynik oparty o obliczenie wskaźnika specyficzności przeciwciał, antygen: min. Borrelia burgderferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia spielmanii | TAK |  |
| 3. | Zawiera zestaw kalibratorów gotowych do użycia ( co najmniej 5 kalibratorów) | TAK |  |
| 4. | Testy ilościowe oparte o 5-pkt krzywą kalibracyjną, kontrola i kalibratory zawarte w zestawie, odczynniki gotowe do użycia ( za wyjątkiem buforu płuczącego), płytka mikrotitracyjna z dzielonymi studzielnami reakcyjnymi | TAK |  |
| 5. | Testy posiadają kontrolę proceduralną na pasku | TAK |  |
| III | Czytnik do metody ELISA |  |  |
| 1. | Odczyt płytek ELISA z wyliczeniem wartości stężeń | TAK |  |
| 2. | Zakres odczytu 380-900nm | TAK |  |
| 3. | Min 6-pozycyjne koło filtrów (min. filtry 405,450,490,630nm) | TAK |  |
| 4. | Tryb odczytu- pkt końcowy, kinetyczny, skanowanie liniowe | TAK |  |
| 5. | Możliwość dostosowania pracy z analizatorem | TAK |  |
| 6. | Wyposażony w wyświetlacz oraz klawiaturę z możliwością wpisywania liter | TAK |  |
| 7. | Przeliczanie wyników dostosowane do testów kinetycznych i z punktem końcowym | TAK |  |
| 8. | Modele z dopasowaniem krzywej standardowej: min.4-parametry, sześcienny, kwadratowy, liniowy, 2-P,cubic-spline, kopin to point | TAK |  |
| 9. | Min 50 testów dostępnych w pamięci czytnika | TAK |  |
| 10. | Źródło światła- wolfranowa żarówka halogenowa, średni czas pracy ok 5000godz | TAK |  |
| 11. | Wydruk wyników – raport zbiorczy, wraz z obrazem krzywej kalibracyjnej | TAK |  |
| 12. | Automatyczne lub ręczne definowanie płytki | TAK |  |
| 13. | System otwarty - możliwość zaprogramowanie dowolnego testu ELISA | TAK/NIE |  |
| 14. | czytnik używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym | TAK |  |
| 15. | Eksport danych do plików .pdf, .csv, .xlsx | TAK |  |
| 16. | Alarmy błędów i rejestr zdarzeń | TAK |  |
| IV | Analizator do metody BLOT |  |  |
| 1. | Dozowanie odczynnika bezpośrednio z butelek na tace reakcyjne | TAK |  |
| 2. | Wszystkie odczynniki do wykonywania badań umieszczane na pokładzie aparatu | TAK |  |
| 3. | W zestawie grzebienie z uchwytami na testy | TAK |  |
| 4. | Możliwość jednoczesnego wykonywania do 36 pasków | TAK |  |
| 5. | Funkcja odzyskiwania odczynników przez pompy zwrotne | TAK |  |
| 6. | Miejsce na odczynniki znakowane kolor -kodami | TAK |  |
| 7. | Dokładność dozowania minimum 10% | TAK |  |
| 8 | pakiet startowy wraz z dostawą analizatora – 1 op. Boreliozy igG | TAK |  |
| 9 | analizator używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym | TAK |  |
| V | Czytnik do metody BLOT |  |  |
| 1. | Komputer z oprogramowaniem interpretującym i drukarką laserową | TAK |  |
| 2. | Skaner z możliwością jednoczesnego odczytu do 10 pasków | TAK |  |
| 3. | Możliwość automatycznej kalibracji skanera- karta kalibracyjna w zestawie | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie interpretujące wyniki w j. polskim | TAK |  |
| 5. | Wyniki raportowane ilościowo w IU/ml oraz przypisane do klas 0-6 | TAK |  |
| 6. | Wyniki w j. polskim uzyskane bezpośrednio z oprogramowaniem komputera | TAK |  |
| 7. | Wyniki z oprogramowaniem zawierające i.in dane pacjenta, informacje o odczytywanym teście, wygląd zeskanowanego paska wraz ze wskazaniem intensywności sygnałów dla poszczególnych alergenów, interpretacje dla poszczególnych alergenów | TAK |  |
| 8. | Funkcje zapamiętywania odczytanych pasków- wyszukiwanie pacjentów np. po nazwisku | TAK |  |
| 9. | Czytnik używany po udokumentowanym przeglądzie technicznym | TAK |  |
| VI | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Analizator dostarczony ze stołem | TAK |  |

UWAGA:

Nie spełnienie wymaganych parametrów (wszędzie tam gdzie parametr jest wymagany - TAK) spowoduje odrzucenie oferty.