ZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 1

Nazwa oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Model / typ oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Producent / Firma:

......................................................................................................

Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:

......................................................................................................

APARAT USG WSZECHSTRONNY W TYM DOPPLER Z FUNKCJAMI KARDIO I NACZYNIOWYMI ORAZ Z FUNKCJĄ DO BADANIA JAMY BRZUSZNEJ

CPV: 33112200-0

Jednostka miary: sztuka

Liczba jednostek do dostarczenia: 1

| Lp. | Warunki i parametry techniczne – opis | Warunki wymagane | Odpowiedź Wykonawcy / parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat USG wszechstronny w tym Doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej. | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich oraz gotowe do użycia i będzie posiadać oprogramowanie konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy. | Tak |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji lub wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert. | Tak, podać |  |
| 4 | Aparat ultrasonograficzny do badań ogólnodiagnostycznych na mobilnym wózku systemowym | Tak |  |
| 5 | Monitor medyczny LED o rozdzielczości Full HD lub wyższej, oraz przekątnej: 21’’ lub poniżej – 0 pkt 21,5’’ – 23’’lub powyżej – 5 pkt | Tak, podać |  |
| 6 | Ekran dotykowy minimum 10 cali do sterowania funkcjami aparatu: 10-11’’ – 0 pkt Powyżej 11’’ – 5 pkt | Tak, podać |  |
| 7 | Minimum 2 aktywne porty głowic dostępne jednocześnie bez konieczności przepinania przewodów: 2 aktywne porty głowic – 0 pkt 3 lub więcej aktywnych portów głowic – 5 pkt | Tak, podać |  |
| 8 | System umożliwiający utworzenie kont kilku użytkowników z możliwością przypisania do nich spersonalizowanych presetów. | Tak |  |
| 9 | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł. | Tak |  |
| 10 | Regulacja wysokości panelu sterowania w zakresie minimum 10 cm | Tak, podać |  |
| 11 | Cyfrowe obrazowanie 2D (B-mode) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 12 | Obrazowanie M-mode | Tak |  |
| 13 | Doppler kolorowy oraz funkcja obrazowania przepływów niskoprędkościowych i mikronaczyniowych lub rozwiązanie równoważne. | Tak |  |
| 14 | Power Doppler | Tak |  |
| 15 | Directional Power Doppler lub technologia równoważna | Tak |  |
| 16 | Doppler PW | Tak |  |
| 17 | Doppler CW | Tak |  |
| 18 | Obrazowanie harmoniczne tkanek | Tak |  |
| 19 | Obrazowanie złożone wielokierunkowe (Compound Imaging) | Tak |  |
| 20 | Oprogramowanie umożliwiające redukcję szumów i poprawę jakości obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 21 | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode i Dopplera jednym przyciskiem | Tak |  |
| 22 | Funkcja obrazowania przepływów niskoprędkościowych umożliwiająca wizualizację drobnych naczyń bez zastosowania środka kontrastowego lub rozwiązanie równoważne | Tak |  |
| 23 | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie automatycznych lub półautomatycznych pomiarów wybranych struktur anatomicznych i naczyń | Tak |  |
| 24 | Oprogramowanie do badań: Brzusznych Pediatrycznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo – szkieletowych Kardiologicznych | Tak, podać |  |
| 25 | Pakiet badań narządów powierzchownych | Tak |  |
| 26 | Pakiet badań jamy brzusznej | Tak |  |
| 27 | Pakiet badań układu mięśniowo-szkieletowego | Tak |  |
| 28 | Automatyczne pomiary i kalkulacje kliniczne | Tak |  |
| 29 | Wbudowany dysk wewnętrzny min. 1 TB | Tak, podać |  |
| 30 | Eksport badań przewodowo do komputera (np. złącze USB) | Tak, podać |  |
| 31 | Możliwość zapisu obrazów w pamięci USB – Pendrive w formatach avi i jpg | Tak |  |
| 32 | Obsługa DICOM Storage | Tak |  |
| 33 | Obsługa DICOM Print | Tak |  |
| 34 | Obsługa DICOM Worklist | Tak |  |
| 35 | Możliwość przesyłania danych do PACS | Tak |  |
| 36 | Zestaw przewodów i akcesoriów niezbędnych do pracy | Tak |  |
| 37 | Sieć LAN 1GB/s, RJ-45 (wyjście) | Tak |  |
| 38 | Komunikacja Wi‑Fi lub równoważna | Tak |  |
| 39 | Głowica convex w zestawie | Tak |  |
| 40 | Zakres częstotliwości głowicy convex minimum. 1–6 MHz – 0 pkt powyżej 1-6 MHz – 5 pkt | Tak, podać |  |
| 41 | Głowica liniowa w zestawie | Tak |  |
| 42 | Zakres częstotliwości głowicy liniowej minimum. 3–14 MHz – 0 pkt powyżej 3-14 MHz – 5 pkt | Tak, podać |  |
| 43 | Głowica sektorowa w zestawie | Tak |  |
| 44 | Zakres częstotliwości głowicy sektorowej minimum 2-4 MHz – 0 pkt powyżej 2-4 MHz – 5 pkt | Tak, podać |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o głowice 3D/4D | Tak |  |
| 46 | Oprogramowanie w języku polskim lub w języku angielskim, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej, wbudowanej w aparat instrukcji obsługi (help/manual) w języku polskim | Tak |  |
| 47 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego | Tak |  |
| 48 | Zgodność z MDR 2017/745 | Tak |  |
| 49 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji, obsługi i dezynfekcji aparatu USG w cenie urządzenia | Tak |  |
| 50 | Bezpłatny Serwis autoryzowany przez producenta, w trakcie obsługi gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 51 | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesięcy – 5 pkt 36 lub więcej miesięcy – 10 pkt | Tak, podać |  |
| 52 | Czas reakcji maksymalnie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 53 | Autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski | Tak |  |
| 54 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 55 | Aparat zastępczy w przypadku braku możliwości naprawy usterki w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 56 | Usunięcie usterki w terminie maksymalnie 5 dni roboczych | Tak |  |
| 57 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania udostępniane przez producenta w okresie gwarancji | Tak |  |
| 58 | Bezterminowa licencja na oprogramowanie dostarczona wraz z zestawem. | Tak |  |
| 59 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty dostawy urządzenia lub zgodnie z polityką producenta, nie krócej niż 8 lat. | Tak |  |

- Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)