ZAŁĄCZNIK NR 2.2 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 2

Nazwa oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Model / typ oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Producent / Firma:

......................................................................................................

Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:

......................................................................................................

APARAT USG PRZENOŚNE (MOBILNE)

CPV: 33112200-0

Jednostka miary: sztuka

Liczba jednostek do dostarczenia: 1

| Lp. | Warunki i parametry techniczne – opis | Warunki wymagane | Odpowiedź Wykonawcy / parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bezprzewodowa sonda ultrasonograficzna umożliwiająca wykonywanie badań zgodnie z zakresem SWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania wykorzystujące jedną głowicę wielofunkcyjną lub dedykowane głowice do poszczególnych zastosowań. | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich oraz gotowe do użycia i będzie posiadać oprogramowanie konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy. | Tak |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji lub wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert. | Tak |  |
| 4 | Współpraca z aktualnie wspieranymi przez producenta wersjami systemów iOS oraz Android. | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres częstotliwości Min. 1.5-14 MHz | Tak, podać |  |
| 6 | Maksymalna głębokość obrazowania min. 20 cm | Tak, podać |  |
| 7 | Tryby obrazowania: B-mode, M-mode, Power Doppler, Color Doppler | Tak |  |
| 8 | Rodzaje wykonywanych badań: Brzuch, Kardiologia, Położnictwo, Piersi, Płuco, MSK, Nerwy, Chirurgia Plastyczna, Małe organy, Naczyniowy. | Tak |  |
| 9 | Możliwość wykonywania badań kardiologicznych, naczyniowych i narządów powierzchownych przy użyciu oferowanej konfiguracji sond. | Tak |  |
| 10 | Bezprzewodowa transmisja danych w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz. | Tak, podać |  |
| 11 | Komunikacja Bluetooth lub równoważna | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o funkcję sterowania głosowego | Tak |  |
| 13 | Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, spełniająca wymagania: IP65 lub mniejszy – 0 pkt IP66 – 5 pkt IP67 lub większy – 10 pkt | Tak |  |
| 14 | Odporność na upadek z wysokości 50 cm | Tak |  |
| 15 | Waga - Max 300 g | Tak |  |
| 16 | Warunki pracy (zakres temperatur) 0 - 40 C | Tak |  |
| 17 | Czas pracy na akumulatorze: 30 lub mniej minut– 0 pkt 31-50 minut – 5 pkt 51 lub więcej minut – 10pkt | Tak, podać |  |
| 18 | Czas czuwania na akumulatorze min. 7 dni | Tak |  |
| 19 | Czas ładowania Max. 90 min | Tak |  |
| 20 | Spełnia wymagania normy IEC 60601-1-12 | Tak |  |
| 21 | Specjalistyczna aplikacja do pobrania z Play Store lub AppStore | Tak |  |
| 22 | Funkcje automatycznego wzmocnienia i doboru częstotliwości | Tak |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o Doppler pulsacyjny (PW) | Tak |  |
| 24 | Wyświetlanie obrazu na tablecie lub smartfonie z systemem iPadOS lub Android. | Tak |  |
| 25 | Możliwość wykorzystania funkcji wspomagających wykonywanie badań ultrasonograficznych opartych na algorytmach producenta (jeżeli oferowane). | Tak, podać |  |
| 26 | Tablet z ekranem dotykowym, pojemnościowym. | Tak |  |
| 27 | Przekątna ekranu tabletu min. 10" | Tak, podać |  |
| 28 | Rozdzielczość ekranu minimum Full HD | Tak, podać |  |
| 29 | Złącza w tablecie: Minimum 1x USB C | Tak, podać |  |
| 30 | System operacyjny odpowiedni do obsługi aplikacji obsługującej komunikację sondy z tabletem (np. iPadOS lub Android) | Tak, podać |  |
| 31 | Możliwość zapisu obrazów i klipów wideo w jakości minimum Full HD | Tak, podać |  |
| 32 | Wbudowane głośniki stereo | Tak |  |
| 33 | Zasilacz dostarczony w zestawie. | Tak |  |
| 34 | Możliwość archiwizacji badań w standardzie DICOM oraz eksportu do systemów PACS. | Tak, podać |  |
| 35 | Możliwość przesyłania badań drogą elektroniczną. | Tak, podać |  |
| 36 | Oprogramowanie w języku polskim lub w języku angielskim, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej, wbudowanej w aparat instrukcji obsługi (help/manual) w języku polskim | Tak |  |
| 37 | Certyfikat CE dla wyrobu medycznego | Tak |  |
| 38 | Zgodność z MDR 2017/745 | Tak |  |
| 39 | Szkolenie personelu w cenie urządzenia | Tak |  |
| 40 | Bezpłatny Serwis autoryzowany przez producenta, w trakcie obsługi gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego o ile charakter usterki umożliwia wykonanie naprawy na miejscu.” | Tak |  |
| 41 | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesięcy – 10 pkt 36 lub więcej miesięcy – 20 pkt | Tak, podać |  |
| 42 | Czas reakcji maksymalnie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii | Tak, podać |  |
| 43 | Autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski | Tak |  |
| 44 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 45 | Aparat zastępczy w przypadku braku możliwości naprawy usterki w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 46 | Usunięcie usterki w terminie maksymalnie 5 dni roboczych | Tak |  |
| 47 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania udostępniane przez producenta w okresie gwarancji | Tak |  |
| 48 | Bezterminowa licencja na oprogramowanie dostarczona wraz z zestawem. | Tak |  |
| 49 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty dostawy urządzenia lub zgodnie z polityką producenta, nie krócej niż 8 lat. | Tak |  |

- Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)