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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Sprawa nr: ZP.1.26
Pytania i odpowiedzi nr 1 

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP.1.26 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, mebli oraz sprzętu IT w ramach projektu Rozwój rehabilitacji w ramach SP ZOZ w Radzyniu Chełmińskim poprzez modernizację i zakup wyposażenia” realizowanego w ramach działania FEKP.06.09-IZ.00-0026/25, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 – sprawa nr ZP.1.26. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Zamawiający dla poz. 8. Krzesła do poczekalni wyspecyfikował możliwość składowania w stosie (max. 6 szt.) Czy Zamawiający dopuści asortyment z możliwością składowania w stosie (max. 3 szt.) przy zachowaniu pozostałych parametrów ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający dla poz. 5. Fotel do terapii uroginekologicznej wyspecyfikował Fotel z wyprofilowaną kieszenią na aplikator urządzenia do stymulacji magnetycznej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację z jakiego aplikatora Zamawiający zamierza korzystać - marka i model. Wielkość kieszeni musi być odpowiednia do głowicy aplikatora.
Odp. Zamawiający planuje zakup aplikatora w przyszłości dlatego nie specyfikuje.
Zestaw pytań nr 2

Pkt 10 - zakresu regulacji wysokości panelu

Wnosimy o dopuszczenie aparatu USG, którego panel posiada zakres regulacji wysokości 260 mm, jako rozwiązanie równoważne wobec wymagania określonego w pkt 10, tj. regulacji na poziomie 300 mm. Zakres regulacji 260 mm zapewnia pełną ergonomię pracy operatora, umożliwia dostosowanie panelu do różnych pozycji badania oraz odpowiada standardom stosowanym przez wiodących producentów aparatów ultrasonograficznych. Różnica względem wartości 300 mm nie wpływa na funkcjonalność, komfort pracy ani możliwości diagnostyczne aparatu. Parametr260 mm spełnia cel funkcjonalny wymagania Zamawiającego, zapewniając identyczny efekt użytkowy, co czyni go parametrem równoważnym w rozumieniu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp.
Odp.
Zamawiający dopuszcza
Pkt 16 – LGC / tryb łatwej obsługi

Zwracamy się o dopuszczenie aparatu bez funkcji LGC, lecz wyposażonego w automatyczną optymalizacje parametrów obrazu przy pomocy jednego przycisku oraz tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40. parametrów za pomocą max. 3 suwaków. Proponowane rozwiązanie należy do najnowocześniejszych na rynku oraz umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie parametrów obrazu do aktualnie badanego obszaru. Dzięki temu badanie jest znacznie szybsze oraz dokładniejsze.
Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pkt 20 – Cine 9000 klatek

Prosimy o dopuszczenie do postępowania aparat USG, który posiada 9000 obrazów pamięci dynamicznej CINE co jest i tak wartością nigdy w praktyce codziennej jaki i klinicznej oraz naukowej nie wykorzystywane. Pamięć Cine jest pamięcią podręczną pozwalającą lekarzowi cofnąć obraz po zatrzymaniu celem uzyskania lepszego ujęcia diagnostycznego. W takiej sytuacji cofane jest kilkadziesiąt, a czasem kilkaset klatek. Różnica ta nie wpływa na walory kliniczne ani użytkowe ultrasonografu, a proponowany ultrasonograf umożliwia zapisywanie nawet 10 minutowych filmów (klipów) z badania w dużo większej jakości i wartości diagnostycznej niż te zapisywane w pamięci Cine.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pkt 24 – Menu w języku angielskim

, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie, aby menu aparatu mogło być dostępne w języku angielskim. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie wymagania menu w języku angielskim jako powszechnie stosowane w urządzeniach medycznych i zapewniające pełną funkcjonalność oraz ergonomię pracy.

Uzasadnienie Menu w języku angielskim stanowi standardową praktykę rynkową wśród producentów aparatów ultrasonograficznych, w szczególności urządzeń klasy premium. Globalni producenci stosują jednolite oprogramowanie dla wszystkich rynków, co powoduje, że język angielski jest podstawowym i najczęściej jedynym językiem interfejsu użytkownika. Personel medyczny na co dzień posługuje się anglojęzyczną terminologią kliniczną, a dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi oraz oprogramowanie diagnostyczne również występują w języku angielskim. Dopuszczenie menu w języku angielskim nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo, jakość ani funkcjonalność aparatu, a jednocześnie umożliwia zaoferowanie urządzeń zgodnych z aktualnymi standardami technologicznymi i praktyką rynkową.
Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pkt 29 – Rotacja obrazu

Prosimy o dopuszczenie do postępowania aparat USG, który posiada możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 1800. Aktualnie wszystkie normy i wytyczne naukowe zakładają badania w pozycji 00 . W związku z tym rotacja obrazu o 360° w skoku co 180° jest w pełni wystarczający do realizacji wszystkich procedur diagnostycznych, ponieważ umożliwia szybkie przełączenie pomiędzy dwoma głównymi orientacjami obrazu, stosowanymi w praktyce klinicznej (0° oraz 180°).

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Pkt 30 – Dynamika 350 dB

Wnosimy o dopuszczenie aparatu nie posiadającego wyświetlanej na ekranie dynamiki ale posiadającego dynamikę na poziomie 350 dB. Zwracamy uwagę, że producenci aparatów ultrasonograficznych stosują różne sposoby prezentacji parametrów technicznych na ekranie urządzenia. W wielu modelach dynamika przetwarzania sygnału nie jest wyświetlana bezpośrednio w interfejsie użytkownika, lecz stanowi element architektury systemu obrazowania i jest określona w dokumentacji technicznej producenta. Brak wyświetlania wartości dynamiki na ekranie nie wpływa w żadnym stopniu na funkcjonalność aparatu ani na jakość obrazowania, ponieważ kluczowe znaczenie ma rzeczywista dynamika systemu, determinująca zakres przetwarzania sygnału, poziom redukcji szumów oraz możliwości odwzorowania struktur o zróżnicowanej echogeniczności.

Dynamika na poziomie 350 dB jest parametrem zgodnym z aktualnymi standardami technologicznymi stosowanymi w aparatach klasy premium i w pełni odpowiada wymaganiom klinicznym w zakresie obrazowania tkanek miękkich, struktur naczyniowych oraz badań dopplerowskich. Wymóg wyświetlania dynamiki na ekranie nie jest elementem norm technicznych ani wytycznych klinicznych 

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza 
Pkt 46 – Wielkość bramki 24 mm

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wielkość bramki 24 mm, jako spełniającą wymaganie pkt 46. Wartość ta jest zgodna z praktyką rynkową i w pełni wystarczająca dla badań dopplerowskich. Zakres ten umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów badania do potrzeb klinicznych i odpowiada aktualnym standardom diagnostyki.  W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści opisane rozwiązanie jako równoważne względem wymaganego rozwiązania, zgodnie z art. 99 ust. 4 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pkt 68 – Głowica liniowa 3–15 MHz, szerokość pola obrazowania 46 mm

Wnosimy o dopuszczenie głowicy liniowej 3–15 MHz o szerokości pola obrazowania 46 mm, jako spełniającej wymaganie pkt 68. Parametr ten odpowiada standardowym konstrukcjom głowic wysokoczęstotliwościowych stosowanych w diagnostyce naczyniowej i ogólnej.
Odp.
Zamawiający nie dopuszcza
Zestaw pytań nr 3

Dot. Pozycji nr 1 - Aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu posiadającego kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5cali?

Uzasadnienie: Proponowany przez nas aparat posiada większy i bardziej czytelny 7-calowy (7”) kolorowy ekran dotykowy. Większy ekran o przekątnej 7 cali znacząco podnosi ergonomię pracy terapeuty.

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach obudowy minimum 38 × 19 × 26 cm oraz wadze do 3 kg?

Uzasadnienie: Proponowane przez nas urządzenie jest niezwykle kompaktowe, zaprojektowane z myślą o pełnej mobilności, pracy stacjonarnej. Wymiary aparatu wynoszą 38,0 × 19,0 × 26,0 cm, przy masie własnej wynoszącej zaledwie max. 3 kg. 

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w ergonomiczną podgrzewaną głowicę 5 cm² (1/3 MHz) oraz nowatorskie, bezobsługowe wieloczęstotliwościowe głowice ultradźwiękowe HandsFree Sono™ o powierzchni 18 cm² z automatyczną kontrolą pola akustycznego?

Uzasadnienie: Proponowany przez nas aparat standardowo wyposażony jest w ergonomiczną, wieloczęstotliwościową (1/3 MHz) podgrzewaną głowicę tradycyjną o powierzchni 5 cm², jak również posiada pełną obsługę najnowocześniejszych, opatentowanych, bezobsługowych głowic ultradźwiękowych HandsFree Sono™ o powierzchni 18 cm² (z systemem rotacyjnego i automatycznego pola akustycznego).

Nazewnictwo "SnG" odnosi się do oznaczeń jednego z producentów. Oferowana przez nas technologia HandsFree Sono™ (18 cm²) stanowi równoważne, lecz technologicznie znacznie bardziej zaawansowane rozwiązanie bezobsługowe na rynku. Pozwala na automatyczną emisję fal ultradźwiękowych bez konieczności ciągłego, ręcznego prowadzenia głowicy przez fizjoterapeutę.

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza aparat posiadający bazę wbudowanych protokołów zabiegowych z podziałem na efekty terapeutyczne, z pamięcią na 500 programów własnych użytkownika oraz do 150 sekwencji prądowych?

Uzasadnienie: Proponowany przez nas aparat oferuje kompletny zestaw gotowych programów terapeutycznych sklasyfikowanych wg efektów biologicznych i schorzeń, aż do 500 własnych programów użytkownika, do 150 sekwencji użytkownika oraz unikalną historię ostatnich 20 zabiegów.

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Pytanie 5: Czy Zamawiający wykreśli sztywny wymóg funkcji LIPUS lub dopuści urządzenie realizujące pełną, zaawansowaną terapię ultradźwiękową w trybie ciągłym i impulsowym w uznanym standardzie medycznym (1/3.1 MHz, 10–150 Hz, wypełnienie 5–100%)?

Uzasadnienie: Proponowany przez nas aparat realizuje terapię ultradźwiękową w paśmie 1 MHz i 3.1 MHz z regulacją częstotliwości impulsowej 10–150 Hz oraz współczynnikiem wypełnienia 5%–100%.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pełny moduł elektrodiagnostyki oraz najszerszy na rynku zakres prądów elektroterapeutycznych (Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP- ISO), Träberta, Faradaya, NPHV, Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja - prąd Kotza, Impulsy trapezoidalne, Impulsy stymulujące, Impulsy prostokątne, Impulsy trójkątne, Impulsy eksponencjalne, Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, Impulsy łączone, Impulsy Przerywane, TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, Izoplanarne pole wektorowe, Fale o średniej częstotliwości Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta, Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha, HVT, Impulsy IG, Modulowany prąd impulsowy,  Prąd VMS, Prąd Kotza, EPIR, Prąd Leduca, Fale H, Mikroprądy, Elektrodiagnostyka)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Dot. Pozycji nr 2 - Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuści aparat o mocy wyjściowej min. 20W i długości fali 1064 nm z ekranem o przekątnej min. 8"?

Uzasadnienie: Oferujemy urządzenie z jednostką główną z wyświetlaczem 8,4" oraz opcjonalnym dedykowanym wyświetlaczem 7" na zrobotyzowanym skanerze. Emitowana moc wyjściowa wynosi 20W przy długości fali 1064 nm, co gwarantuje głębszą penetrację tkanki i szybszy efekt analgetyczny oraz biostymulacyjny w porównaniu z kombinacją niższych mocy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Pytanie 2: Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie wymogu możliwości podłączenia sond biostymulacyjnych niskiej mocy i skanera 100/450mW lub dopuszczenie urządzenia dedykowanego do terapii wysokoenergetycznej posiadającego automatyczny zrobotyzowany skaner wysokoenergetyczny?

Uzasadnienie: Proponowany przez nas aparat jest dedykowanym, wysoce wyspecjalizowanym systemem laseroterapii wysokoenergetycznej z zaawansowanym aplikatorem światłowodowym (regulacja plamki w zakresie 10–30 mm w rękojeści z autokalibracją) oraz w pełni zaawansowanym, Zrobotyzowanym Systemem Skanowania. Połączenie biostymulacji niskiej mocy z bezobsługową laseroterapią wysokoenergetyczną o mocy 20W realizowane jest w jednym, bezpiecznym procesie automatycznym na powierzchni aż do 500 cm2

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie możliwości podłączenia sąd biostymulujących oraz skanera 100/450mW
Dot. Pozycji nr 3 - Aparat do terapii ultradźwiękowej
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kolorowym wyświetlaczem z panelem dotykowym o przekątnej 7”?

Uzasadnienie: Oferujemy urządzenie, wyposażone w znacznie większy, bardziej czytelny i komfortowy w obsłudze kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7” (rozdzielczość 800 x 480 pikseli). Ekran w wersji Premium umożliwia m.in. filtrowanie protokołów terapeutycznych poprzez Nawigacyjny Atlas Anatomiczny oraz podgląd graficznej encyklopedii zabiegowej.

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające bezobsługowe aplikatory ultradźwiękowe o powierzchni 18 cm2?

Uzasadnienie: Proponowany przez nas aparat obsługuje innowacyjne, bezobsługowe głowice ultradźwiękowe z serii HandsFree Sono 18 cm². System HandsFree Sono opiera się na technologii pola rotacyjnego (Rotational Field Technology), płynnie przełączając krysztły bez konieczności poruszania głowicą przez terapeutę. Zapewnia to znacznie większą precyzję, jednorodność dawki oraz oszczędność czasu personelu w porównaniu z klasycznymi głowicami automatycznymi.

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada bazę 57 wbudowanych programów terapeutycznych? 

Uzasadnienie: Proponowane przez nas urządzenie posiada kompleksową bazę wbudowanych protokołów klinicznych z podziałem na jednostki chorobowe i obszary ciała, ilustrowaną encyklopedię z atlasem anatomicznym oraz rozbudowaną bazę danych pacjentów i protokołów użytkownika z opcją tworzenia ekranu ULUBIONE (szybki wybór).

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 38 x 19 x 26 cm?

Uzasadnienie: Proponowany przez nas aparat posiada ergonomiczną i nowoczesną obudowę o wymiarach 38,0 x 19,0 x 26,0 cm oraz masę nieprzekraczającą 3 kg.

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Dot. Pozycji nr 6 – Szyna CPM

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające panel sterowania na jednostce głównej oraz cyfrowy pilot zdalnego sterowania z ekranem dotykowym?

Uzasadnienie: Oferowane przez nas urządzenie wyposażone jest w precyzyjny panel sterowania z wyświetlaczem LED bezpośrednio na jednostce głównej oraz pilot z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 3,2”. System umożliwia uruchamianie, zatrzymywanie i konfigurowanie parametrów zarówno bezpośrednio na obudowie szyny, jak i za pomocą pilota. Architektura urządzenia zapewnia jednak najwyższe bezpieczeństwo pacjenta poprzez ciągłą obecność pilota sterującego w dłoni ćwiczącego, umożliwiając mu natychmiastową reakcję lub przerwanie zabiegu w przypadku wystąpienia bólu.

Odp.

Zamawiający dopuszcza
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające ustawienie kąta zgięcia oraz wyprostu od -10° do 123°?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści urządzenie z kątem zakresu ruchomości stawu kolanowego od -10° do 123°?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 4: Czy zamawiający dopuści urządzenie z kątem zakresu ruchomości stawu biodrowego od -10° do 123°?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 5: Czy zamawiający dopuści urządzenie z kątem zakresu ruchomości stawu skokowego od -40° do 25°?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 6: Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawienia dla kości udowej od 35 do 50 cm?

Odp.

Zamawiający modyfikuje zapis „Zakres ustawienia dla kości udowej od min. 32 do maks. 50 cm”

Pytanie 7: Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawienia dla goleni od 23 do 55 cm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 39 x (min. 43 - max. 58) x 97 cm? 

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza
Zestaw pytań nr 4
Szyna CPM Czy zamawiający dopuści urządzenie dla którego: Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego wynosi od -5° do 120° Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego wynosi od 25° do 100° Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego wynosi od 0° do 40°
Odp. 
Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w załączniku nr 1A do SWZ.
Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu parametrów technicznych.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
20.08.2026 r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 20.08.2026 r. godz. 10:05 otwarcie ofert.

Przewodniczący komisji:
p. Lucyna Gruszkowska

…………………………….....

Kierownik

Elżbieta Bukowska

         (oryginalny podpis w aktach sprawy)
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