Załącznik nr 4.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia na potrzeby realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”

Część I

„Tworzenie i utrzymywanie, na obszarze gminy zasobów ochrony ludności niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej”

| LP. | Asortyment |
| --- | --- |
| 1 | Defibrylator zewnętrzny 1. Konfiguracja i wyposażenie Urządzenie musi być dostarczone w konfiguracji umożliwiającej natychmiastowe użycie, obejmującej co najmniej: - defibrylator, - baterię o przedłużonej trwałości, - 1 komplet elektrod samoprzylepnych do defibrylacji, - instrukcję obsługi, - skróconą instrukcję obsługi lub poradnik użytkownika, - instrukcje dotyczące uruchomienia, konserwacji i kontroli urządzenia, - oznaczenie terminu przydatności elektrod oraz terminu instalacji baterii, - torbę transportową lub inne zabezpieczenie umożliwiające bezpieczne przechowywanie i transport urządzenia, - możliwość zastosowania dodatkowego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie defibrylacji u dzieci i niemowląt. 2. Terapia i impuls defibrylacyjny - Impuls defibrylacyjny: dwufazowy, opadający wykładniczo. - Parametry impulsu powinny być automatycznie dostosowywane do impedancji pacjenta. - Energia nominalna dla defibrylacji osób dorosłych: około 150 J przy obciążeniu 50 Ω. - Nominalne natężenie prądu dla osób dorosłych: około 32 A. - Energia nominalna w trybie pediatrycznym: około 50 J przy obciążeniu 50 Ω. - Nominalne natężenie prądu w trybie pediatrycznym: około 19 A. 3. Protokoły działania - Urządzenie powinno posiadać fabrycznie skonfigurowane protokoły defibrylacji i resuscytacji. - Powinna istnieć możliwość dostosowania parametrów protokołu za pomocą dedykowanego oprogramowania. - Urządzenie musi automatycznie analizować zapis EKG i określać, czy występuje rytm wymagający defibrylacji. - Analiza powinna umożliwiać rozpoznanie migotania komór oraz wybranych rodzajów częstoskurczu komorowego związanych z zaburzeniami hemodynamicznymi. - System powinien uwzględniać występowanie artefaktów i zakłóceń podczas analizy EKG. 4. Interfejs użytkownika Urządzenie powinno być wyposażone w: - komunikaty głosowe prowadzące użytkownika przez kolejne etapy postępowania, - czytelne oznaczenia graficzne i ikony, - przycisk uruchamiający urządzenie, - przycisk informacji, - przycisk umożliwiający wykonanie defibrylacji, - możliwość zastosowania przełącznika/klucza trybu pediatrycznego, - kontrolkę gotowości urządzenia, - kontrolkę ostrzegawczą, - podświetlane elektrody, - podświetlenie przycisku defibrylacji w przypadku wskazania do wykonania wyładowania. 5. Instruktaż resuscytacji Urządzenie powinno zapewniać głosowe instrukcje dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt, w tym: - wskazówki dotyczące częstości wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, - wskazówki dotyczące prawidłowej głębokości uciśnięć, - sygnały dźwiękowe wspomagające utrzymanie właściwego tempa RKO, - instrukcje dotyczące wykonywania oddechów ratowniczych. 6. Parametry fizyczne - Wymiary urządzenia: około 6 × 18 × 22 cm (głębokość × wysokość × szerokość). - Masa urządzenia wraz z baterią i elektrodami: nie większa niż około 1,6 kg. 7. Odporność środowiskowa i mechaniczna Urządzenie powinno charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - stopień ochrony przed wodą: IPX5, - stopień ochrony przed pyłem: IP5X, - zakres temperatury pracy i przechowywania w trybie gotowości: 0–50°C, - możliwość krótkotrwałej pracy w temperaturze od -20°C do 50°C po nagłej zmianie temperatury, - możliwość użytkowania na wysokości od około -400 do 4572 m n.p.m., - odporność na nacisk co najmniej 500 kg, - odporność na upadek na twardą powierzchnię z wysokości co najmniej 1,22 m, na dowolną krawędź, narożnik lub powierzchnię urządzenia, - odporność na wibracje zgodna z wymaganiami odpowiednich norm dla urządzeń medycznych i zastosowań transportowych, - odporność elektromagnetyczna i emisja elektromagnetyczna zgodne z właściwymi normami dla urządzeń medycznych. 8. Rejestracja i transmisja danych - Urządzenie powinno umożliwiać rejestrację danych dotyczących prowadzonego zdarzenia. - Wymagany zapis co najmniej pierwszych 15 minut zapisu EKG oraz zdarzeń i decyzji podejmowanych przez urządzenie podczas całego incydentu. - Urządzenie powinno umożliwiać bezprzewodową transmisję zapisanych danych do komputera. - Wymagana możliwość wykorzystania dedykowanego oprogramowania do pobierania, przeglądania i zarządzania zapisanymi danymi. 9. Bateria - Bateria litowo-manganowa, 9 V, około 4,2 Ah, o przedłużonej trwałości. - Pojemność: minimum 200 defibrylacji lub minimum 4 godziny pracy. - Termin instalacji baterii: co najmniej 5 lat od daty produkcji. - Trwałość baterii w trybie gotowości: typowo około 4 lat przy instalacji zgodnie z zalecanym terminem i określonymi warunkami przechowywania. - Urządzenie powinno automatycznie kontrolować stan baterii w ramach autotestów. 10. Elektrody defibrylacyjne - Elektrody samoprzylepne, jednorazowego użytku, przeznaczone do defibrylacji. - Powierzchnia aktywna jednej elektrody: około 80–85 cm². - Długość przewodu: około 121,9 cm. - Termin przydatności elektrod: minimum 2 lata od daty produkcji. - Elektrody powinny posiadać oznaczenie terminu przydatności do użycia. - Urządzenie powinno umożliwiać automatyczną kontrolę gotowości elektrod, w tym kontrolę ich stanu i właściwości żelu przewodzącego. 11. Tryb pediatryczny Urządzenie powinno umożliwiać prowadzenie terapii u niemowląt i dzieci poprzez zastosowanie dedykowanego, dodatkowego elementu przełączającego urządzenie w tryb pediatryczny, bez konieczności wymiany podstawowego urządzenia. 12. Elektrody szkoleniowe Wymagane jest zapewnienie możliwości zastosowania specjalnych elektrod szkoleniowych, które przełączają urządzenie w tryb szkoleniowy i uniemożliwiają wykonanie rzeczywistego wyładowania. Tryb szkoleniowy powinien umożliwiać przeprowadzenie co najmniej kilku realistycznych scenariuszy szkoleniowych z zakresu obsługi defibrylatora i resuscytacji. 13. Autotesty i kontrola gotowości Urządzenie powinno wykonywać automatyczne autotesty, obejmujące co najmniej: - kontrolę układów elektronicznych, - kontrolę systemu dostarczania impulsu, - kontrolę elektrod, - kontrolę pojemności i stanu baterii, - kontrolę gotowości urządzenia do użycia. Urządzenie powinno również umożliwiać wykonanie testu inicjowanego przez użytkownika, w szczególności po zainstalowaniu baterii. 14. Wskaźnik gotowości - Urządzenie powinno posiadać jednoznaczny wizualny wskaźnik gotowości do użycia. - Stan gotowości powinien być sygnalizowany za pomocą kontrolki lub innego czytelnego wskaźnika. - W przypadku wykrycia nieprawidłowości urządzenie powinno generować odpowiedni sygnał ostrzegawczy i informować użytkownika o konieczności podjęcia działań. 15. Wymagania normatywne Urządzenie musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych oraz właściwych norm zharmonizowanych i standardów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej, defibrylatorów zewnętrznych i automatycznych urządzeń do resuscytacji. Wszystkie parametry techniczne należy potwierdzić w dokumentacji producenta, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności lub innych dokumentach dopuszczających urządzenie do obrotu i użytkowania. |
| 2 | Kapsuła do defibrylatora Kapsuła ochronna do automatycznego defibrylatora zewnętrznego Przedmiotem zamówienia jest kapsuła ochronna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania, zabezpieczenia i transportu automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Kapsuła powinna spełniać następujące wymagania: - przeznaczona do przechowywania automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elektrodami i baterią, - wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne materiału, - zapewniająca ochronę urządzenia przed kurzem, zabrudzeniami, wilgocią oraz przypadkowymi uderzeniami, - wyposażona w wewnętrzne zabezpieczenie lub wyprofilowanie stabilizujące defibrylator podczas transportu, - umożliwiająca szybki i łatwy dostęp do defibrylatora w sytuacji wymagającej natychmiastowego użycia, - wyposażona w uchwyt lub inne rozwiązanie umożliwiające wygodne przenoszenie, - przystosowana do transportu oraz przechowywania w warunkach typowych dla wyposażenia ratowniczego, - umożliwiająca przechowywanie dodatkowego wyposażenia, w szczególności zapasowych elektrod, rękawiczek jednorazowych, nożyczek ratowniczych, maseczki do RKO lub innych akcesoriów, - posiadająca zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem, - konstrukcja umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie bez utraty właściwości ochronnych, - wymiary wewnętrzne dostosowane do oferowanego defibrylatora, - możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, - masa własna niewpływająca w istotny sposób na możliwość szybkiego transportu wyposażenia, - kolor oraz oznakowanie umożliwiające łatwą identyfikację jako wyposażenia ratunkowego. Kapsuła musi być kompatybilna z oferowanym defibrylatorem i umożliwiać jego przechowywanie w stanie gotowości do użycia, bez konieczności demontażu podstawowych elementów wyposażenia. |
| 3 | Radiostacja bazowa (przewoźna) Radiostacja bazowa (przewoźna) – wymagania techniczne Przedmiotem zamówienia jest profesjonalna radiostacja bazowa/przewoźna przeznaczona do zapewnienia dwukierunkowej łączności radiowej głosowej i transmisji danych, umożliwiająca pracę w systemie analogowym oraz cyfrowym. 1. Wymagania ogólne Radiostacja musi: - być fabrycznie nowa i przeznaczona do profesjonalnej eksploatacji, - umożliwiać pracę jako radiostacja bazowa oraz przewoźna, - umożliwiać montaż na stanowisku stacjonarnym oraz w pojeździe, - obsługiwać łączność analogową i cyfrową, - umożliwiać pracę w trybie bezpośrednim oraz z wykorzystaniem przemiennika, - umożliwiać prowadzenie łączności indywidualnej, grupowej i ogólnej, - umożliwiać programowanie parametrów pracy urządzenia. 2. Zakres częstotliwości Radiostacja powinna pracować w zakresie częstotliwości odpowiednim do wymagań Zamawiającego, w szczególności w jednym z pasm: - VHF: około 136–174 MHz, - UHF: 403–470 MHz, - UHF: 450–527 MHz. Dokładny zakres częstotliwości zostanie określony zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego uprawnieniami radiowymi. 3. Tryb cyfrowy Radiostacja powinna zapewniać pracę w cyfrowym standardzie radiokomunikacyjnym DMR oraz umożliwiać: - transmisję głosu i danych, - pracę z wykorzystaniem dwóch szczelin czasowych, - komunikację grupową i indywidualną, - pracę w trybie bezpośrednim, - pracę poprzez przemiennik, - współpracę z systemami dyspozytorskimi. 4. Tryb analogowy Wymagana jest możliwość pracy w analogowym systemie radiowym, w tym: - transmisja i odbiór fonii, - programowanie kanałów analogowych, - możliwość ustawienia odstępu międzykanałowego 12,5 kHz, 20 kHz oraz 25 kHz, - obsługa podstawowych funkcji selektywnego wywołania. 5. Moc nadajnika Radiostacja powinna umożliwiać pracę z mocą nadajnika dostosowaną do warunków eksploatacji, w szczególności: - możliwość wyboru co najmniej dwóch poziomów mocy, - moc maksymalna nie mniejsza niż 25 W, - możliwość ograniczenia mocy nadawczej w celu optymalizacji zużycia energii i ograniczenia zakłóceń. 6. Kanały i programowanie Urządzenie powinno umożliwiać zaprogramowanie co najmniej 100 kanałów, z możliwością ich podziału na grupy lub strefy. Wymagana jest możliwość programowania: - częstotliwości nadawania i odbioru, - nazwy kanału, - poziomu mocy, - grup rozmównych, - funkcji przycisków, - parametrów pracy analogowej i cyfrowej, - funkcji alarmowych i bezpieczeństwa. 7. Panel operatorski Radiostacja powinna być wyposażona w: - czytelny wyświetlacz, - przyciski sterujące, - przycisk nadawania PTT, - pokrętło lub przyciski regulacji głośności, - wskaźniki stanu pracy, - możliwość szybkiego wyboru kanału lub grupy rozmównej, - minimum 2 programowalne przyciski funkcyjne. 8. Funkcje bezpieczeństwa Urządzenie powinno umożliwiać: - wysłanie sygnału alarmowego, - realizację połączenia priorytetowego, - zdalne monitorowanie radiostacji, - zdalne blokowanie radiostacji, - zdalne odblokowanie radiostacji, - funkcję pracownika samotnego, jeżeli jest wymagana w systemie Zamawiającego. 9. Transmisja danych Radiostacja powinna umożliwiać transmisję danych w systemie cyfrowym, w szczególności: - przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych, - przesyłanie danych lokalizacyjnych, - współpracę z systemami dyspozytorskimi, - współpracę z systemami zarządzania flotą, jeżeli są stosowane. 10. Lokalizacja W przypadku wyposażenia w odbiornik GNSS radiostacja powinna umożliwiać: - określanie bieżącej pozycji urządzenia, - przesyłanie informacji o pozycji drogą radiową, - współpracę z systemem monitorowania lokalizacji. 11. Zasilanie - Napięcie zasilania: nominalnie 12 V DC. - Radiostacja powinna być przystosowana do zasilania z instalacji pojazdu lub zasilacza stacjonarnego. - Wymagane zabezpieczenie przed przepięciem, odwrotną polaryzacją oraz przeciążeniem. - W przypadku zastosowania jako stacja bazowa wymagane jest zapewnienie możliwości współpracy z odpowiednim zasilaczem sieciowym. 12. Złącza i wyposażenie Radiostacja powinna posiadać: - złącze antenowe, - złącze mikrofonowe, - złącza do podłączenia dodatkowych akcesoriów, - możliwość podłączenia zewnętrznego głośnika, - możliwość podłączenia urządzeń sterujących lub dyspozytorskich, - przewód zasilający, - mikrofon z przyciskiem PTT, - uchwyt montażowy lub elementy umożliwiające bezpieczny montaż. 13. Jakość transmisji Urządzenie powinno zapewniać: - wysoką jakość odbioru i nadawania fonii, - redukcję hałasu tła, - ograniczenie zakłóceń i sprzężeń akustycznych, - automatyczne lub programowalne dostosowanie parametrów audio, - możliwość stosowania dodatkowych akcesoriów audio. 14. Ochrona transmisji Radiostacja powinna umożliwiać zastosowanie mechanizmów ochrony transmisji głosowej i danych zgodnie z wymaganiami użytkowanego systemu radiowego, w tym co najmniej podstawowych mechanizmów szyfrowania lub maskowania korespondencji, jeżeli są dostępne dla danego standardu. 15. Odporność środowiskowa Urządzenie powinno być przystosowane do pracy w warunkach profesjonalnych i charakteryzować się: - odpornością na wibracje i wstrząsy, - odpornością na zmiany temperatury, - odpornością na wilgoć i zapylenie, - odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Wymagany stopień ochrony obudowy: co najmniej IP54 lub równoważny, jeżeli urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w warunkach narażenia na pył i zachlapanie. 16. Wymiary i konstrukcja - Konstrukcja przystosowana do montażu w pojeździe oraz na stanowisku stacjonarnym. - Obudowa wykonana z materiałów zapewniających trwałość podczas intensywnej eksploatacji. - Konstrukcja powinna umożliwiać skuteczne odprowadzanie ciepła podczas pracy nadajnika. 17. Kompatybilność systemowa Radiostacja musi umożliwiać współpracę z istniejącą infrastrukturą radiową Zamawiającego w zakresie stosowanego standardu, pasma częstotliwości, sposobu kodowania i konfiguracji sieci. Oferowane urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego radiotelefonami i przemiennikami lub zapewniać możliwość ich współpracy poprzez odpowiednią konfigurację systemu. 18. Dokumentacja i dostawa Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: - instrukcję obsługi w języku polskim, - dokumentację techniczną, - deklarację zgodności, - niezbędne akcesoria montażowe, - mikrofon, - przewód zasilający, - elementy wymagane do prawidłowego uruchomienia i konfiguracji radiostacji. Urządzenie musi być kompletne, fabrycznie nowe i gotowe do użytkowania po wykonaniu wymaganej konfiguracji. |
| 4 | Radiotelefon przewoźny CYFROWY RADIOTELEFON PRZEWOŹNY – WYMAGANIA TECHNICZNE Przedmiotem zamówienia jest profesjonalny radiotelefon przewoźny przeznaczony do dwukierunkowej łączności głosowej i transmisji danych, umożliwiający pracę w analogowym i cyfrowym systemie łączności radiowej DMR, przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, w tym pracy stacjonarnej lub w pojazdach. 1. Parametry ogólne Radiotelefon musi spełniać następujące wymagania: - urządzenie przewoźne, przeznaczone do montażu w pojeździe lub użytkowania jako stacja bazowa, - możliwość pracy w trybie analogowym oraz cyfrowym, - zgodność z cyfrowym standardem DMR, - możliwość pracy z przemiennikiem, - możliwość pracy bezpośredniej radiotelefon–radiotelefon, - możliwość realizacji połączeń grupowych, indywidualnych oraz ogólnych, - możliwość transmisji głosu i danych, - możliwość programowania parametrów pracy urządzenia, - możliwość aktualizacji oprogramowania drogą bezprzewodową, - możliwość zastosowania szerokiego zakresu akcesoriów zewnętrznych. 2. Zakres częstotliwości Urządzenie powinno być dostępne w wykonaniu umożliwiającym pracę w jednym z następujących zakresów: - VHF: 136–174 MHz, - pasmo 300 MHz: 300–360 MHz lub 350–400 MHz, - UHF: 403–470 MHz, - UHF: 450–527 MHz. Dobór wersji częstotliwościowej powinien być zgodny z wymaganiami użytkownika oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykorzystania częstotliwości radiowych. 3. Moc nadajnika Radiotelefon powinien umożliwiać pracę z następującymi poziomami mocy, zależnie od wersji częstotliwościowej: - moc niska: około 1–25 W, - moc wysoka: - VHF: około 25–45 W, - UHF: około 25–40 W, - pasmo 300 MHz: do około 40 W. Urządzenie powinno umożliwiać wybór poziomu mocy odpowiednio do zaprogramowanego kanału i warunków pracy. 4. Odstęp międzykanałowy Wymagane jest zapewnienie obsługi odstępów międzykanałowych: - 12,5 kHz, - 20 kHz, - 25 kHz, zależnie od obsługiwanego zakresu częstotliwości i trybu pracy. 5. Pojemność kanałowa Radiotelefon powinien zapewniać: - w wersji z wyświetlaczem numerycznym – minimum 99 kanałów, - w wersji z wyświetlaczem alfanumerycznym – minimum 1000 kanałów. 6. Wyświetlacz i elementy sterujące Urządzenie powinno posiadać: - czytelny wyświetlacz informujący o aktualnym kanale i stanie urządzenia, - wersję z wyświetlaczem numerycznym lub alfanumerycznym, - intuicyjny interfejs użytkownika, - minimum 4 programowalne przyciski, - przycisk nadawania PTT, - wielokolorowe wskaźniki LED informujące o stanie pracy radiotelefonu, - możliwość programowania funkcji przycisków zgodnie z potrzebami użytkownika. W wersji alfanumerycznej wymagany jest wyświetlacz umożliwiający prezentację nazw kanałów, komunikatów i informacji systemowych. 7. Łączność głosowa Radiotelefon powinien zapewniać: - cyfrową i analogową transmisję głosu, - komunikację grupową, - komunikację indywidualną, - komunikację ogólną, - możliwość pracy z przemiennikami, - możliwość realizacji połączeń w trybie bezpośrednim, - identyfikację użytkownika podczas transmisji, - możliwość zdalnego monitorowania radiotelefonu, - możliwość zdalnego wyłączenia i ponownego uruchomienia radiotelefonu. 8. Jakość i poprawa jakości dźwięku Urządzenie powinno posiadać funkcje poprawiające jakość łączności, w szczególności: - automatyczne dostosowanie poziomu głośności do poziomu hałasu otoczenia, - redukcję hałasu tła, - ograniczenie sprzężeń akustycznych, - wyrównywanie poziomu odbieranego dźwięku, - możliwość stosowania zewnętrznych akcesoriów audio, - możliwość wyboru profili audio odpowiednich do warunków pracy. 9. Transmisja danych i wiadomości Radiotelefon powinien umożliwiać transmisję danych, w tym: - przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych, - wykorzystanie zaprogramowanych komunikatów tekstowych, - możliwość wprowadzania wiadomości tekstowych za pomocą odpowiedniego mikrofonu lub klawiatury, - transmisję danych lokalizacyjnych, - współpracę z systemami zarządzania flotą i systemami dyspozytorskimi, - możliwość obsługi zleceń lub komunikatów roboczych. 10. Lokalizacja Urządzenie powinno być wyposażone w zintegrowany system lokalizacji satelitarnej umożliwiający: - określanie pozycji radiotelefonu, - przekazywanie informacji o lokalizacji poprzez system radiowy, - aktualizację lokalizacji zgodnie ze skonfigurowanym harmonogramem lub zdarzeniami, - współpracę z systemami monitorowania i zarządzania flotą. Wymagana jest również możliwość zastosowania funkcji lokalizacji wewnątrz budynków, jeżeli jest ona obsługiwana przez zastosowane rozwiązanie systemowe. 11. Łączność bezprzewodowa Radiotelefon powinien umożliwiać bezprzewodową komunikację z kompatybilnymi urządzeniami i akcesoriami, w szczególności poprzez: - Bluetooth, - bezprzewodową transmisję danych, - bezprzewodową aktualizację oprogramowania, - zintegrowaną łączność Wi-Fi, jeżeli jest wymagana w danej konfiguracji. 12. Funkcje bezpieczeństwa Urządzenie powinno posiadać funkcje wspierające bezpieczeństwo użytkownika, w tym: - funkcję alarmową, - możliwość nadania sygnału alarmowego, - możliwość wyszukania użytkownika wymagającego pomocy, - funkcję pracownika samotnego, - możliwość zdalnego monitorowania urządzenia, - możliwość zdalnego zablokowania i odblokowania radiotelefonu. 13. Ochrona transmisji Radiotelefon powinien umożliwiać stosowanie mechanizmów ochrony transmisji głosowej i danych, w szczególności: - podstawowego mechanizmu ochrony transmisji, - rozszerzonego mechanizmu ochrony transmisji, - możliwości zastosowania zaawansowanego szyfrowania, w przypadku wyposażenia systemu w odpowiednią opcję programową. 14. Systemy pracy cyfrowej Urządzenie powinno umożliwiać pracę w cyfrowym systemie radiokomunikacyjnym DMR, w tym: - pracę w trybie bezpośrednim, - wykorzystanie dwóch szczelin czasowych w trybie bezpośrednim, - pracę poprzez pojedynczy lub wielostanowiskowy przemiennik, - możliwość budowy systemów wielostanowiskowych, - możliwość rozbudowy systemu poprzez odpowiednie licencje lub oprogramowanie. 15. Złącza i akcesoria Radiotelefon powinien posiadać: - złącza umożliwiające podłączenie mikrofonu, - złącza dla dodatkowych akcesoriów, - możliwość podłączenia zewnętrznego głośnika, - możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego, - możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń sterujących i transmisyjnych, - złącze umożliwiające programowanie oraz serwisowanie urządzenia. Złącza akcesoriów powinny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem i przystosowane do profesjonalnej eksploatacji. 16. Parametry fizyczne - Wymiary urządzenia: nie większe niż około 53 × 175 × 206 mm (wysokość × szerokość × głębokość). - Masa: około 1,8 kg. - Zasilanie nominalne: 12 V DC. - Maksymalny pobór prądu w stanie czuwania: około 0,8 A. - Maksymalny pobór prądu podczas odbioru: około 2 A. - Maksymalny pobór prądu podczas nadawania przy niskiej mocy: około 11 A. - Maksymalny pobór prądu podczas nadawania przy wysokiej mocy: do około 14,5 A, zależnie od wersji częstotliwościowej. 17. Odporność mechaniczna i środowiskowa Urządzenie powinno być przystosowane do profesjonalnej, intensywnej eksploatacji i spełniać wymagania odpowiednich norm dotyczących odporności urządzeń elektronicznych, w szczególności: - odporności na wibracje, - odporności na wstrząsy, - odporności na wysoką i niską temperaturę, - odporności na wilgoć, - odporności na pył, - odporności mechanicznej podczas użytkowania w pojeździe. Wymagany stopień ochrony obudowy: minimum IP54. Urządzenie powinno spełniać wymagania odpowiednich norm wojskowych dotyczących odporności mechanicznej i środowiskowej. 18. Personalizacja i programowanie Radiotelefon powinien umożliwiać programowanie i personalizację parametrów pracy, w szczególności: - kanałów i częstotliwości, - poziomów mocy, - nazw kanałów, - grup użytkowników, - funkcji przycisków, - parametrów transmisji cyfrowej i analogowej, - funkcji alarmowych, - parametrów lokalizacji, - funkcji związanych z transmisją danych. 19. Wymagane wyposażenie W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: - radiotelefon przewoźny, - mikrofon z przyciskiem nadawania, - uchwyt montażowy, - przewód zasilający, - instrukcja obsługi w języku polskim, - dokumentacja techniczna, - oprogramowanie lub narzędzia niezbędne do podstawowej konfiguracji urządzenia, jeżeli są wymagane przez producenta. 20. Wymagania dotyczące zgodności Urządzenie musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów dotyczących urządzeń radiowych i kompatybilności elektromagnetycznej oraz posiadać wymagane oznakowania, deklaracje zgodności i dokumentację dopuszczającą do użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i gotowe do pracy po przeprowadzeniu wymaganej konfiguracji. |