Załącznik nr 5 do SWZ

Znak postępowania: PCZ.ZP.14/2026

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać |  |
| 2. | Typ/model | Podać |  |
| 3. | Producent | Podać |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5. | Mobilna kolumna stołu operacyjnego z napędem elektrycznym. | TAK |  |
| 6. | Podstawa kolumny osadzona na rysach prostokąta ze zwężeniem w centralnej części | TAK |  |
| 7. | Obudowa kolumny wykonana z wytrzymałego materiału tworzywowego. Dopuszcza się częściowe osłony z gumy w celu zapewnienia wysokich parametrów regulacji przechyłów blatu. Nie dopuszcza się osłon metalowych jako mogących prowadzić do ewentualnego porażenia prądem. | TAK |  |
| 8. | Kolumna na maksymalnie czterech podwójnych kołach, zapewniających wysoką mobilność stołu. |  |  |
| 9. | Koła o średnicy min. 120mm | TAK (podać) |  |
| 10. | Koła blokowane poprzez centralny hamulec z dźwignią nożną, dźwignia z dostępem od strony sekcji nóg. | TAK |  |
| 11. | Zwężenie podstawy stołu w punkcie centralnym umożliwiające podejście operatora bliżej blatu stołu jednocześnie zachowując szeroki rozstaw kół i wysoką stabilność. | TAK |  |
| 12. | Kolumna posiadająca możliwość awaryjnego sterowania poprzez panel sterowania umieszczony na kolumnie. | TAK |  |
| 13. | Panel Sterowania osadzony na kolumnie w osi wzdłużnej blatu –„po prawej lub lewej stronie” | TAK |  |
| 14. | Panel sterowania realizujący wszystkie funkcje stołu. | TAK |  |
| 15. | Kolumna z dopuszczalnym obciążeniem blatu co najmniej 250kg. | TAK (podać) |  |
| 16. | Stół wyposażony w akumulatory pozwalające na pracę przez co najmniej kilka dni roboczych. | TAK -10 pkt. NIE – 0pkt |  |
| 17. | Akumulatory oraz zasilacz wbudowane w podstawę stołu | TAK |  |
| 18. | Możliwość pracy podczas ładowania. | TAK -10 pkt. NIE – 0pkt |  |
| 19. | Funkcje stołu realizowane z pilota min.: -ruch stołu góra/dół -przechyły boczne -przechyły wzdłużne -sekcja pleców góra/dół -sekcja nóg góra/dół -pozycja flex/reflex -poziomowanie tzw. pozycja „0” -przyciski pamięci z możliwością ustawienia przez operatora wybranego ułożenia stołu | TAK (podać) |  |
| 20. | Możliwość zapisania min. 2 pozycji stołu i przywołania ich za pomocą dedykowanego przycisku – nie dotyczy pozycji „0” | TAK |  |
| 21. | Stół przy ustawianiu pozycji „0” lub pozycji z pamięci powinien symultanicznie (jednocześnie) poruszać więcej niż jedną sekcją jeżeli zachodzi taka potrzeba, co umożliwia szybki i sprawny powrót stołu do wybranej pozycji. | TAK |  |
| 22. | Pilot z wbudowanymi diodami LED i/lub wyraźnymi piktogramami umożliwiającymi pracę we wszelkich warunkach oświetleniowych na sali operacyjnej | TAK |  |
| 23. | Regulacja wysokości realizowana z pilota | TAK |  |
| 24. | Minimalna wysokość stołu max. 610mm | TAK, podać Poniżej 600mm – 10 pkt. |  |
| 25. | Maksymalna wysokość stołu min. 1000mm | TAK (podać) |  |
| 26. | Regulacja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie min. +30°/-20° | TAK (podać) |  |
| 27. | Regulacja przechyłów bocznych realizowana z pilota w zakresie min. ±20° | TAK |  |
| 28. | Regulacja sekcji pleców realizowana z pilota w zakresie min. +70°/-10° | TAK |  |
| 29. | Regulacja sekcji nóg realizowana z pilota w zakresie min. +80°/-10° | TAK |  |
| 30. | Pozycja Flex/Reflex realizowana z piota za pomocą dedykowanych przycisków w zakresie min.: 210°/110° | TAK |  |
| 31. | Manualna regulacja podgłówka w min. 2 osiach za pomocą sprężyn gazowych | TAK |  |
| BLAT STOŁU |  |  |  |
| 32. | Stół wyposażony w blat składający się z segmentów, z czego segment siedziska stanowi część kolumny stołu opisanej powyżej. | TAK |  |
| 33. | Blat wyposażony w standardowe szyny montażowe po obu stronach. | TAK |  |
| 34. | Minimalna konfiguracja blatu: Blat min 5 segmentowy, w tym segment siedziska, pleców, podgłówka, segment z wycięciem ginekologicznym i segment nóg | TAK 5 segmentów – 0 pkt ≥6 segmentów – 10 pkt |  |
| 35. | Długość blatu min 2050 mm w standardowej konfiguracji opisanej w punkcie poprzednim | TAK, podać |  |
| 36. | Szerokość blatu/materaca (bez szyn montażowych) min.: 550 mm | TAK, podać |  |
| 37. | Możliwość demontażu poszczególnych segmentów/sekcji i zastąpienie ich przez np. przedłużenia karbonowe | TAK |  |
| 38. | Poszczególne segmenty blatów montowane poprzez gniazda wpustowe z bolcem. Montowanie odbywa się przez wsunięcie sekcji bez dodatkach akcji np. wciskanie przycisków. Odblokowywanie odbywa się poprzez przycisk umieszczony w segmencie blatu. | TAK |  |
| 39. | Przycisk odblokowywania sekcji blatów prosty w obsłudze, bez konieczność przytrzymywania go podczas montowania lub rozmontowania poszczególnych segmentów. | TAK |  |
| 40. | Blaty wykonane z materiałów radioprzeziernych na szerokości min. 450mm. | TAK, podać |  |
| 41. | Wsporniki wzdłużne na brzegach blatu wykonane z aluminium dzięki czemu komponenty są lekkie. Nie dopuszcza się wsporników poprzecznych ograniczających przezierność blatu. | TAK |  |
| 42. | Każdy segment blatu wyposażony we własny materac. Nie dopuszcza się kilku segmentów z jednym, wspólnym materacem | TAK |  |
| 43. | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych. Grubość min. 70 cm | TAK, podać 75 cm i więcej – 10 pkt |  |
| 44. | Materace poszczególnych segmentów odejmowane, mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na blacie. Nie dopuszcza się materaców na rzep lub przylepce jako trudnych do utrzymania w czystości. | TAK |  |
| 45. | Możliwość zamontowania łatwo demontowalnej sekcja stołu wykonanej z włókna węglowego, pozwalająca na wykorzystanie rentgena, całkowicie radioprzeziernej, bez wzmocnień i metalowych części pod blatem wraz z dedykowanym materacem. Wymiary: min 550 x 800mm. | TAK, podać |  |
| 46. | Wyposażenie stołu pozwalające na ułożenie pacjenta do operacji w pozycji na plecach, min: - 1x Podpora ręki z zaciskiem, materacem i pasem zabezpieczającym kończynę - osadzona na przegubie kulkowym, długość min. 600 mm - 1x Ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskiem 1x Pas pacjenta (do nóg oraz do ciała) z poduszką zwiększającą komfort pacjenta | TAK, podać |  |
| 47. | Wszystkie pokrętła zacisków oraz najczęściej dotykane elementy takie jak np. dźwignie powinny być wykonane z materiału o właściwościach antybakteryjnych, lub pokryte specjalną powłoką antybakteryjną. | TAK, opisać Materiał o właściwościach antybakteryjnych – 10 pkt Powłoka antybakteryjna – 0 pkt |  |
| INNE |  |  |  |
| 48. | Gwarancja: minimum 24 miesiące (w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje aparat zastępczy na koszt Wykonawcy) | TAK, podać |  |
| 49. | Paszport techniczny (wraz z dostawą) zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie, data następnego przeglądu) | TAK |  |
| 50. | Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjne w wykonawstwie, uszkodzenia mechaniczne, inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji poza aktami wandalizmu | TAK |  |
| 51. | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania (jeśli wymagane) i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK, podać |  |
| 52. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) | TAK |  |
| 53. | Bezpłatne przeglądy min. 1 raz/rok w okresie gwarancji, oraz obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK, podać |  |
| 54. | Czas reakcji serwisu – 48 h w dni robocze | TAK, podać |  |
| 55. | Naprawa i diagnostyka na miejscu instalacji na koszt Wykonawcy w okresie trwania gwarancji, | TAK |  |
| 56. | Bezpłatne szkolenie personelu zamawiającego z obsługi sprzętu | TAK |  |
| 57. | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. | TAK, podać |  |
| 58. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK, podać |  |
| 59. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK, podać |  |