
	
	OPIS PARAMETRÓW
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
	OCENA PUNKTOWA

	I
	Cyfrowy aparat RTG z kolumną podłogową
	
	
	

	1. 
	Producent
	Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	
	Bez oceny

	3. 
	Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025
	
Tak
	
	Bez oceny

	4. 
	Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych. Dopuszcza się osobne certyfikaty na detektory i sprzęty komputerowe
	Tak
	
	Bez oceny

	5. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu 1 kpl. na nośniku elektronicznym
	Tak
	
	Bez oceny

	6. 
	Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu min. 2 dni
	Tak
	
	Bez oceny

	II
	Generator RTG – 1 szt.
	
	
	

	7. 
	Moc maksymalna ≥ 65 kW
	Tak, Podać
	
	Bez oceny

	8. 
	Zakres napięć ≥ 40 – 150 kV
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	9. 
	Maksymalny prąd ≥ 800 mA
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	10. 
	Zakres mAs ≥ 0,1 - 500 mAs
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	11. 
	Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	12. 
	Ilość programów anatomicznych ≥ 1000
	Tak, podać
	
	≥ 1200 – 10 pkt

	13. 
	Wymagane zasilanie 3x400V/50Hz
	Tak
	
	Bez oceny

	14. 
	Automatyka AEC
	Tak
	
	Bez oceny

	15. 
	Ręczny dobór parametrów ekspozycji
	Tak
	
	Bez oceny

	16. 
	Synchronizacja nastawów programów anatomicznych z układem AEC generatora
	Tak
	
	Bez oceny

	III
	Lampa RTG – 1 szt.
	
	
	

	17. 
	Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	18. 
	Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	19. 
	Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	20. 
	Moc ogniska małego ≥ 27kW
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	21. 
	Moc ogniska dużego ≥ 75kW
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	22. 
	Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200 kHU
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	23. 
	Szybkość wirowania anody ≥ 9000 obr/min
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	24. 
	Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem
	Tak
	
	Bez oceny

	25. 
	Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” na obudowie lampy z możliwością sterowania ustawieniami generatora
	Tak
	
	Bez oceny

	26. 
	Dostępne parametry wyświetlacza min.:
•	Wskaźnik generatora
•	Wskaźnik detektora
•	Wskaźniki pozycji lampy
•	Kąt obrotu lampy
•	SID stołu
•	SID statywu ściennego
•	Wskaźnik komunikatów
•	Modyfikacja kV, mAs i ms
•	Wybór komór AEC
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	27. 
	Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie
	Tak
	
	Bez oceny

	IV
	Mocowanie lampy RTG
	
	
	

	28. 
	Lampa RTG mocowana na kolumnie podłogowej
	Tak
	
	Bez oceny

	29. 
	Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 210 cm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	30. 
	Zakres ruchu poprzecznego (teleskopowego) lampy RTG ≥ 25 cm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	31. 
	Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥ 152 cm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	32. 
	Zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej min. +/- 180°
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	33. 
	Zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 135°
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	34. 
	Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym
	Tak
	
	Bez oceny

	V
	Kolimator – 1 szt.
	
	
	

	35. 
	Kolimator z oświetleniem pola obrazowania 
	Tak
	
	Bez oceny

	36. 
	Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie kasety RTG 
	Tak
	
	Bez oceny

	37. 
	Cyfrowe wyświetlanie kąta obrotu kołpaka 
	Tak
	
	Bez oceny

	38. 
	Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie dawki z obrazem
	Tak
	
	Bez oceny

	39. 
	Filtry niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora
	Tak
	
	Bez oceny

	40. 
	Automatyczna kolimacja
	Tak
	
	

	41. 
	Filtry pediatryczne min. 0.1 mm Cu oraz 0.2 mm Cu z możliwością ich wyboru na cyfrowym panelu sterowania
	Tak
	
	Bez oceny

	VI
	Stół – 1 szt.
	
	
	

	42. 
	Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją wysokości – góra/dół
	Tak
	
	Bez oceny

	43. 
	Wymiary płyty stołu ≥ 220x85 cm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	44. 
	Regulowana wysokość blatu stołu od podłogi w zakresie ≥ 56,5 – 85 cm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	45. 
	Blat stołu pływający
	Tak
	
	Bez oceny

	46. 
	Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 100 cm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	47. 
	Zakres ruch poprzecznego ≥ 25 cm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	48. 
	Automatyka AEC
	Tak
	
	Bez oceny

	49. 
	Liczba komór systemu AEC ≥ 3
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	50. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 100 cm, 40l/cm, 10:1
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	51. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez konieczności użycia narzędzi
	Tak
	
	Bez oceny

	52. 
	Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta ≥ 300 kg
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	53. 
	Funkcja automatycznego podłączenia i ładowania – z chwilą włożenia detektora do szuflady Bucky, zaczyna on się automatycznie doładowywać
	Tak
	
	Bez oceny

	54. 
	Uchwyt dla pacjenta 
	Tak
	
	Bez oceny

	55. 
	Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu (hamulca elektromagnetycznego) przyciskami nożnymi lub ręcznymi
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	56. 
	Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym stołu
	Tak
	
	Bez oceny

	57. 
	Funkcja trackingu poziomego – bucky w stole podąża za ruchem poziomym i kątowym lampy RTG
	Tak
	
	Bez oceny

	VII
	Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych – 1 szt.
	
	
	

	58. 
	Maksymalna odległość środka panelu od podłoża ≥ 180cm
	Tak, podać
	
	Bez oceny.

	59. 
	Minimalna odległość środka panelu od podłoża ≤ 30 cm
	Tak, podać
	
	>28,5 cm – 0 pkt
≤ 28,5 cm – 5 pkt

	60. 
	Panel uchylny, zmotoryzowany w zakresie min. 110°
	Tak, podać zakres
	
	Bez oceny

	61. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 150 cm, 40l/cm, 10:1
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	62. 
	Automatyka AEC
	Tak
	
	Bez oceny

	63. 
	Liczba komór systemu AEC ≥ 3
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	64. 
	Uchwyt do rąk nad głowa pacjenta
	Tak
	
	Bez oceny

	65. 
	Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu
	Tak
	
	Bez oceny

	66. 
	Funkcja automatycznego podłączenia i ładowania – z chwilą włożenia detektora do szuflady Bucky, zaczyna on się automatycznie doładowywać
	Tak
	
	Bez oceny

	67. 
	Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym statywu
	Tak
	
	Bez oceny

	VIII
	Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w statywie – 1 szt.
	
	
	

	68. 
	Rozmiar pola aktywnego: 43x43 cm (+/- 1 cm)
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	69. 
	Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	70. 
	Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu)
	Tak
	
	Bez oceny

	71. 
	System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę
	Tak
	
	Bez oceny

	72. 
	Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	73. 
	Efektywna wielkość piksela detektora ≤ 150 µm
	Tak, podać
	
	≥ 50 µm mniej względem natywnej – 20 pkt
≥ 20 µm mniej względem natywnej – 10 pkt
≥ 10 µm mniej względem natywnej – 5 pkt
brak funkcjonalności – 0 pkt

	74. 
	Waga z baterią ≤ 4 kg
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	75. 
	Grubość detektora ≤ 15 mm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	76. 
	Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg
	Tak, podać
	
	<300 kg – 0 pkt
≥ 300 kg – 5 pkt

	77. 
	Podgląd obrazu ≤ 2 s
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	78. 
	Czas pełnego cyklu ≤ 8 s
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	79. 
	Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie
	Tak
	
	Bez oceny

	80. 
	Wodoodporność detektora – klasa min. IPX3
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	81. 
	Liczba bitów przetwarzania min ≥ 14 bitów
	Tak, podać
	
	< 16 bit – 0 pkt
≥ 16 bit – 5 pkt

	82. 
	Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika
	Tak
	
	Bez oceny

	83. 
	Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora
	Tak / Nie
	
	Nie – 0 pkt
Tak – 5 pkt

	IX
	Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole – 1 szt.
	
	
	

	84. 
	Rozmiar pola aktywnego: 43x43 cm (+/- 1 cm)
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	85. 
	Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	86. 
	Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu)
	Tak
	
	Bez oceny

	87. 
	System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę
	Tak
	
	Bez oceny

	88. 
	Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	89. 
	Efektywna wielkość piksela detektora ≤ 150 µm
	Tak, podać
	
	≥ 50 µm mniej względem natywnej – 20 pkt
≥ 20 µm mniej względem natywnej – 10 pkt
≥ 10 µm mniej względem natywnej – 5 pkt
brak funkcjonalności – 0 pkt

	90. 
	Waga z baterią ≤ 4 kg
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	91. 
	Grubość detektora ≤ 15 mm
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	92. 
	Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg
	Tak, podać
	
	<300 kg – 0 pkt
≥ 300 kg – 5 pkt

	93. 
	Podgląd obrazu ≤ 2 s
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	94. 
	Czas pełnego cyklu ≤ 8 s
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	95. 
	Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie
	Tak
	
	Bez oceny

	96. 
	Wodoodporność detektora – klasa min. IPX3
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	97. 
	Liczba bitów przetwarzania min ≥ 14 bitów
	Tak, podać
	
	< 16 bit – 0 pkt
≥ 16 bit – 5 pkt

	98. 
	Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika
	Tak
	
	Bez oceny

	99. 
	Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora
	Tak / Nie
	
	Nie – 0 pkt
Tak – 5 pkt

	X
	Konsola technika – 1 szt.
	
	
	

	100. 
	Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem - nie dopuszcza się rozwiązań np.retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora.
	Tak
	
	Bez oceny

	101. 
	Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta
	Tak
	
	Bez oceny

	102. 
	Monitor min. 19" LCD (dotykowy)
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	103. 
	Możliwość obsługi oprogramowania przy pomocy klawiatury i myszy oraz ekranu dotykowego
	Tak
	
	Bez oceny

	104. 
	UPS dobrany mocą do zestawu
	Tak
	
	Bez oceny

	105. 
	Pojemność obrazowa stacji min. 8 000 obrazów
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	106. 
	Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu
	Tak
	
	Bez oceny

	107. 
	Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora)
	Tak
	
	Bez oceny

	108. 
	Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika
	Tak
	
	Bez oceny

	109. 
	Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS)
	Tak
	
	Bez oceny

	110. 
	Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM
	Tak
	
	Bez oceny

	111. 
	Algorytm przetwarzania obrazu wykorzystujący estymację informacji trójwymiarowej z dwuwymiarowego obrazu RTG, umożliwiający automatyczne rozpoznanie grubości badanego obiektu, struktur kostnych, tkanek miękkich oraz elementów metalicznych i na tej podstawie niezależną lokalną optymalizację kontrastu, gęstości oraz wyostrzania obrazu dla poszczególnych obszarów ekspozycji.
Podać nazwę oprogramowania
	Tak / Nie
	
	Nie – 0 pkt
Tak - 20 pkt

	112. 
	Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu 
	Tak
	
	Bez oceny

	113. 
	Automatyczne i ręczne kadrowanie (przycinanie) obrazu
	Tak
	
	Bez oceny

	114. 
	Regulacja jasności i kontrastu (window/level)
	Tak
	
	Bez oceny

	115. 
	Odbicie lustrzane obrazu w pionie i w poziomie
	Tak
	
	Bez oceny

	116. 
	Powiększanie obrazów (ręczne, 1:1, dopasowanie do obszaru, tryb pełnoekranowy)
	Tak
	
	Bez oceny

	117. 
	Usuwanie obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej
	Tak
	
	Bez oceny

	118. 
	Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła.
	Tak
	
	Bez oceny

	119. 
	Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem
	Tak
	
	Bez oceny

	120. 
	Funkcja edycji i dodawania własnych adnotacji graficznych przez użytkownika
	Tak
	
	Bez oceny

	121. 
	Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.)
	Tak
	
	Bez oceny

	122. 
	Funkcja ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu ekspozycji (DI)
	Tak
	
	Bez oceny

	123. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	124. 
	Interfejs DICOM 3.0:
Storage 
Print
MPPS
Worklist
	Tak
	
	Bez oceny

	125. 
	Po rozpoczęciu badania możliwe jest:
-Dodanie kolejnej projekcji
-Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie)
-duplikowanie projekcji
-odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji)
-kasowanie nieużytych projekcji
	Tak
	
	Bez oceny

	126. 
	Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym
	Tak
	
	Bez oceny

	127. 
	Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji)
	Tak
	
	Bez oceny

	128. 
	Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem 
	Tak
	
	Bez oceny

	129. 
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz)
	Tak
	
	Bez oceny

	130. 
	Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum
	Tak
	
	Bez oceny

	131. 
	Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania
	Tak
	
	Bez oceny

	132. 
	Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników)
	Tak
	
	Bez oceny

	133. 
	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych
	Tak
	
	Bez oceny

	134. 
	Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących
	Tak
	
	Bez oceny

	135. 
	Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie
	Tak
	
	Bez oceny

	136. 
	Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji
	Tak
	
	Bez oceny

	137. 
	Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, niechronione badania są kasowane automatycznie.
	Tak
	
	Bez oceny

	138. 
	Możliwość oznaczenia wybranych badań jako chronione przed usunięciem
	Tak
	
	Bez oceny

	139. 
	Eksport obrazów badania na nośnik zewnętrzny (np. pendrive)
	Tak
	
	Bez oceny

	140. 
	Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności:
-automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym)
-zmiana powiększenia
-zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast)
-przesuwanie obrazu
-pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie
-wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6)
-eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG)
-cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów
	Tak
	
	Bez oceny

	141. 
	Możliwość eksportu wielu badań (także różnych pacjentów) na jeden nośnik
	Tak
	
	Bez oceny

	142. 
	Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza 
	Tak
	
	Bez oceny

	143. 
	Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania)
	Tak
	
	Bez oceny

	144. 
	Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka
	Tak
	
	Bez oceny

	145. 
	Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu
	Tak
	
	Bez oceny

	146. 
	Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym przedstawieniem stanu
	Tak
	
	Bez oceny

	147. 
	Podgląd kolejki wysyłanych obrazów
	Tak
	
	Bez oceny

	148. 
	Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników)
	Tak
	
	Bez oceny

	149. 
	Możliwość ręcznego przesłania obrazu lub badania do wybranych odbiorców (DICOM Storage)
	Tak
	
	Bez oceny

	150. 
	Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum)
	Tak
	
	Bez oceny

	151. 
	Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu
	Tak
	
	Bez oceny

	152. 
	Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika
	Tak
	
	Bez oceny

	153. 
	Możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów wyświetlania listy badań z szybkim przełączaniem przez użytkownika
	Tak
	
	Bez oceny

	154. 
	Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika
	Tak
	
	Bez oceny

	155. 
	Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców
	Tak
	
	Bez oceny

	156. 
	Możliwość rozbudowy o system bazujący na AI, wspierający wykrywanie błędów ułożenia minimum w zakresie badań klatki piersiowej i kolan. Opcja dostępna do sprzedaży w chwili składania ofert. 
	Tak, podać
	
	Nie – 0 pkt
Tak – 20 pkt

	XI
	SERWIS I GWARANCJA
	
	
	

	157. 
	Okres gwarancji całego sprzętu
	Min. 24 m-ce
	
	Bez oceny

	158. 
	W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty aktualizacje oprogramowania (jeśli wymagane przez producenta),  naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu, (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji.
	Przez cały okres gwarancji
	
	Bez oceny

	159. 
	Zapewniony odbiór i utylizacja zużytych części (np. akumulator) oraz opakowania nadające się do ponownego użycia lub recyklingu w okresie gwarancji
	TAK
	
	Bez oceny

	160. 
	Podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta 
	Podać harmonogram przeglądów w okresie gwarancji producenta  (obowiązek dokonania wpisu w paszporcie)
	
	Bez oceny

	161. 
	Podać ilość przeglądów w okresie pogwarancyjnym (w skali roku) zalecanych przez producenta.
	Wymagane
	
	Bez oceny

	162. 
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym.
	TAK
	
	Bez oceny

	163. 
	Czas usunięcia usterki nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w dniach roboczych
	Max 2 dni robocze
	
	Bez oceny

	164. 
	Czas usunięcia usterki wymagający sprowadzenia części zamiennych w dniach roboczych
	Max 7 dni roboczych
	
	Bez oceny

	165. 
	Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	TAK
	
	Bez oceny

	166. 
	Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca
	TAK
	
	Bez oceny

	167. 
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego elementu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana elementu na nowy/
	TAK
	
	Bez oceny

	168. 
	Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia
	8 lat od daty dostawy
	
	Bez oceny

	169. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny- proszę wskazać dla Zamawiającego  (adres, tel., e-mail)
	podać
	
	Bez oceny



