|  | OPIS PARAMETRÓW | - WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cyfrowy aparat RTG z kolumną podłogową |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Powiadomienie lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych. Dopuszcza się osobne certyfikaty na detektory i sprzęty komputerowe | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu 1 kpl. na nośniku elektronicznym | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu min. 2 dni | Tak |  | Bez oceny |
| II | Generator RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Moc maksymalna ≥ 65 kW | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć ≥ 40 – 150 kV | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd ≥ 800 mA | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres mAs ≥ 0,1 - 500 mAs | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość programów anatomicznych ≥ 1000 | Tak, podać |  | ≥ 1200 – 10 pkt |
|  | Wymagane zasilanie 3x400V/50Hz | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyka AEC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Ręczny dobór parametrów ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Synchronizacja nastawów programów anatomicznych z układem AEC generatora | Tak |  | Bez oceny |
| III | Lampa RTG – 1 szt. |  |  |  |
|  | Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska małego ≥ 27kW | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska dużego ≥ 75kW | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200 kHU | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Szybkość wirowania anody ≥ 9000 obr/min | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” na obudowie lampy z możliwością sterowania ustawieniami generatora | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostępne parametry wyświetlacza min.: • Wskaźnik generatora • Wskaźnik detektora • Wskaźniki pozycji lampy • Kąt obrotu lampy • SID stołu • SID statywu ściennego • Wskaźnik komunikatów • Modyfikacja kV, mAs i ms • Wybór komór AEC | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie | Tak |  | Bez oceny |
| IV | Mocowanie lampy RTG |  |  |  |
|  | Lampa RTG mocowana na kolumnie podłogowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 210 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu poprzecznego (teleskopowego) lampy RTG ≥ 25 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥ 152 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej min. +/- 180° | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 135° | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym | Tak |  | Bez oceny |
| V | Kolimator – 1 szt. |  |  |  |
|  | Kolimator z oświetleniem pola obrazowania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie kasety RTG | Tak |  | Bez oceny |
|  | Cyfrowe wyświetlanie kąta obrotu kołpaka | Tak |  | Bez oceny |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie dawki z obrazem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Filtry niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna kolimacja | Tak |  |  |
|  | Filtry pediatryczne min. 0.1 mm Cu oraz 0.2 mm Cu z możliwością ich wyboru na cyfrowym panelu sterowania | Tak |  | Bez oceny |
| VI | Stół – 1 szt. |  |  |  |
|  | Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją wysokości – góra/dół | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wymiary płyty stołu ≥ 220x85 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Regulowana wysokość blatu stołu od podłogi w zakresie ≥ 56,5 – 85 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Blat stołu pływający | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 100 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruch poprzecznego ≥ 25 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyka AEC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Liczba komór systemu AEC ≥ 3 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 100 cm, 40l/cm, 10:1 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez konieczności użycia narzędzi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta ≥ 300 kg | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Funkcja automatycznego podłączenia i ładowania – z chwilą włożenia detektora do szuflady Bucky, zaczyna on się automatycznie doładowywać | Tak |  | Bez oceny |
|  | Uchwyt dla pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu (hamulca elektromagnetycznego) przyciskami nożnymi lub ręcznymi | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym stołu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja trackingu poziomego – bucky w stole podąża za ruchem poziomym i kątowym lampy RTG | Tak |  | Bez oceny |
| VII | Statyw do zdjęć odległościowych/płucnych – 1 szt. |  |  |  |
|  | Maksymalna odległość środka panelu od podłoża ≥ 180cm | Tak, podać |  | Bez oceny. |
|  | Minimalna odległość środka panelu od podłoża ≤ 30 cm | Tak, podać |  | >28,5 cm – 0 pkt ≤ 28,5 cm – 5 pkt |
|  | Panel uchylny, zmotoryzowany w zakresie min. 110° | Tak, podać zakres |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 150 cm, 40l/cm, 10:1 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyka AEC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Liczba komór systemu AEC ≥ 3 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Uchwyt do rąk nad głowa pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja automatycznego podłączenia i ładowania – z chwilą włożenia detektora do szuflady Bucky, zaczyna on się automatycznie doładowywać | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym statywu | Tak |  | Bez oceny |
| VIII | Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w statywie – 1 szt. |  |  |  |
|  | Rozmiar pola aktywnego: 43x43 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | Tak |  | Bez oceny |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Efektywna wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | Tak, podać |  | ≥ 50 µm mniej względem natywnej – 20 pkt ≥ 20 µm mniej względem natywnej – 10 pkt ≥ 10 µm mniej względem natywnej – 5 pkt brak funkcjonalności – 0 pkt |
|  | Waga z baterią ≤ 4 kg | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Grubość detektora ≤ 15 mm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg | Tak, podać |  | <300 kg – 0 pkt ≥ 300 kg – 5 pkt |
|  | Podgląd obrazu ≤ 2 s | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas pełnego cyklu ≤ 8 s | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min. IPX3 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Liczba bitów przetwarzania min ≥ 14 bitów | Tak, podać |  | < 16 bit – 0 pkt ≥ 16 bit – 5 pkt |
|  | Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| IX | Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole – 1 szt. |  |  |  |
|  | Rozmiar pola aktywnego: 43x43 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu) | Tak |  | Bez oceny |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Efektywna wielkość piksela detektora ≤ 150 µm | Tak, podać |  | ≥ 50 µm mniej względem natywnej – 20 pkt ≥ 20 µm mniej względem natywnej – 10 pkt ≥ 10 µm mniej względem natywnej – 5 pkt brak funkcjonalności – 0 pkt |
|  | Waga z baterią ≤ 4 kg | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Grubość detektora ≤ 15 mm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg | Tak, podać |  | <300 kg – 0 pkt ≥ 300 kg – 5 pkt |
|  | Podgląd obrazu ≤ 2 s | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas pełnego cyklu ≤ 8 s | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wodoodporność detektora – klasa min. IPX3 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Liczba bitów przetwarzania min ≥ 14 bitów | Tak, podać |  | < 16 bit – 0 pkt ≥ 16 bit – 5 pkt |
|  | Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |
| X | Konsola technika – 1 szt. |  |  |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem - nie dopuszcza się rozwiązań np.retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Monitor min. 19" LCD (dotykowy) | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość obsługi oprogramowania przy pomocy klawiatury i myszy oraz ekranu dotykowego | Tak |  | Bez oceny |
|  | UPS dobrany mocą do zestawu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pojemność obrazowa stacji min. 8 000 obrazów | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | Algorytm przetwarzania obrazu wykorzystujący estymację informacji trójwymiarowej z dwuwymiarowego obrazu RTG, umożliwiający automatyczne rozpoznanie grubości badanego obiektu, struktur kostnych, tkanek miękkich oraz elementów metalicznych i na tej podstawie niezależną lokalną optymalizację kontrastu, gęstości oraz wyostrzania obrazu dla poszczególnych obszarów ekspozycji. Podać nazwę oprogramowania | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt Tak - 20 pkt |
|  | Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne i ręczne kadrowanie (przycinanie) obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Regulacja jasności i kontrastu (window/level) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Odbicie lustrzane obrazu w pionie i w poziomie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Powiększanie obrazów (ręczne, 1:1, dopasowanie do obszaru, tryb pełnoekranowy) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Usuwanie obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja edycji i dodawania własnych adnotacji graficznych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu ekspozycji (DI) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Interfejs DICOM 3.0: Storage Print MPPS Worklist | Tak |  | Bez oceny |
|  | Po rozpoczęciu badania możliwe jest: -Dodanie kolejnej projekcji -Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie) -duplikowanie projekcji -odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji) -kasowanie nieużytych projekcji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących | Tak |  | Bez oceny |
|  | Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, niechronione badania są kasowane automatycznie. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość oznaczenia wybranych badań jako chronione przed usunięciem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Eksport obrazów badania na nośnik zewnętrzny (np. pendrive) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności: -automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym) -zmiana powiększenia -zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast) -przesuwanie obrazu -pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie -wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6) -eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG) -cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość eksportu wielu badań (także różnych pacjentów) na jeden nośnik | Tak |  | Bez oceny |
|  | Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym przedstawieniem stanu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Podgląd kolejki wysyłanych obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość ręcznego przesłania obrazu lub badania do wybranych odbiorców (DICOM Storage) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów wyświetlania listy badań z szybkim przełączaniem przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy o system bazujący na AI, wspierający wykrywanie błędów ułożenia minimum w zakresie badań klatki piersiowej i kolan. Opcja dostępna do sprzedaży w chwili składania ofert. | Tak, podać |  | Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt |
| XI | SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
|  | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  | Bez oceny |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty aktualizacje oprogramowania (jeśli wymagane przez producenta), naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu, (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji. | Przez cały okres gwarancji |  | Bez oceny |
|  | Zapewniony odbiór i utylizacja zużytych części (np. akumulator) oraz opakowania nadające się do ponownego użycia lub recyklingu w okresie gwarancji | TAK |  | Bez oceny |
|  | Podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram przeglądów w okresie gwarancji producenta (obowiązek dokonania wpisu w paszporcie) |  | Bez oceny |
|  | Podać ilość przeglądów w okresie pogwarancyjnym (w skali roku) zalecanych przez producenta. | Wymagane |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy) max. 24 godziny w okresie gwarancyjnym. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Czas usunięcia usterki nie wymagający sprowadzenia części zamiennych w dniach roboczych | Max 2 dni robocze |  | Bez oceny |
|  | Czas usunięcia usterki wymagający sprowadzenia części zamiennych w dniach roboczych | Max 7 dni roboczych |  | Bez oceny |
|  | Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  | Bez oceny |
|  | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego elementu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana elementu na nowy/ | TAK |  | Bez oceny |
|  | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 8 lat od daty dostawy |  | Bez oceny |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny- proszę wskazać dla Zamawiającego (adres, tel., e-mail) | podać |  | Bez oceny |