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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZMIANA
Część 13 - lampy UV bakterio- i wirusobójcze

LAMPA UV BAKTERIO- I WIRUSOBÓJCZA – 2 sztuki, w tym:
- dla poradni w Puszczykowie – 1 sztuka,
- dla poradni w Stęszewie – 1 sztuka
Dostawa przepływowej lub bezpośredniej lampy bakteriobójczej UV-C przeznaczonej do dezynfekcji pomieszczeń.
1. Przeznaczenie urządzenia
· lampa bakteriobójcza przeznaczona do dezynfekcji powietrza i powierzchni promieniowaniem UV-C, 
· możliwość stosowania w gabinetach lekarskich, zabiegowych, poczekalniach oraz innych pomieszczeniach medycznych i użytkowych. 
2. Parametry techniczne
· zasilanie: 230 V / 50 Hz lub równoważne, 
· pobór mocy nie większy niż 40 W, 
· źródło promieniowania UV-C o mocy minimum 30 W, 
· natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m minimum 2,0 W/m², 
· trwałość promiennika minimum 9000 godzin pracy, 
· skuteczna powierzchnia dezynfekcji minimum 12 m², 
· możliwość pracy ciągłej, 
· możliwość regulacji kąta ustawienia źródła światła w zakresie minimum 180°. 
3. Konstrukcja urządzenia
· konstrukcja mobilna lub stacjonarna, 
· statyw lub podstawa zapewniająca stabilność urządzenia, 
· wysokość statywu około 1800 mm (±10%), 
· obudowa wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, 
· klasa ochronności minimum I, 
· stopień ochrony obudowy minimum IP20. 
4. Funkcjonalność
· przewód zasilający zakończony standardową wtyczką sieciową, 
· możliwość łatwego ustawienia kierunku naświetlania, 
· urządzenie gotowe do pracy bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. 
5. Parametry użytkowe
· masa części emitującej promieniowanie nie większa niż 5 kg, 
· kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwe przemieszczanie i przechowywanie, 
· łatwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchni urządzenia. 
6. Wymagania formalne
· wyrób oznakowany CE, 
· urządzenie fabrycznie nowe, 
· instrukcja obsługi w języku polskim, 
· gwarancja minimum 24 miesiące. 
7. Wyposażenie wymagane w komplecie
· lampa bakteriobójcza UV-C, 
· statyw lub podstawa, 
· promiennik UV-C, 
· przewód zasilający, 
· instrukcja obsługi.pobór mocy nie większy niż 500 W. 
1. Funkcjonalność i bezpieczeństwo
· wyświetlacz LCD lub równoważny panel sterowania, 
· możliwość ustawienia czasu pracy (timer) lub równoważna funkcja, 
· system alarmowy informujący co najmniej o: 
· zaniku zasilania, 
· zbyt niskim stężeniu tlenu, 
· nieprawidłowym ciśnieniu lub awarii urządzenia, 
· stabilna i trwała konstrukcja. 
2. Konstrukcja i mobilność
· urządzenie wyposażone w uchwyty lub kółka transportowe, 
· masa urządzenia nie większa niż 20 kg, 
· obudowa łatwa do dezynfekcji i utrzymania w czystości. 
3. Wyposażenie wymagane w komplecie
· nawilżacz, 
· kaniula nosowa, 
· zestaw filtrów, 
· przewód zasilający, 
· instrukcja obsługi. 
4. Przeznaczenie
· urządzenie przeznaczone do tlenoterapii pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, 
· możliwość użytkowania w warunkach domowych oraz placówkach medycznych. 
5. Wymagania formalne
· wyrób medyczny oznakowany CE, 
· urządzenie fabrycznie nowe, 
· gwarancja minimum 24 miesiące, 
· autoryzowany serwis na terenie Polski.
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