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ZAŁĄCZNIK NR 2.3 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 3

Nazwa oferowanego urządzenia: 
......................................................................................................
Model / typ oferowanego urządzenia:
......................................................................................................
Producent / Firma:
......................................................................................................
Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:
......................................................................................................

Urządzenie
WAGA Z ANALIZATOREM MASY CIAŁA
CPV: 38311000-8, 38434000-6
Jednostka miary: komplet
Liczba jednostek do dostarczenia: 1
	Lp.
	Warunki i parametry techniczne – opis

	Warunki wymagane
	Odpowiedź Wykonawcy /
parametry oferowane - należy
podać zakresy lub opisać

	1
	2
	3
	4

	1
	Elektroniczna waga z analizatorem masy ciała przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych.
	Tak
	

	2
	Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich oraz gotowe do użycia i będzie posiadać oprogramowanie konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy.
	Tak
	

	3
	Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji lub wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert.
	Tak
	

	4
	Waga z analizą:
· masa ciała rzeczywista [kg]
· masa ciała standardowa [kg]
· masa ciała wzorcowa [kg] (parametr pojawia się po wyborze celu dla PBF)
· BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała [kg/m2]
· PBF (Percent Body Fat) - procentowa zawartość tkanki tłuszczowej [%]
· MBF (Mass of Body Fat) - masa tkanki tłuszczowej [kg]
· FFM (Fat Free Mass) - beztłuszczowa masa ciała [kg]
· SLM (Sofl Lean Mass) - masa tk. miękkiej beztłuszczowej [kg]
· SMM (Skeletal Muscle Mass) - masa mięśni szkieletowych [kg]
· BCM (Body Cell Mass) - masa komórkowa [kg]
· minerały [kg]
· TBW (Total Body Water) - zawartość wody całkowitej [l]
· ICW (Intercellular Water) - zawartość wody wewnątrzkomórkowej [l]
· ECW (Extracellular Water) - zawartość wody pozakomórkowej [l]
· ECW/ TBW (obrzęk) BMR (Basal Metabolic Rate) - podstawowa przemiana materii [kcal]
· TEE (Total Energy Expenditure) - całkowity wydatek energetyczny [kcal]
· wiek biologiczny [lata] LUB wiek metaboliczny

	Tak
	

	5
	Antypoślizgowa platforma
	Tak
	

	6
	Zasada pomiaru: bioimpedancja elektryczna, 8 elektrod
	Tak
	

	7
	Częstotliwości pomiaru min: 5, 50, 100 kHz
	Tak/Podać
	

	8
	Czas pomiaru: poniżej 1 min
	Tak/Podać
	

	9
	Nośność - kryterium podlegające ocenie:
Od 200 do 250 kg – 0 punktów
 250 kg i więcej – 10 punktów
	Podać
	

	10
	Interface w języku polskim
	Tak
	

	11
	Przesyłanie wartości pomiaru do drukarki lub do komputera przewodowo przez złącze USB
	Tak
	

	12
	Zasilanie sieciowe, zasilacz w zestawie
	Tak
	

	13
	Klasa dokładności: III
	Tak
	

	14
	Wyświetlacz o przekątnej:
Poniżej 5 cali – 0 punktów
5 cali lub powyżej – 10 punktów
	Podać
	

	15
	Dokładność pomiaru nie więcej niż 100 g w całym zakresie pomiaru.
	Podać
	

	16
	Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: legalizacja, atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024.1620 t.j.)
	Tak
Dostarczyć
	

	17
	Szkolenie personelu w cenie urządzenia
	Tak
	

	18
	Bezpłatny Serwis autoryzowany przez producenta, w trakcie obsługi gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego
	Tak
	

	19
	Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy:
12 miesięcy – 0 punktów
24 miesięcy – 10 punktów
36 lub więcej miesięcy – 20 punktów
	Tak, podać
	

	20
	Czas reakcji maksymalnie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii
	Tak
	

	21
	Autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski
	Tak
	

	22
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	Tak
	

	23
	Usunięcie usterki w terminie maksymalnie 5 dni roboczych
	Tak
	

	24
	Bezpłatne aktualizacje oprogramowania udostępniane przez producenta w okresie gwarancji
	Tak
	



1) Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.
2) Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.


Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
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