ZAŁĄCZNIK NR 2.3 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 3

Nazwa oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Model / typ oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Producent / Firma:

......................................................................................................

Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:

......................................................................................................

Urządzenie

WAGA Z ANALIZATOREM MASY CIAŁA

CPV: 38311000-8, 38434000-6

Jednostka miary: komplet

Liczba jednostek do dostarczenia: 1

| Lp. | Warunki i parametry techniczne – opis | Warunki wymagane | Odpowiedź Wykonawcy / parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elektroniczna waga z analizatorem masy ciała przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych. | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich oraz gotowe do użycia i będzie posiadać oprogramowanie konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy. | Tak |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji lub wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert. | Tak |  |
| 4 | Waga z analizą: - masa ciała rzeczywista [kg] - masa ciała standardowa [kg] - masa ciała wzorcowa [kg] (parametr pojawia się po wyborze celu dla PBF) - BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała [kg/m2] - PBF (Percent Body Fat) - procentowa zawartość tkanki tłuszczowej [%] - MBF (Mass of Body Fat) - masa tkanki tłuszczowej [kg] - FFM (Fat Free Mass) - beztłuszczowa masa ciała [kg] - SLM (Sofl Lean Mass) - masa tk. miękkiej beztłuszczowej [kg] - SMM (Skeletal Muscle Mass) - masa mięśni szkieletowych [kg] - BCM (Body Cell Mass) - masa komórkowa [kg] - minerały [kg] - TBW (Total Body Water) - zawartość wody całkowitej [l] - ICW (Intercellular Water) - zawartość wody wewnątrzkomórkowej [l] - ECW (Extracellular Water) - zawartość wody pozakomórkowej [l] - ECW/ TBW (obrzęk) BMR (Basal Metabolic Rate) - podstawowa przemiana materii [kcal] - TEE (Total Energy Expenditure) - całkowity wydatek energetyczny [kcal] - wiek biologiczny [lata] LUB wiek metaboliczny | Tak |  |
| 5 | Antypoślizgowa platforma | Tak |  |
| 6 | Zasada pomiaru: bioimpedancja elektryczna, 8 elektrod | Tak |  |
| 7 | Częstotliwości pomiaru min: 5, 50, 100 kHz | Tak/Podać |  |
| 8 | Czas pomiaru: poniżej 1 min | Tak/Podać |  |
| 9 | Nośność - kryterium podlegające ocenie: Od 200 do 250 kg – 0 punktów 250 kg i więcej – 10 punktów | Podać |  |
| 10 | Interface w języku polskim | Tak |  |
| 11 | Przesyłanie wartości pomiaru do drukarki lub do komputera przewodowo przez złącze USB | Tak |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe, zasilacz w zestawie | Tak |  |
| 13 | Klasa dokładności: III | Tak |  |
| 14 | Wyświetlacz o przekątnej: Poniżej 5 cali – 0 punktów 5 cali lub powyżej – 10 punktów | Podać |  |
| 15 | Dokładność pomiaru nie więcej niż 100 g w całym zakresie pomiaru. | Podać |  |
| 16 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: legalizacja, atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024.1620 t.j.) | Tak Dostarczyć |  |
| 17 | Szkolenie personelu w cenie urządzenia | Tak |  |
| 18 | Bezpłatny Serwis autoryzowany przez producenta, w trakcie obsługi gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 19 | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy: 12 miesięcy – 0 punktów 24 miesięcy – 10 punktów 36 lub więcej miesięcy – 20 punktów | Tak, podać |  |
| 20 | Czas reakcji maksymalnie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 21 | Autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski | Tak |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 23 | Usunięcie usterki w terminie maksymalnie 5 dni roboczych | Tak |  |
| 24 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania udostępniane przez producenta w okresie gwarancji | Tak |  |

- Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)