ZAŁĄCZNIK NR 2.4 DO SWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dla Zadania nr 4

Nazwa oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Model / typ oferowanego urządzenia:

......................................................................................................

Producent / Firma:

......................................................................................................

Nazwa, która zostanie użyta przez wykonawcę na fakturze:

......................................................................................................

SPIROMETR

CPV: 33123230-9

Jednostka miary: sztuka

Liczba jednostek do dostarczenia: 1

| Lp. | Warunki i parametry techniczne – opis | Warunki wymagane | Odpowiedź Wykonawcy / parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Spirometr | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe nieużywane i nieobciążone prawami osób trzecich oraz gotowe do użycia i będzie posiadać oprogramowanie konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy. | Tak |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji lub wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem składania ofert. | Tak, podać |  |
| 4 | Ekran o rozdzielczości min 800x400 pikseli, wyświetla w czasie rzeczywistym pętle przepływu/objętości | Podać |  |
| 5 | Kolorowy ekran LCD z wyświetlaczem dotykowym, minimum 7 cali | Tak/podać |  |
| 6 | Polskie menu interfejsu | Tak |  |
| 7 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
| 8 | Format papieru do drukarki termicznej o wymiarach minimum 110 mm | Tak/Podać |  |
| 9 | Zasilanie sieciowe i wbudowany akumulator | Tak |  |
| 10 | Parametry spirometrii: FVC,FEV1, FEV1/FVC,FEV1/VC,PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, LungAge, Extrapolated Volume, FET, Timeto PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC,FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC,FEV3, FEV3/FVC, FEV6,FEV1/FEV6, FEV1/PEF,FEV1/ FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC,IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV. | Tak |  |
| 11 | Cyfrowy zakres przepływu: ±16L/s | Tak |  |
| 12 | Dokładność objętości: Powyżej 6% - 0 punktów ±5% lub 200mL/s – 10 punktów ±2.5% lub 50 ml/s - 20 punktów | Tak/podać |  |
| 13 | Ustniki wielorazowe i jednorazowego użytku | Tak |  |
| 14 | Ustniki o średnicy nie większej niż 30 mm | Tak/podać |  |
| 15 | Zestaw akcesoriów niezbędnych do rozpoczęcia pracy aparatu (np. ustniki) | Tak/podać |  |
| 16 | Pamięć wewnętrzna: minimum 5000 testów spirometrycznych | Tak/podać |  |
| 17 | Komunikacja z komputerem przez przewód USB lub bluetooth (np. USB 3.0) | Tak/podać |  |
| 18 | Oprogramowanie do analizy i wydrukowania raportów | Tak |  |
| 19 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji, obsługi i dezynfekcji urządzenia w cenie urządzenia | Tak |  |
| 20 | Bezpłatny Serwis autoryzowany przez producenta, w trakcie obsługi gwarancyjnej w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 21 | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład zestawu liczona od dnia podpisania protokołu odbioru, gwarancja minimum 12 miesięcy: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesięcy – 10 pkt 36 lub więcej miesięcy – 20 pkt | Tak, podać |  |
| 22 | Czas reakcji maksymalnie 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 23 | Autoryzowany serwis dostępny na terenie Polski | Tak |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 25 | Aparat zastępczy w przypadku braku możliwości naprawy usterki w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 26 | Usunięcie usterki w terminie maksymalnie 5 dni roboczych | Tak |  |
| 27 | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty dostawy urządzenia lub zgodnie z polityką producenta, nie krócej niż 8 lat. | Tak |  |
| 28 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024.1620 t.j.) | Tak, Dostarczyć |  |

- Wykonawca wypełnia w całości kolumnę 4 oraz miejsca wykropkowane powyżej tabeli.

- Wykonawca gwarantuje, że oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i do jego uruchomienia oraz użytkowania nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, ani kompletne urządzenie nie jest rekondycjonowane, powystawowe i nie było wcześniej wykorzystywane przez innego użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany 
złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)