
Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia : karetki transportowe – 2 szt.

Nazwa i typ: karetki transportowe Typu A1
Producent / Firma: .....................................................................................

Kraj pochodzenia: Polska
Rok produkcji: ……………………………..
	Lp.
	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej 
	Warunek graniczny

i

parametry oceniane
	Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej.
podać, opisać, TAK/NIE 

	1
	2
	3
	4

	I.
	POJAZD BAZOWY
	
	

	1.
	NADWOZIE
	
	

	
	Pojazd bazowy typu furgon, z nadwoziem samonośnym, fabrycznie zabezpieczonym antykorozyjnie zgodnie z technologią producenta, wyposażony w izolację termiczną i akustyczną przedziału medycznego obejmującą ściany boczne, sufit oraz drzwi. Ściany i sufit przedziału medycznego wyłożone szczelnymi, łatwo zmywalnymi elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze białym, odpornego na środki myjące i dezynfekcyjne stosowane w ochronie zdrowia. Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący pojazdem demonstracyjnym, testowym ani ekspozycyjnym, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy
	TAK
	

	
	dopuszczalna masa całkowita do 3,5t
	TAK
	

	
	maksymalna długość całkowita pojazdu do 5500mm
	TAK
	

	
	częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) 
z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych 
	TAK
	

	
	drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi
	TAK
	

	
	drzwi boczne prawe przesuwane, z otwieraną szybą
	TAK
	

	
	kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy
	TAK
	

	
	oświetlenie pomocnicze 
	TAK
	

	
	fotel kierowcy z podłokietnikami z regulacją w 3 płaszczyznach oraz elektryczną  regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
	TAK
	

	
	fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach amortyzowany 
	TAK
	

	
	w komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)
	TAK
	

	
	furgon - lakier w kolorze żółtym lub białym
	TAK
	

	2.
	SILNIK I UKŁAD JEZDNY
	
	         

	
	silnik turbodisel o pojemności  min. 1950 cm³.
	TAK
	

	
	spełniający wymagania normy EURO 6d
	TAK
	

	
	silnik o mocy powyżej 105 kW, moment obrotowy min. 350 Nm 
	TAK 
	

	
	napęd na koła przednie lub 4 x 4
	TAK 
	

	
	skrzynia biegów manualna synchronizowana lub z automatyczną zmianą  biegów, min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny
	TAK
	

	
	zbiornik paliwa o pojemności min. 75l
	TAK
	

	
	układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
	TAK
	


	
	system zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania-ABS lub równoważny
	TAK
	

	
	elektroniczny korektor siły hamowania
	TAK
	

	
	z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania
	TAK
	

	
	hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane
	TAK
	

	
	system stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu
	TAK
	

	
	system zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny
	TAK
	

	
	zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz  zapewniające odpowiedni komfort transportu  pacjenta
	TAK
	

	
	układ kierowniczy ze wspomaganiem 
	TAK
	

	
	kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, podgrzewana 
	TAK
	

	3.
	WYPOSAŻENIE POJAZDU BAZOWEGO
	
	

	
	sygnalizacja niezamkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej
	TAK
	

	
	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe
	TAK
	

	
	lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie
	TAK
	

	
	klimatyzacja
	TAK
	

	
	kamera cofania, czujniki parkowania z tyłu z sygnalizacją dźwiękową
	TAK
	

	
	centralny zamek wszystkich drzwi z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu
	TAK
	

	
	przednie lampy pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) halogenowe lub LED
	TAK
	

	
	przednie reflektory przeciwmgielne
	TAK
	

	
	elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy
	TAK
	

	II.
	MODYFIKACJA NA AMBULANS
	
	

	1.
	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
	
	

	
	nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach
	TAK
	

	
	wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m
	TAK
	

	
	długość przedziału medycznego min. 3,70 m
	TAK
	

	
	szerokość przedziału medycznego min. 1,60 m
	TAK
	

	
	wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne
	TAK
	

	
	kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami)
	TAK
	

	
	zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą
	TAK
	

	
	stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową
	TAK
	

	
	światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu 
w warunkach ograniczonej widoczności
	TAK
	

	
	kabina kierowcy ma być wyposażona w  panel  dotykowy sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową

sterowanie klimatyzacją oraz ogrzewaniem przedziału medycznego 

Informujący o stanie naładowania akumulatorów 
	TAK
	

	2.
	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
	
	

	
	grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V
	TAK
	

	
	ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 1800W
	TAK
	

	
	niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem,  o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego
	TAK
	

	
	mechaniczna wentylacja  nawiewno – wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę)
	TAK
	

	
	klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla  kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W  przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę, rozwiązanie przebadane na zgodność z normą 1789 (lub normą równoważną) - dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający wymagania.
	TAK 


	

	3.
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	
	

	
	zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 70Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu
	TAK 


	

	
	akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym, dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu
	TAK
	

	
	wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów -  min 180A.
	TAK
	

	
	automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich
	TAK
	

	
	instalacja elektryczna 230V:

a) zasilanie zewnętrzne 230V,

b) min. 3 gniazda 230V w przedziale   medycznym,  

c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym,

d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe,

e) przewód zasilający min 10m
	TAK
	

	
	na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V
	TAK
	

	
	instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:

a) min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A),  
do podłączenia urządzeń medycznych,

b) gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki
	TAK
	

	
	termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury.
	TAK
	

	4.
	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
	
	

	
	belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego, w pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany -  możliwość podawania komunikatów głosowych
	TAK
	

	
	sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami  LED koloru niebieskiego,  dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów 
	TAK
	

	
	włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy
	TAK
	

	
	światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi
	TAK
	

	
	dodatkowe sygnały pneumatyczne
	TAK 
	

	
	dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego
	TAK
	

	
	cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę
	TAK
	

	
	oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.
	TAK
	

	5.
	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	
	

	
	światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 4 lampy sufitowe, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne)
	TAK
	

	
	dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego
	TAK
	

	
	oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.)
	TAK
	

	
	oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym
	TAK
	

	6.
	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE
	
	

	
	na ścianie lewej zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami
	TAK
	

	
	zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia
	TAK
	

	
	uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie
	TAK
	

	
	miejsce na 1 butlę tlenową 10l w schowku
	TAK
	

	
	przepływomierz typu AGA z regulacją przepływu tlenu w zakresie min. 0-15l/min z nawilżaczem
	TAK
	

	
	na ścianie lewej zamontowany panele z min. 2 punktami poboru typu AGA
	TAK
	

	
	instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm.
	TAK
	

	
	uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej
	TAK
	

	
	uchwyt do defibrylatora dedykowany do typu LIFEPAK 15
	TAK
	

	
	uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
	TAK
	

	
	miejsce montażu noszy
	TAK
	

	7.
	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
	
	

	
	kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu
	TAK
	

	
	wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu
	TAK
	

	
	zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach :

a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz,

b) impedancja wejścia 50 Ohm,

c) współczynnik fali stojącej 1,6,

d) charakterystyka  promieniowania dookólna
	TAK
	

	8.
	DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU
	
	          

	
	dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
	TAK
	

	
	urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym
	TAK
	

	
	w kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy 
z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED
	TAK
	

	
	trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy
	TAK
	

	
	komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy
	TAK
	

	
	pełnowymiarowe koło zapasowe, lub zestaw naprawczy
	TAK
	

	
	zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”
	TAK
	

	
	ambulans dostarczony na oponach letnich 
	TAK
	

	
	kamera cofania 
	TAK
	

	III.
	SERWIS
	
	

	
	serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu 
	TAK
	

	
	serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	
	reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 2 dni od zgłoszenia
	TAK 
	

	
	w okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego powyżej 7 dni, wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego
	TAK
	

	IV.
	GWARANCJA
	
	       

	
	gwarancja mechaniczna na ambulanse - min 24 miesiące (bez limitu km)
	TAK
	

	
	gwarancja na powłoki  lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące
	TAK
	

	
	gwarancja na perforację – min. 120  miesięcy
	TAK
	

	
	gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące
	TAK
	

	
	ambulans zgodny z PNEN 1789+A1:2024-6 załączyć certyfikat wydany przez niezależna jednostkę notyfikowaną
	TAK
	

	
	SPRZĘT MEDYCZNY
	
	

	1.
	NOSZE ZINTEGROWANE Z TRANSPORTEREM, TZW. MONOBLOKOWE:
	TAK
	

	
	przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym 
	TAK 
	

	
	potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
	TAK
	

	
	możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni
	TAK
	

	
	zestaw pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
	TAK
	

	
	muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą
	TAK
	

	
	poręcze boczne składane wzdłuż osi długiej noszy
	TAK
	

	
	wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy
	TAK 
	

	
	muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi
	TAK
	

	
	cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego nie przyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych
	TAK
	

	
	regulacja wysokości w min 3-ech poziomach
	TAK
	

	
	wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 200mm, wszystkie koła skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością blokady kierunku do jazdy na wprost
	TAK
	

	
	wszystkie kółka jezdne wyposażone w hamulce
	TAK
	

	
	możliwość zablokowania podwozia w pozycji złożonej
	TAK
	

	
	system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę
	TAK
	

	
	automatyczny system zapobiegający złożeniu goleni gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawetę (niewymagający od użytkownika wykonania żadnych czynności tj. wciskania przycisków zwalniania blokad) lub możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu),na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie
	TAK
	

	
	obciążenie dopuszczalne noszy min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)
	TAK
	

	
	waga oferowanych noszy max. 45 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg)
	TAK
	

	2.
	FOTEL KARDIOLOGICZNY
	TAK
	

	3.
	KRZESEŁKO TRANSPORTOWE Z MECHANICZNYM SYSTEMEM PŁOZOWYM
	
	

	
	podać markę, model, typ, rok produkcji
	TAK
	

	
	konstrukcja wykonana z anodyzowanego aluminium pokrytego lakierem
	TAK
	

	
	wymiary po złożeniu: max. 100 x 51,6 x 21,5 cm
	TAK
	

	
	szerokość całkowita: max. 51,6 cm
	TAK
	

	
	waga – max. 15 kg
	TAK
	

	
	dopuszczalne obciążenie: min. 227 kg 
	TAK
	

	
	składany podnóżek 
	TAK
	

	
	miękkie szybko demontowalne siedzisko i oparcie wykonane z winylu, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
	TAK
	

	
	krzesło wyposażone w tylne koła z hamulcami o średnicy min. 15 cm i skrętne koła przednie o średnicy min. 12,5 cm
	TAK
	

	
	składane uchwyty tylne
	TAK
	

	
	wyposażone w mechaniczny system płozowy gąsienicowy  montowany na stałe  hamulcem 
	TAK
	

	
	wyposażone w blokadę zabezpieczająca przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu
	TAK
	

	
	regulacja wysokości tylnej ramy w zakresie od 100 cm do 158 cm, z 4 poziomami regulacji
	TAK
	

	
	ruchomy stabilizator głowy 
	TAK
	

	
	przednie uchwyty teleskopowe regulowane w 5 położeniach, wysuwane do maksymalnie 34 cm
	TAK
	

	
	składane uchwyty tylne
	TAK
	

	
	3 pasy poprzeczne o regulowanej długości
	TAK
	

	
	autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe).
	TAK
	


należy podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym Dokument 

lub elektronicznym podpisem osobistym
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