Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Techniczna Zamówienia

Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego systemu pomiarowego do cyfrowej korelacji obrazów

- System pomiarowy musi być zbudowany z przynajmniej trzech kamer (wspólny układ współrzędnych) współpracujących ze sobą oraz spełniać następujące cechy techniczne:

  - Belka do mocowania kamer o długości w przedziale umożliwiającym pomiary w zdefiniowanej w niniejszej specyfikacji przestrzeni roboczej przy wykorzystaniu dostarczonych kamer i obiektywów, z systemem do integracji okablowania oraz trzema uchwytami umożliwiającymi mocowanie i blokowanie pozycji kamer oraz regulacje kamer w tym: regulację rozstawu kamer,  regulację wysokości kamer bez dodatkowych narzędzi oraz regulacją kątów nastawu w trzech płaszczyznach. Dodatkowo belka powinna być wyposażona w ramiona, umożliwiające mocowanie kamer w równej odległości od centralnego punktu obszaru pomiarowego

  - Rozdzielczość kamer minimum 5 Mpix każda

  - Rozdzielczość przynajmniej  2448 x 2048 pikseli

  - Częstotliwość rejestracji obrazu - przynajmniej 50 Hz przy 2448 x 2048 pikseli (pełna rozdzielczość)

  - Rozmiar piksela nie większy niż 4 × 4 µm

  - Do każdej kamery zostaną dostarczone po dwa obiektywy z rozdzielczością dostosowaną do współpracy z matrycami o rozdzielczości co najmniej 5.0 Mpx, o rozmiarze sensora 2/3" i pełną kompatybilnością z dostarczonymi kamerami, przy czym dla każdej kamery jeden obiektyw o ogniskowej 25 mm i minimalnej odległości ostrzenia nie większej niż 150 mm i drugi obiektyw o ogniskowej 50 mm i minimalnej odległości ostrzenia nie większej niż 200 mm

  - Dostarczone obiektywy i wzorce kalibracyjne muszą w sumie umożliwiać zbudowanie przestrzeni pomiarowych w przedziale od 30mm x30mm do co najmniej 500mm x 500mm (możliwa odchyłka +/- 3%)

  - Dedykowane wzorce kalibracyjne do systemów przestrzennej korelacji obrazu (3D DIC), w pełni kompatybilne z oferowanym oprogramowaniem.

  - Zestaw musi zawierać precyzyjne certyfikowane obiekty kalibracyjne umożliwiające przeprowadzenie procedury kalibracji dla następujących wymiarów pól widzenia (szerokość obszaru pomiarowego):

  - Wzorzec 1: dedykowany dla obszaru (FOV) ok. 20 mm

  - Wzorzec 2: dedykowany dla obszaru (FOV) ok. 60 mm

  - Wzorzec 3: dedykowany dla obszaru (FOV) ok. 100 mm

  - Wzorzec 4: dedykowany dla obszaru (FOV) ok. 150 mm

  - Wzorce muszą charakteryzować się wysoką precyzją wykonania oraz stabilnością wymiarową. Do każdego wzorca musi być przypisany unikalny plik konfiguracyjny (metryka/certyfikat producenta) zawierający rzeczywiste, zakodowane parametry geometryczne wzorca, wczytywany przez oprogramowanie DIC podczas procedury kalibracji.

  - System pomiarowy powinien umożliwiać wykorzystanie dodrukowanych płytek kalibracyjnych, czyli wykorzystanie zamiennych wzorców kalibracyjnych w stosunku do oryginalnych

  - Przewód przynajmniej 8 m (między komputerem sterującym, a statywem pomiarowym)

  - Monochromatyczne oświetlenie typu Panel LED z możliwością montażu na belce oraz sterowaniem z poziomu oprogramowania, minimum 12 000 lumenów.

  - Zestaw oświetleniowy musi być wyposażony w dedykowane filtry polaryzacyjne  instalowane na źródłach światła, umożliwiające skuteczną eliminację odblasków.

  - Wymagane jest dostarczenie kompletu wymiennych filtrów dyfuzyjnych o zróżnicowanych kątach rozsyłu światła (minimum 5 różnych).

  - Konstrukcja oświetlaczy musi umożliwiać ich stabilny i bezpieczny montaż bezpośrednio na szynie nośnej głowicy systemu (w sąsiedztwie kamer) oraz alternatywnie na niezależnych statywach.

  - Mocowanie oświetlacza powinno umożliwiać swobodne i precyzyjne skierowanie strumienia światła na badany obiekt.

  - Oświetlacz i jego układ zasilający musi być technicznie przystosowany do pracy w trybie stroboskopowym (wyzwalanie impulsów świetlnych zsynchronizowanych z akwizycją obrazu z wykorzystaniem szybkiej kamery)

  - Dedykowane opakowanie transportowe w postaci walizki/walizek hermetycznych

  - System musi mieć możliwość pomiaru w zakresie temperatury od 10-40 stopni C

  - Czas wykonania kalibracji przez Użytkownika liczony od momentu rozpoczęcia kalibracji do podania wyników kalibracji (kąta pomiędzy kamerami i odchyłek wzorca) nie dłuższy niż 5 minut

  - Test akceptacji przeprowadzony zgodnie z VDI/VDE 2626

  - Protokół odbioru z weryfikacją identyfikowalności

- System pomiarowy musi być obsługiwany sprzętowo przez dedykowany kontroler akwizycji danych (DAQ) o parametrach technicznych nie gorszych niż:

  - Przemysłowa konstrukcja kontrolera DAQ, przeznaczona do pracy w zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych

  - Funkcja Analog Inter-Step Sampling (AISS) umożliwiająca analogowe filtrowanie i poprawę jakości sygnałów pomiarowych

  - Możliwość sterowania stroboskopowym, impulsowym źródłem światła za pomocą uniwersalnego wyjścia cyfrowego (Universal Out – UO)

  - Co najmniej 8 analogowych kanałów wejściowych (AI) o zakresie pomiarowym ±10 V;

  - Co najmniej 2 analogowe kanały wyjściowe (AO) o zakresie sygnału ±10 V

  - Zintegrowana obsługa i zapis danych analogowych w formacie HDF5 bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania

  - Wejście synchronizacyjne (Sync In – SI) umożliwiające synchronizację pomiarów oraz pomiary drgań

  - Częstotliwość próbkowania nie mniejszą niż: 500 kS/s (500 kHz) dla modułu DAQ, rozdzielczość przetwarzania analogowo-cyfrowego nie mniejszą niż 16 bitów.

  - Kontroler akwizycji danych musi stanowić integralną część oferowanego systemu i być w pełni obsługiwany z poziomu tego samego oprogramowania służącego do akwizycji, synchronizacji oraz analizy danych pomiarowych, bez konieczności stosowania zewnętrznych aplikacji lub sterowników.

- System musi zawierać dedykowane oprogramowanie sterujące systemem pomiarowym do analizy metrologicznej – 2 licencje dożywotnie z funkcjami takimi jak:

  - Konfiguracja i kalibracja – zarządzanie sensorem, wsparcie przy regulacji oraz kalibracji sensora  i na bieżąco ocena odchylenia kalibracji.

  - Moduł kalibracyjny oprogramowania powinien pozwolić na podanie i skorygowanie (np. po recertyfikacji wzorca) odległości charakterystycznych oraz zapisać dane do protokołu z przeprowadzonej kalibracji.

  - Akwizycja danych pomiarowych i administracja projektem – tworzenie projektów 3D

  - Komunikacja z dedykowanym kontrolerem

  - Otwieranie i dalszą analizę istniejących projektów

  - Przetwarzanie obrazu i analiza deformacji – w tym obliczanie współrzędnych 3D na podstawie markerów punktowych oraz deseniu pomiarowego, definiowanie komponentów powierzchniowych i punktowych, powiązanie komponentów z danymi CAD (import lub export), wyznaczanie współrzędnych 3D, przemieszczeń 3D, prędkości i przyspieszeń, zastosowanie typowych metod bazowania oraz:

    - Określenie odkształceń poprzez tensor odkształcenia powierzchni

      - Odkształcenie główne I, odkształcenie główne II (w tym kierunki)

      - Zmiana grubości

      - Odkształcenia wg. Misesa

      - Epsilon X, Epsilon Y oraz Epsilon XY jak również kąt ścinania

    - Obliczanie lokalnych przesunięć i obrotów (6DoF)

    - Kolorystyczna reprezentacja przemieszczeń 3D całej geometrii i rozmieszczenia odkształceń

  - Konstrukcja elementów: Standardowe geometrie, punkty, przekroje, krzywe, powierzchnie, wymiary

  - Export danych CAD w formatach: IGES lub STEP oraz STL lub PLY lub HDF5

  - Moduł raportowania

  - Oprogramowanie musi posiadać funkcję korelacji i śledzenia w czasie rzeczywistym, pozwalającą na bieżącą obserwację przemieszczeń i odkształceń wyznaczonych punktów lub obszarów na badanym obiekcie podczas trwania eksperymentu.

  - Oprogramowanie we współpracy z kontrolerem musi umożliwiać konfigurację wyzwalania:

  - ręcznego (z poziomu interfejsu oprogramowania lub z wykorzystaniem fizycznego przycisku).

  - zewnętrznym sygnałem zbocza narastającego/opadającego TTL.

  - progowego (automatyczne rozpoczęcie zapisu po przekroczeniu zadanego progu wartości na dowolnym wejściu analogowym, np. po osiągnięciu określonej siły na maszynie wytrzymałościowej, po uzyskaniu określonej liczby klatek.

  - Wszystkie zarejestrowane sygnały analogowe z modułu DAQ muszą być zapisywane z unikalnym znacznikiem czasu (timestamp) powiązanym bezpośrednio z konkretną klatką obrazu z kamer DIC, co wyklucza przesunięcia fazowe podczas późniejszej analizy i eksportu danych

  - Oprogramowanie musi stanowić jedną, zintegrowaną platformę (wspólny interfejs użytkownika) do zarządzania sprzętem, akwizycji danych, korelacji na żywo, post-processingu (2D i 3D) oraz raportowania.

  - System musi posiadać wbudowane rozwiązanie do zarządzania licencjami, umożliwiające swobodną pracę i analizę danych.

  - Możliwość przenoszenia licencji między komputerami do akwizycji danych oraz komputerami do obróbki danych

  - Możliwość otwierania, podstawowej wizualizacji i przeglądania istniejących projektów (surowych danych pomiarowych) na dowolnym stanowisku w nielimitowanym trybie przeglądarki bazowej, bez sztucznych ograniczeń dotyczących liczby otwieranych plików czy uruchomień programu oraz bez konieczności ponownego podłączania systemu pomiarowego.

  - Oprogramowanie musi posiadać zintegrowany moduł pozwalający na bezpośrednie podłączenie i pełne sterowanie posiadanymi przez Zamawiającego kamerami high-speed typu Phantom v711.

  - Oprogramowanie musi być wyposażone w funkcję rejestracji w pętli (bufor kołowy), umożliwiającą ciągły zapis do pamięci i trwałe zapisanie zdefiniowanej liczby klatek (lub czasu) z okresu przed oraz po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego (tzw. pre-trigger / post-trigger).

  - Oprogramowanie musi prowadzić użytkownika przez proces kalibracji zestawu kamer i na bieżąco oceniać odchylenia. System musi pozwalać na dodawanie własnych wzorców kalibracyjnych (np. wydrukowanych przez Zamawiającego).

  - Możliwość kalibracji z uwzględnieniem zmiennego ośrodka między kamerami, a badaną próbką (np. powietrze i szkło)

  - Oprogramowanie powinno umożliwiać przygotowanie i wydrukowanie płytek kalibracyjnych przez Zlecającego.

  - Możliwość przenoszenia licencji między komputerami do akwizycji danych oraz komputerami do obróbki danych.

  - Możliwość otwierania, podstawowej wizualizacji i przeglądania istniejących projektów (surowych danych pomiarowych) na dowolnym stanowisku (bez licencji USB), bez ograniczeń dotyczących liczby otwieranych plików czy uruchomień programu.

  - Wymaga się, aby cały proces: konfiguracji systemu, ustawienia kamer, regulacji ostrości, kontroli ekspozycji, oceny jakości wzoru stochastycznego, akwizycji obrazów, korelacji 3D, postprocessingu oraz wizualizacji wyników był realizowany w ramach jednego zintegrowanego oprogramowania obsługującego wszystkie trzy kamery jednocześnie.

  - Wymaga się, aby wszystkie kamery były synchronizowane i obsługiwane natywnie w jednym środowisku programowym bez konieczności używania zewnętrznych aplikacji lub niezależnych instancji oprogramowania,

  - Wymaga się, aby dane pomiarowe z różnych kamer były przetwarzane bezpośrednio w jednym wspólnym układzie współrzędnych, system nie wykorzystywał techniki „image stitching” lub łączenia wyników pochodzących z niezależnych systemów stereoskopowych jako podstawowej metody tworzenia wspólnego pola pomiarowego,

- System musi zawierać oprogramowania do przeglądania danych:

  - Co najmniej 10 licencji do otwierania i przeglądania danych z istniejących projektów (pozwalających co najmniej na wyświetlanie zdjęć, wyników korelacji, map przemieszczeń i odkształceń)

- System musi zawierać dodatkowe akcesoria:

  - Dedykowany statyw umożliwiający swobodne przemieszczenie systemu względem obiektu badanego z wysięgiem

  - Komputer mobilny – laptop (SSD 1 TB, RAM 32 GB z możliwością rozszerzenia do co najmniej 64 GB), dedykowany do sterowania systemem pomiarowym (poprzez dostarczone oprogramowanie), wykonywania obliczeń i analiz z parametrami umożliwiającymi płynną pracę wraz z akcesoriami

  - Sztywne opakowanie transportowe dla głowicy oraz akcesoriów

  - Zestaw markerów pomiarowych odpowiednich dla dostarczanych przestrzeni pomiarowych

  - Zestawy farb i akcesoriów do nakładanie deseniu. W skład akcesoriów powinien wchodzić zestaw zbudowany z co najmniej aerografu, pistoletu natryskowego oraz kompresora, pozwalających na uzyskanie optymalnej wielkości plamek dla zdefiniowanych w specyfikacji obszarów pomiarowych z wykorzystaniem dostarczonych kamer i obiektywów. W zestawie musi znajdować się dedykowany płyn lub zestaw rozpuszczalników bezpiecznych dla uszczelnień dostarczonego sprzętu, przeznaczony do czyszczenia dysz, kanałów i zbiorników pistoletów oraz aerografu.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet przewodów sygnałowych niezbędnych do połączenia komputera, kontrolera, kamer etc. z maszynami wytrzymałościowymi

  - Do systemu musi zostać dołączony profesjonalny zestaw dedykowanych środków do bezpiecznego czyszczenia i bieżącej konserwacji obiektywów oraz matryc kamer. Zestaw powinien zawierać co najmniej specjalistyczne płyny do optyki, bezpyłowe ściereczki mikrofibrowe oraz gruszkę fotograficzną do bezdotykowego usuwania pyłu z elementów szklanych.

- Informacje uzupełniające

  - System musi posiadać możliwość doposażenia o kolejne kamery 4,5,6,7,8 w celu uzyskania w pełni zintegrowanego systemu bez potrzeby zakupu dodatkowego kontrolera DAQ oraz laptopa lub komputera.

  - System musi posiadać, bez wymiany komponentów, możliwość dalszej rozbudowy (wykorzystując oferowany kontroler DAQ) do 8 kamer pomiarowych w jednym układzie współrzędnych oraz o dodatkowe urządzenia pomiarowe, w tym podłączenie high-speed camera.

  - Wymagane jest dostarczenie w pełni zintegrowanego, natywnego systemu wielokamerowej analizy 3D DIC, zapewniającego jednoczesną pracę wszystkich kamer w obrębie jednolitej platformy programowej oraz wspólnego procesu synchronizowanej akwizycji i korelacji danych.

  - Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na wtórnym, programowym scalaniu wyników uzyskanych z wielu autonomicznych układów 2-kamerowych (lub konfiguracji mieszanych: systemów 2-kamerowych i pojedynczych kamer), w których korelacja danych realizowana jest niezależnie dla każdego układu pomiarowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pierwszego, testowego uruchomienia całego systemu, połączonego z weryfikacją poprawnego działania akwizycji obrazu, synchronizacji z urządzeniami zewnętrznymi oraz testową kalibracją układu.

  - Architektura dostarczonego kontrolera (modułu DAQ) oraz model licencjonowania oprogramowania muszą umożliwiać w przyszłości bezproblemowe podłączenie i jednoczesną obsługę kolejnych kamer systemu DIC, bez konieczności wymiany jednostki centralnej czy zakupu nowej licencji programu.

- Dodatkowe Wymagania:

  - Termin dostawy: maksymalnie 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

  - Miejsce dostawy i instalacji: Aparatura ma być zainstalowana i podłączona w dniu jej dostarczenia w Laboratorium Instytutu Analizy Konstrukcji znajdującym się na kampusie Warta hala A-21 Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 1, 61-131 Poznań.

  - Wymagamy gwarancji na zamawianą aparaturę oraz wszystkie elementy wchodzące w jej skład min. 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru oraz w tym okresie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania.

  - Wymagamy zapewnienia obsługi serwisowej na okres przewidziany gwarancją. Serwis polega na diagnozie usterki, jej naprawie na miejscu lub przekazaniu sprzętu do naprawy gwarancyjnej.

  - Wymagamy maksymalnego czasu reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – 3 dni robocze.

  - Wymagamy maksymalnego czas naprawy gwarancyjnej – max. 30 dni roboczych. W razie niemożności naprawy w wymaganym terminie należy dostarczyć na czas naprawy urządzenie zamienne.

  - 5 lat gwarancji na jednostkę sterującą (laptop).

  - Dwa dni szkolenia w języku polskim dla minimum 4 osób w siedzibie Zamawiającego (sumarycznie min. sześć godzin zegarowych na każdy dzień).

  - Wykonawca dostarczy uczestnikom kompletne materiały szkoleniowe (w formie drukowanej lub cyfrowej) oraz szczegółowe instrukcje obsługi poszczególnych komponentów systemu (w języku polskim lub angielskim).

  - Transport, montaż i uruchomienie w oferowanej cenie.

  - System pomiarowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Nie dopuszcza się dostawy sprzętu powystawowego lub zmodernizowanego (refurbished).

  - Oferowane urządzenie nie może być urządzeniem prototypowym, musi być kompletnym systemem oferowanym na rynku.

  - Urządzenie powinno posiadać certyfikat CE.