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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – INDUKCYJNY PIEC LABORATORYJNY 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi laboratoryjnego pieca do wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów o wysokiej entropii
I. OPIS OGÓLNY WYMAGAŃ URZĄDZENIA
Zamawiane urządzenie musi stanowić kompletne, fabrycznie nowe rozwiązanie przeznaczone do laboratoryjnego wytwarzania stopów metalicznych, w szczególności stopów wysokiej entropii (HEA), w warunkach kontrolowanej atmosfery ochronnej.
Piec laboratoryjny powinien umożliwiać prowadzenie procesów topienia metali i ich stopów o wysokich temperaturach topnienia, z zapewnieniem stabilnych i powtarzalnych parametrów procesu, odpowiednich dla prac badawczo‑rozwojowych oraz wytwarzania niewielkich partii materiału do dalszych analiz strukturalnych, fizykochemicznych i tribologicznych.
Urządzenie musi być oparte o technologię topienia indukcyjnego oraz przystosowane do pracy w atmosferze  ochronnej np. gazu obojętnego argonu, w celu ograniczenia utleniania i zanieczyszczenia chemicznego wytapianych stopów.

Konstrukcja pieca powinna zapewniać:

· bezpieczną eksploatację w warunkach laboratoryjnych,
· efektywne chłodzenie elementów krytycznych,
· możliwość kontroli podstawowych parametrów procesu.

Urządzenie musi być dostarczone jako kompletne stanowisko robocze, obejmujące wszystkie niezbędne podzespoły, układy zabezpieczeń, elementy chłodzenia oraz osprzęt umożliwiający jego prawidłowe uruchomienie i eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
Piec powinien być przystosowany do zasilania z laboratoryjnej sieci elektroenergetycznej oraz spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych i gazowych stosowanych w laboratoriach badawczych.

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGAŃ URZĄDZENIA
	Lp.
	Obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje

	1.
	Urządzenie musi być laboratoryjnym piecem przeznaczonym do topienia i wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów wysokiej entropii (HEA), w warunkach kontrolowanej atmosfery ochronnej, przeznaczonym do prac badawczo‑rozwojowych.

	2.
	Temperatura robocza w strefie topienia 1600°C , chwilowa max 1800°C 

	3. 
	Tygiel ma mieć pojemność w zakresie 200ml-1500ml.

	4.
	Wymagane jest dostarczenie co najmniej trzech tygli roboczych 

	5.
	Urządzenie musi posiadać chłodzenie wodne elementów krytycznych, w tym układu indukcyjnego Układ chłodzenia wodnego musi być wyposażony w czujnik przepływu. System musi posiadać zabezpieczenie polegające na automatycznym zatrzymaniu pracy w przypadku zaniku lub spadku przepływu wody chłodzącej.

	6.
	Piec musi posiadać wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa (Emergency Stop).

	7.
	Urządzenie musi być wyposażone w panel sterowania umożliwiający kontrolę temperatury,  parametrów indukcji oraz pracy układów pomocniczych.

	8.
	Piec musi być przystosowany do pracy w warunkach laboratoryjnych oraz współpracy ze standardową wentylacją laboratoryjną.

	9.
	W ramach dostawy wymagane jest dostarczenie kompletu przewodów oraz elementów układu chłodzenia wodnego niezbędnych do uruchomienia urządzenia. Urządzenie musi być wyposażone w zestaw przyłączy do gazu obojętnego.

	10.
	Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 

	11.
	Urządzenie musi być wyposażone w Zasilacz awaryjny UPS, dedykowany do podtrzymania pracy pompy wody chłodzącej w sytuacji nagłego zaniku zasilania sieciowego. System ten musi gwarantować ciągłość chłodzenia miedzianego uzwojenia wzbudnika, chroniąc go przed uszkodzeniem wynikającym z promieniowania cieplnego rozgrzanego tygla. 

	12.
	Wymagana gwarancja 12 miesięcy na wszystkie elementy zestawu




