PZ-26-15d/26   								Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – INDUKCYJNY PIEC LABORATORYJNY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi laboratoryjnego pieca do wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów o wysokiej entropii

- OPIS OGÓLNY WYMAGAŃ URZĄDZENIA

Zamawiane urządzenie musi stanowić kompletne, fabrycznie nowe rozwiązanie przeznaczone do laboratoryjnego wytwarzania stopów metalicznych, w szczególności stopów wysokiej entropii (HEA), w warunkach kontrolowanej atmosfery ochronnej.

Piec laboratoryjny powinien umożliwiać prowadzenie procesów topienia metali i ich stopów o wysokich temperaturach topnienia, z zapewnieniem stabilnych i powtarzalnych parametrów procesu, odpowiednich dla prac badawczo‑rozwojowych oraz wytwarzania niewielkich partii materiału do dalszych analiz strukturalnych, fizykochemicznych i tribologicznych.

Urządzenie musi być oparte o technologię topienia indukcyjnego oraz przystosowane do pracy w atmosferze  ochronnej np. gazu obojętnego argonu, w celu ograniczenia utleniania i zanieczyszczenia chemicznego wytapianych stopów.

Konstrukcja pieca powinna zapewniać:

- bezpieczną eksploatację w warunkach laboratoryjnych,

- efektywne chłodzenie elementów krytycznych,

- możliwość kontroli podstawowych parametrów procesu.

Urządzenie musi być dostarczone jako kompletne stanowisko robocze, obejmujące wszystkie niezbędne podzespoły, układy zabezpieczeń, elementy chłodzenia oraz osprzęt umożliwiający jego prawidłowe uruchomienie i eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

Piec powinien być przystosowany do zasilania z laboratoryjnej sieci elektroenergetycznej oraz spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych i gazowych stosowanych w laboratoriach badawczych.

- OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGAŃ URZĄDZENIA

| Lp. | Obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje |
| --- | --- |
| 1. | Urządzenie musi być laboratoryjnym piecem przeznaczonym do topienia i wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów wysokiej entropii (HEA), w warunkach kontrolowanej atmosfery ochronnej, przeznaczonym do prac badawczo‑rozwojowych. |
| 2. | Temperatura robocza w strefie topienia 1600°C , chwilowa max 1800°C |
| 3. | Tygiel ma mieć pojemność w zakresie 200ml-1500ml. |
| 4. | Wymagane jest dostarczenie co najmniej trzech tygli roboczych |
| 5. | Urządzenie musi posiadać chłodzenie wodne elementów krytycznych, w tym układu indukcyjnego Układ chłodzenia wodnego musi być wyposażony w czujnik przepływu. System musi posiadać zabezpieczenie polegające na automatycznym zatrzymaniu pracy w przypadku zaniku lub spadku przepływu wody chłodzącej. |
| 6. | Piec musi posiadać wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa (Emergency Stop). |
| 7. | Urządzenie musi być wyposażone w panel sterowania umożliwiający kontrolę temperatury, parametrów indukcji oraz pracy układów pomocniczych. |
| 8. | Piec musi być przystosowany do pracy w warunkach laboratoryjnych oraz współpracy ze standardową wentylacją laboratoryjną. |
| 9. | W ramach dostawy wymagane jest dostarczenie kompletu przewodów oraz elementów układu chłodzenia wodnego niezbędnych do uruchomienia urządzenia. Urządzenie musi być wyposażone w zestaw przyłączy do gazu obojętnego. |
| 10. | Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. |
| 11. | Urządzenie musi być wyposażone w Zasilacz awaryjny UPS, dedykowany do podtrzymania pracy pompy wody chłodzącej w sytuacji nagłego zaniku zasilania sieciowego. System ten musi gwarantować ciągłość chłodzenia miedzianego uzwojenia wzbudnika, chroniąc go przed uszkodzeniem wynikającym z promieniowania cieplnego rozgrzanego tygla. |
| 12. | Wymagana gwarancja 12 miesięcy na wszystkie elementy zestawu |