PZ-26-15d/26 								Załącznik nr 1a do Oferty

Formularz parametrów technicznych

Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi laboratoryjnego pieca do wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów o wysokiej entropii dla  Centrum Tribologii  Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji

Piec do wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów o wysokiej entropii ……………(model)

…………………………………..(producent)

I. OPIS OGÓLNY WYMAGAŃ URZĄDZENIA

| Lp. | Wymagane obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje | Oferowane parametry/funkcje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie musi stanowić kompletne, fabrycznie nowe rozwiązanie przeznaczone do laboratoryjnego wytwarzania stopów metalicznych, w szczególności stopów wysokiej entropii (HEA), w warunkach kontrolowanej atmosfery ochronnej. |  |
| 2. | Piec laboratoryjny powinien umożliwiać prowadzenie procesów topienia metali i ich stopów o wysokich temperaturach topnienia, z zapewnieniem stabilnych i powtarzalnych parametrów procesu, odpowiednich dla prac badawczo‑rozwojowych oraz wytwarzania niewielkich partii materiału do dalszych analiz strukturalnych, fizykochemicznych i tribologicznych. |  |
| 3. | Urządzenie musi być oparte o technologię topienia indukcyjnego oraz przystosowane do pracy w atmosferze ochronnej np. gazu obojętnego argonu, w celu ograniczenia utleniania i zanieczyszczenia chemicznego wytapianych stopów. |  |
| 4. | Konstrukcja pieca powinna zapewniać: - bezpieczną eksploatację w warunkach laboratoryjnych, - efektywne chłodzenie elementów krytycznych, - możliwość kontroli podstawowych parametrów procesu. |  |
| 5. | Urządzenie musi być dostarczone jako kompletne stanowisko robocze, obejmujące wszystkie niezbędne podzespoły, układy zabezpieczeń, elementy chłodzenia oraz osprzęt umożliwiający jego prawidłowe uruchomienie i eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. |  |
| 6. | Piec powinien być przystosowany do zasilania z laboratoryjnej sieci elektroenergetycznej oraz spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych i gazowych stosowanych w laboratoriach badawczych. |  |

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGAŃ URZĄDZENIA

| Lp. | Wymagane obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje | Oferowane parametry/funkcje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie musi być laboratoryjnym piecem przeznaczonym do topienia i wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów wysokiej entropii (HEA), w warunkach kontrolowanej atmosfery ochronnej, przeznaczonym do prac badawczo‑rozwojowych. |  |
| 2. | Temperatura robocza pracy pieca 1600 °C chwilowa max 1800 °C |  |
| 3. | Tygiel ma mieć pojemność w zakresie 200ml-1500ml. |  |
| 4. | Wymagane jest dostarczenie co najmniej trzech tygli roboczych |  |
| 5. | Urządzenie musi posiadać chłodzenie wodne elementów krytycznych, w tym układu indukcyjnego Układ chłodzenia wodnego musi być wyposażony w czujnik przepływu. System musi posiadać zabezpieczenie polegające na automatycznym zatrzymaniu pracy urządzenia w przypadku zaniku lub spadku przepływu wody chłodzącej. |  |
| 6. | Piec musi posiadać wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa (Emergency Stop). |  |
| 7. | Urządzenie musi być wyposażone w panel sterowania umożliwiający kontrolę temperatury, parametrów indukcji oraz pracy układów pomocniczych, przyłącze do podłączenia gazu osłonowego sterowane ręcznie. |  |
| 8. | Piec musi być przystosowany do pracy w warunkach laboratoryjnych oraz współpracy ze standardową wentylacją laboratoryjną. |  |
| 9. | W ramach dostawy wymagane jest dostarczenie kompletu przewodów oraz elementów układu chłodzenia wodnego niezbędnych do uruchomienia urządzenia. Urządzenie musi być wyposażone w zestaw przyłączy do gazu obojętnego. |  |
| 10. | Urządzenie musi być wyposażone w Zasilacz awaryjny UPS, dedykowany do podtrzymania pracy pompy wody chłodzącej w sytuacji nagłego zaniku zasilania sieciowego. System ten musi gwarantować ciągłość chłodzenia miedzianego uzwojenia wzbudnika, chroniąc go przed uszkodzeniem wynikającym z promieniowania cieplnego rozgrzanego tygla. |  |
| 11. | Gwarancja 12 miesięcy na wszystkie elementy zestawu |  |

............................., .........................                          ...........................................................................................
           (miejscowość , data)                                           (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Dokument powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.