PZ-26-15d/26 								Załącznik nr 1a do Oferty



Formularz parametrów technicznych

Dostawa, montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi laboratoryjnego pieca do wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów o wysokiej entropii dla  Centrum Tribologii  Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Technologii Eksploatacji

Piec do wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów o wysokiej entropii ……………(model)
…………………………………..(producent)

[bookmark: _Hlk229647048]I. OPIS OGÓLNY WYMAGAŃ URZĄDZENIA
	Lp.
	Wymagane obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje
	Oferowane parametry/funkcje

	1.
	Urządzenie musi stanowić kompletne, fabrycznie nowe rozwiązanie przeznaczone do laboratoryjnego wytwarzania stopów metalicznych, w szczególności stopów wysokiej entropii (HEA), w warunkach kontrolowanej atmosfery ochronnej.

	

	2.
	Piec laboratoryjny powinien umożliwiać prowadzenie procesów topienia metali i ich stopów o wysokich temperaturach topnienia, z zapewnieniem stabilnych i powtarzalnych parametrów procesu, odpowiednich dla prac badawczo‑rozwojowych oraz wytwarzania niewielkich partii materiału do dalszych analiz strukturalnych, fizykochemicznych i tribologicznych.

	

	3.
	Urządzenie musi być oparte o technologię topienia indukcyjnego oraz przystosowane do pracy w atmosferze  ochronnej np. gazu obojętnego argonu, w celu ograniczenia utleniania i zanieczyszczenia chemicznego wytapianych stopów.

	

	4.
	Konstrukcja pieca powinna zapewniać:
· bezpieczną eksploatację w warunkach laboratoryjnych,
· efektywne chłodzenie elementów krytycznych,
· możliwość kontroli podstawowych parametrów procesu.
	

	5.
	Urządzenie musi być dostarczone jako kompletne stanowisko robocze, obejmujące wszystkie niezbędne podzespoły, układy zabezpieczeń, elementy chłodzenia oraz osprzęt umożliwiający jego prawidłowe uruchomienie i eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.

	

	6.
	Piec powinien być przystosowany do zasilania z laboratoryjnej sieci elektroenergetycznej oraz spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych i gazowych stosowanych w laboratoriach badawczych.

	




II. OPIS SZCZEGÓŁOWY WYMAGAŃ URZĄDZENIA
	Lp.
	Wymagane obligatoryjne minimalne wymagane parametry/funkcje
	Oferowane parametry/funkcje

	1.
	Urządzenie musi być laboratoryjnym piecem przeznaczonym do topienia i wytwarzania stopów metalicznych, w tym stopów wysokiej entropii (HEA), w warunkach kontrolowanej atmosfery ochronnej, przeznaczonym do prac badawczo‑rozwojowych.
	

	2.
	Temperatura robocza pracy pieca 1600 °C chwilowa max 1800 °C
	

	3. 
	Tygiel ma mieć pojemność w zakresie 200ml-1500ml.
	

	4.
	Wymagane jest dostarczenie co najmniej trzech tygli roboczych 
	

	5.
	Urządzenie musi posiadać chłodzenie wodne elementów krytycznych, w tym układu indukcyjnego Układ chłodzenia wodnego musi być wyposażony w czujnik przepływu. System musi posiadać zabezpieczenie polegające na automatycznym zatrzymaniu pracy urządzenia w przypadku zaniku lub spadku przepływu wody chłodzącej.
	

	6.
	Piec musi posiadać wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa (Emergency Stop).
	

	7.
	Urządzenie musi być wyposażone w panel sterowania umożliwiający kontrolę temperatury, parametrów indukcji oraz pracy układów pomocniczych, przyłącze do podłączenia gazu osłonowego sterowane ręcznie.
	

	8.
	Piec musi być przystosowany do pracy w warunkach laboratoryjnych oraz współpracy ze standardową wentylacją laboratoryjną.
	

	9.
	W ramach dostawy wymagane jest dostarczenie kompletu przewodów oraz elementów układu chłodzenia wodnego niezbędnych do uruchomienia urządzenia. Urządzenie musi być wyposażone w zestaw przyłączy do gazu obojętnego.
	

	10.
	Urządzenie musi być wyposażone w Zasilacz awaryjny UPS, dedykowany do podtrzymania pracy pompy wody chłodzącej w sytuacji nagłego zaniku zasilania sieciowego. System ten musi gwarantować ciągłość chłodzenia miedzianego uzwojenia wzbudnika, chroniąc go przed uszkodzeniem wynikającym z promieniowania cieplnego rozgrzanego tygla.
	

	11.
	Gwarancja 12 miesięcy na wszystkie elementy zestawu
	




............................., .........................                          ...........................................................................................
           (miejscowość , data)                                           (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Dokument powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.




