Załącznik nr 1 ZMIANA

Chromatograf

Producent ………………….………………..

Model …………………………….…………

Nr katalogowy (jeśli dotyczy) …..………….

Rok produkcji ………………………………

Gwarancja…… miesięcy (minimalny termin 24 miesiące)

| Lp. | Parametry techniczne i eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnianie warunku WYPEŁNIA WYKONAWCA TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Chromatograf gazowy wraz z: |  |  |
| 1. | -dozownik typu split/splitless, dedykowany do nastrzyków z fazy ciekłej po ekstrakcji rozpuszczalnikiem. - sterowanie pneumatyczne: w pełni elektroniczne/cyfrowe z automatyczną kompensacją zmian ciśnienia atmosferycznego i temperatury. - system modułowy, pozwalający na rozbudowę do minimum drugiego dozownika oraz drugiego detektora. - piec - zakres temperaturowy pieca od ok. 4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C, rozdzielczość ustawień temperatury nie gorsza niż 0,1°C, maksymalna prędkość grzania pieca minimum 120°C/min, |  |
| 2. | - detektor ECD z temperaturą maksymalną pracy nie gorszą niż 400 °C, częstość zbierania danych minimum 100 Hz, liniowość dynamiczna detektora minimum 104. |  |
| 3. | - automatyczny podajnik (autosampler) próbek cieczy, -zintegrowany konstrukcyjnie i sterowany w pełni z oprogramowania systemowego, -dozowanie strzykawką z programowalną prędkością pobierania próbek (optymalizacja pod lotne rozpuszczalniki np. pentan), -programowalne automatyczne cykle płukania strzykawki czystym rozpuszczalnikiem oraz próbką przed i po nastrzyku. - minimalna liczba miejsc na podajniku (autosamplerze) na vialki z próbkami: 30 - minimalna liczba miejsc na podajniku (autosaplerze) na zlewki i odpady: 4 - minimum 100 vialek 2 ml z nakrętkami i septami odpornymi na rozpuszczalniki organiczne, - min. 5 szt linerów dedykowanych do wstrzyknięć splitless oraz 5 do split - min 50 szt. sept wysokotemperaturowych - min. 10 uszczelek do kolumn - min. 5 strzykawki do autosamplera |  |
| 4. | kolumna chromatograficzna do oznaczania: -trichlorometanu (chloroformu), -bromodichlorometanu, -dibromochlorometanu, -trichloroetenu, -tetrachloroetenu, -tribromometanu (bromoformu) i 1,2 dichloroetanu w wodzie |  |
| 5. | wzorce chromatograficzne po 2szt w/w (wyprodukowane przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA, -z terminem ważności co najmniej 2 lata od daty otrzymania wzorca (niezależnie od daty otwarcia wzorca) |  |
| 6. | niezbędny zestaw montażow, |  |
| 7. | zestaw komputerowy (monitor, drukarka, mysz i klawiatura), minimalne wymagania: - system operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny (w pełni kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem chromatograficznym) - procesor posiadający co najmniej 8 rdzeni fizycznych, w tym minimum 4 rdzeniowe wydajnościowe o taktowaniu bazowym minimum 2,0 GHz - dysk twardy 512 GB SSD - pamięć minimalna RAM 16 GB - zintegrowana karta graficzna - monitor min. 23,8″ |  |
| 8. | oprogramowanie sterujące (licencje na oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem powinny dopuszczać przeniesienie licencji oprogramowania na inny komputer (licencja niewygasająca). -wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem umożliwiającym jego zainstalowanie na nowo), |  |
| 9. | dostawa, wniesienie na wskazane miejsce, montaż i szkolenia (szkolenie z obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego plus szkolenie aplikacyjne obejmujące ustawienie metody oznaczania THM w wodzie w siedzibie zamawiającego) |  |
| 10. | okres gwarancyjny min. 24 miesiące od daty instalacji i podpisania protokołu odbioru |  |
| 11. | pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem, w formie drukowanej |  |
| 12. | instrukcja obsługi w języku polskim, obejmującą informacje niezbędne do prawidłowej obsługi zestawu przez użytkownika |  |
| 13. | Oferowane rozwiązanie powinno być standardem rynkowym dla systemów chromatograficznych producenta oferowanej aparatury oraz zapewnia pełną zgodność funkcjonalną i komunikacją z urządzeniami tego producenta. Oprogramowanie chromatograficzne do sterowania pracą, umożliwiające kontrolę parametrów pracy, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych w tym integracje pików oraz komputer o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. |  |
| 14. | Certyfikat CE |  |
| 15. | Czas dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2026 r. |  |

Cena netto ………………………………….

% Vat ………………………………………. %

Cena brutto …………………………………

Okres gwarancji ……………………miesiące

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.