## Część I
SOK.272.2.4.2026 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Radomiu w 2026 r.”,
OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:
Wykonawca samodzielnie decyduje na jaką część zamówienia składa ofertę. Należy uzupełnić tabelę z częścią, do której składa się ofertę. Niespełnienie w wybranej części co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Kolumnę 4 i 5 wypełnia Wykonawca, wymagane parametry należy podać lub opisać!
Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE | Parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CZĘŚĆ I - Analizator do oznaczania cyjanków metodą przepływowo-wstrzykową FIA wraz z komputerem PC i monitorem
Typ/model oferowanego sprzętu: ......................................
Producent: .........................................................................
Kraj produkcji: ...................................................................
Rok produkcji: ...................................................................
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
PARAMETRY TECHNICZNE
1. | System zapewniający analizę cyjanków zgodnie z normą PN-EN ISO 14403-1:2012 metodą przepływowo-wstrzykową FIA | TAK
2. | Maksymalne wymiary (wys x głęb x szer) 400 x600 x500 mm (z modułem mineralizacyjnym) | TAK
3. | Zasilanie 230 V, 50/60 Hz | TAK
4. | Zawór wstrzykowy - minimum 8 portów | TAK
5. | Autosampler z pompą do pobierania próbek | TAK
6. | Autosampler z tacą w kształcie karuzeli, min. 50 miejsc, możliwość wymiany karuzeli | TAK
7. | Minimalna ilość wialek-200 sztuk | TAK
8. | Wbudowany moduł mineralizacyjny do cyjanków | TAK
9. | Możliwość regulacji natężenia przepływu w kanale pompy | TAK
10. | Możliwość rozbudowy analizatora o diluter-urządzenie rozcieńczające | TAK
11. | Wymienne płytki aplikacyjne – cyjanki całkowite i wolne | TAK
12. | Filtr o odpowiedniej długości fali zgodnie z metodą analizy cyjanków wg. PN-EN ISO 14403-1:2012 (wymienne filtry optyczne dostosowane do mierzonych parametrów) | TAK
13. | Kuweta przepływowa, lampa, akcesoria, zestaw wężyków | TAK
14. | Oprogramowanie do sterowania pracą zestawu FIA, licencja na oprogramowanie dostarczona wraz ze sprzętem z możliwością przeniesienia licencji na inny komputer, możliwość instalacji oprogramowania na nowo za pomocą nośników | TAK
15. | Wyświetlacz kontroli statusu | TAK
16. | Możliwość wielopunktowej kalibracji z wykorzystaniem regresji liniowej | TAK
17. | Zakres kalibracyjny do oznaczania cyjanków wolnych: 0,005 mg/L – 0,1 mg/L oraz cyjanków całkowitych: 0,005 mg/L – 0,1 mg/L | TAK
18. | Urządzenie chronione bezpiecznikami | TAK
19. | System operacyjny Windows do gromadzenia, zarządzania i archiwizacji oraz zarządzania danymi pomiarowymi | TAK
20. | Komputer z systemem operacyjnym Windows 10 PRO lub nowszym, kompatybilnym z oprogramowaniem sterującym pracą zestawu FIA | TAK
21. | Monitor LCD, min 22 cale, mysz, klawiatura | TAK
WYMAGANIA DODATKOWE:
22. | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026r. | TAK
23. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK
24. | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE | TAK
25. | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i konserwacji w językupolskim dostarczona wraz z dostawą | TAK
26. | Szkolenie z zakresu ustawienia aplikacji, kalibracji i konserwacji analizatora, obsługi oprogramowania oraz przetwarzania i eksportu danych obsługi na miejscu w laboratorium. Wykonawca wystawi imienne zaświadczenia/certyfikaty. Czas trwania szkolenia, min. 21 h. | TAK
27. | Zapewnienie przez Dostawcę autoryzowanego, nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w całym zakresie zestawu w czasie trwania gwarancji urządzenia, obejmującego części zamienne, robociznę oraz dojazd | TAK
28. | Czas reakcji serwisu (kontakt telefoniczny lub połączenie za pośrednictwem łącza szerokopasmowego) od zgłoszenia do podjęcia naprawy max. 72 godziny w dni robocze. | TAK
29. | Bezpłatna naprawa zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku awarii, które mogą być usunięte w Polsce, a w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub wymiany części zamiennych max. 14 dni. | TAK
30. | Bezpłatna wymiana Przedmiotu dostawy, jego wyposażenia lub elementu na nowy w przypadku kiedy pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udzieli gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres min. 24 miesiące gwarancji. | TAK
31. | Bezpłatny przegląd Przedmiotu Dostawy nie rzadziej jednak niż raz w roku. | TAK
32. | Bezpłatny przegląd Przedmiotu Dostawy, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji. | TAK
33. | Po upływie gwarancji możliwość zakupu części zapasowych przez min. 5 lat. Możliwość aktualizacji oprogramowania przez min. 5 lat. | TAK
34. | Dostarczenie, wniesienie i rozładowanie wyposażenia w miejscu montażu, zainstalowanie, uruchomionie, skonfigurowanie i sprawdzenie wyposażenia przez Dostawcę | TAK
35. | Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub e-mailowych w zakresie obsługi przez okres gwarancji. | TAK
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
…............................................................
| (miejscowość i data) |  |  | …............................................................
(podpis)

## Część II
SOK.272.2.4.2026 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Radomiu w 2026 r.”,
OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:
Wykonawca samodzielnie decyduje na jaką część zamówienia składa ofertę. Należy uzupełnić tabelę z częścią, do której składa się ofertę. Niespełnienie w wybranej części co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Kolumnę 4 i 5 wypełnia Wykonawca, wymagane parametry należy podać lub opisać!
Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE | Parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CZĘŚĆ II - Spektrofotometr UV-VIS z technologią RFID wraz z wzorcowaniem i kuwetami
Typ/model oferowanego sprzętu: ......................................
Producent: .........................................................................
Kraj produkcji: ...................................................................
Rok produkcji: ...................................................................
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
PARAMETRY TECHNICZNE
1. | Źródło światła: Lampa deuterowa (UV) | TAK
2. | Źródło światła: Lampa halogenowa (VIS) | TAK
3. | Zakres długości fal 190 – 1100 nm | TAK
4. | Dokładność długości fali ±1 nm w zakresie od 200-900 nm | TAK
5. | Powtarzalność długości fali <0,1 nm | TAK
6. | Rozdzielczość długości fali 0,1 nm | TAK
7. | Zakres pomiarów fotometrycznych ± 3,0 Abs w zakresie 200 - 900 nm | TAK
8. | Dokładność fotometryczna < 1% w zakresie od 0 -3 Abs | TAK
9. | Długotrwała stabilność pomiarowa (dryft) dla 7 godzin £ 0,004 Abs | TAK
10. | Kuwety pomiarowe prostokatne 10 mm - 2 szt., oraz 50 mm - 2 szt. | TAK
11. | Możliwość wykonania skanu przy określonej długości fali oraz możliwość zaprogramowania wykonania odczytów Abs w przeciągu określonego czasu. | TAK
12. | Możliwość przechowywania min. 1000 wartości pomiarowych, 50 skanów, 50 przebiegów czasu | TAK
13. | Możliwość programowania własnych krzywych minimum 10 punktowych. | TAK
14. | Adapter do kuwet w zestawie | TAK
15. | Obudowa wykonana z materiałów odpornych na działanie silnych kwasów i zasad np. stęż H2SO4 | TAK
16. | Ekran dotykowy | TAK
17. | 1 interfejs USB, 1 interfejs Ethernet | TAK
18. | W zestawie drukarka termiczna do sporządzania dokumentacji kompatybilna z urządzeniem. Szerokość rolki papieru min.10 cm. | TAK
WYMAGANIA DODATKOWE:
19. | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026r. | TAK
20. | Wzorcowanie wraz ze świadectwem wzorcowania wykonane przez GUM lub jednostkę posiadającą akretytacje PCA wg DA-06. Wzorcowanie w min. 3 punktach: przy długości fali 400 nm, 550 nm i 800 nm wystawione na użytkownika: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Radomiu 26-600 Radom, ul. Okulickiego 9D | TAK
21. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK
22. | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE | TAK
23. | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i konserwacji w językupolskim dostarczona wraz z dostawą | TAK
24. | Szkolenie z zakresu obsługi wyposażenia na miejscu w laboratorium. Wykonawca wystawi imienne zaświadczenia/certyfikaty. | TAK
25. | Zapewniony autoryzowany serwis w Polsce | TAK
26. | Czas reakcji serwisu (kontakt telefoniczny lub połączenie za pośrednictwem łącza szerokopasmowego) od zgłoszenia do podjęcia naprawy max. 72 godziny w dni robocze. | TAK
27. | Bezpłatna naprawa zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku awarii, które mogą być usunięte w Polsce, a w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub wymiany części zamiennych max. 14 dni. | TAK
28. | Bezpłatna wymiana Przedmiotu dostawy, jego wyposażenia lub elementu na nowy w przypadku kiedy pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udzieli gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres min. 24 miesiące gwarancji. | TAK
29. | Bezpłatny przegląd Przedmiotu Dostawy nie rzadziej jednak niż raz w roku. | TAK
30. | Bezpłatny przegląd Przedmiotu Dostawy, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji. | TAK
31. | Po upływie gwarancji możliwość zakupu części zapasowych przez min. 5 lat. Możliwość aktualizacji oprogramowania przez min. 5 lat. | TAK
32. | Dostarczenie, wniesienie i rozładowanie wyposażenia w miejscu montażu, zainstalowanie, uruchomionie, skonfigurowanie i sprawdzenie wyposażenia przez Dostawcę | TAK
33. | Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub e-mailowych w zakresie obsługi przez okres gwarancji. | TAK
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
…............................................................
| (miejscowość i data) |  |  | …............................................................
(podpis)

## Część III
SOK.272.2.4.2026 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Radomiu w 2026 r.”,
OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:
Wykonawca samodzielnie decyduje na jaką część zamówienia składa ofertę. Należy uzupełnić tabelę z częścią, do której składa się ofertę. Niespełnienie w wybranej części co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Kolumnę 4 i 5 wypełnia Wykonawca, wymagane parametry należy podać lub opisać!
Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE | Parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CZĘŚĆ III - Stacjonarny mętnościomierz laserowy z technologią RFID, wersja ISO
Typ/model oferowanego sprzętu: ......................................
Producent: .........................................................................
Kraj produkcji: ...................................................................
Rok produkcji: ...................................................................
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
PARAMETRY TECHNICZNE
1. | Zakres pomiarowy 0-1000 NTU/FNU | TAK
2. | Kontrola systemu i RFID | TAK
3. | Dokładność ±2% w zakresie 0-40 NTU , ±10% w zakresie 40-1000 NTU | TAK
4. | Powtarzalność ≤ ± 1 % | TAK
5. | Rozdzielczość min. | TAK
0,01 NTU w zakresie 0,00 -9,99 NTU
0,1 NTU w zakresie 10,0 -99,9 NTU
1 NTU w zakresie 100 -1000 NTU
6. | Zakres temperatury pracy 10 - 40°C | TAK
7. | Ekran dotykowy | TAK
8. | Zestaw kontatybilnych kuwet pomiarowych - 2 zestawy | TAK
9. | Pomiar zgodny z PN EN ISO 7027 | TAK
10. | Klasa ochrony : IP 55 | TAK
WYMAGANIA DODATKOWE:
11. | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026r. | TAK
12. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK
13. | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE | TAK
14. | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i konserwacji w językupolskim dostarczona wraz z dostawą | TAK
15. | Szkolenie z zakresu obsługi wyposażenia na miejscu w laboratorium. Wykonawca wystawi imienne zaświadczenia/certyfikaty. | TAK
16. | Zapewniony autoryzowany serwis w Polsce | TAK
17. | Czas reakcji serwisu (kontakt telefoniczny lub połączenie za pośrednictwem łącza szerokopasmowego) od zgłoszenia do podjęcia naprawy max. 72 godziny w dni robocze. | TAK
18. | Bezpłatna naprawa zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku awarii, które mogą być usunięte w Polsce, a w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub wymiany części zamiennych max. 14 dni. | TAK
19. | Bezpłatna wymiana Przedmiotu dostawy, jego wyposażenia lub elementu na nowy w przypadku kiedy pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udzieli gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres min. 24 miesiące gwarancji. | TAK
20. | Bezpłatny przegląd Przedmiotu Dostawy, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji. | TAK
21. | Po upływie gwarancji możliwość zakupu części zapasowych przez min. 5 lat | TAK
22. | Dostarczenie, wniesienie i rozładowanie wyposażenia w miejscu montażu, zainstalowanie, uruchomionie i sprawdzenie wyposażenia przez Dostawcę | TAK
23. | Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub e-mailowych w zakresie obsługi przez okres gwarancji. | TAK
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
…............................................................
| (miejscowość i data) |  |  | …............................................................
(podpis)

## Część IV
SOK.272.2.4.2026 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Radomiu w 2026 r.”,
OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:
Wykonawca samodzielnie decyduje na jaką część zamówienia składa ofertę. Należy uzupełnić tabelę z częścią, do której składa się ofertę. Niespełnienie w wybranej części co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Kolumnę 4 i 5 wypełnia Wykonawca, wymagane parametry należy podać lub opisać!
Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE | Parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CZĘŚĆ IV - Zestaw do filtracji 3 stanowiskowy (pompa, wąż silikonowy, dwie kolby próżniowe)
Typ/model oferowanego sprzętu: ......................................
Producent: .........................................................................
Kraj produkcji: ...................................................................
Rok produkcji: ...................................................................
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
PARAMETRY TECHNICZNE
1. | Listwa filtracyjna – 3 niezależne stanowiska robocze, umożliwiające jednoczesną lub niezależna pracę każdego stanowiska, wykonana ze stali nierdzewnej | TAK
2. | Lejki filtracyjne ze stali nierdzewnej 3 x 500 ml z pokrywkami, możliwość filtrowania próbek o objętości do 500 ml, z podziałką wewnątrz wskazującą objętość próbki, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, do sterylizacji suchym gorącym powietrzem do 150°C ( maks. 2,5 godziny), możliwość opłomieniania palnikiem | TAK
3. | Zintegrowany spiek stalowy powinien posiadać dwustronne pierścienie podpierające, zapewniać równomierny rozkład kolonii, równomierne podparcie filtra membranowego na całej powierzchni oraz zapewnić szczelność podczas filtracji | TAK
4. | Każde stanowisko wyposażone w indywidualny zawór umożliwiający niezależne otwieranie i zamykanie podciśnienia, wykonane ze stali nierdzewnej | TAK
5. | Dopasowany do filtrów membranowych o średnicy 47 i 50 mm | TAK
6. | Sposób mocowania lejków za pomocą zacisków mocujących | TAK
7. | Filtr odpowietrzający na każdym stanowisku | TAK
8. | Króciec wylotowy z szybkozłączką do węża, zapewniająca łatwy montaż i demontaż przyłącza w razie potrzeby wypłukania lub sterylizacji zestawu | TAK
9. | Pompa przepływowa, wydajność /przepływ ˃ 4,0 l/min, próżnia maksymalna 0,4 bar, szybkozłączki ułatwiające wpięcie i wypięcie węża | TAK
10. | Wąż silikonowy próżniowy o wysokiej odporności chemicznej i termicznej, długość 2 m | TAK
11. | Wąż łączący listwę filtracyjną z pompą o wysokiej odporności chemicznej i termicznej | TAK
12. | Uszczelki wykonane z silikonu | TAK
WYMAGANIA DODATKOWE:
13. | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026r. | TAK
14. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK
15. | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE | TAK
16. | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim dostarczona wraz z dostawą | TAK
17. | Szkolenie z zakresu obsługi wyposażenia na miejscu w laboratorium. Wykonawca wystawi imienne zaświadczenia/certyfikaty. | TAK
18. | Zapewniony autoryzowany serwis w Polsce | TAK
19. | Czas reakcji serwisu (kontakt telefoniczny lub połączenie za pośrednictwem łącza szerokopasmowego) od zgłoszenia do podjęcia naprawy max. 72 godziny w dni robocze. | TAK
20. | Bezpłatna naprawa zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku awarii, które mogą być usunięte w Polsce, a w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub wymiany części zamiennych max. 14 dni. | TAK
21. | Bezpłatna wymiana Przedmiotu dostawy, jego wyposażenia lub elementu na nowy w przypadku kiedy pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udzieli gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres min. 24 miesiące gwarancji. | TAK
22. | Bezpłatny przegląd Przedmiotu Dostawy, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji. | TAK
23. | Po upływie gwarancji możliwość zakupu części zapasowych przez min. 5 lat | TAK
24. | Dostarczenie, wniesienie i rozładowanie wyposażenia w miejscu montażu, zainstalowanie, uruchomionie, i sprawdzenie wyposażenia przez Dostawcę | TAK
25. | Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych lub e-mailowych w zakresie obsługi przez okres gwarancji. | TAK
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
…............................................................
| (miejscowość i data) |  |  | …............................................................
(podpis)

## Część V
SOK.272.2.4.2026 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup sprzętu laboratoryjnego dla Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Radomiu w 2026 r.”,
OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:
Wykonawca samodzielnie decyduje na jaką część zamówienia składa ofertę. Należy uzupełnić tabelę z częścią, do której składa się ofertę. Niespełnienie w wybranej części co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
Kolumnę 4 i 5 wypełnia Wykonawca, wymagane parametry należy podać lub opisać!
Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi graniczne | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE | Parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CZĘŚĆ V - Demineralizator produkujący wodę I klasy czystości
Typ/model oferowanego sprzętu: ......................................
Producent: .........................................................................
Kraj produkcji: ...................................................................
Rok produkcji: ...................................................................
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
PARAMETRY TECHNICZNE
1. | Urządzenie pracujące pod ciśnieniem wody wodociągowej | TAK
2. | Stopnie oczyszczania wody: prefiltr osadowy, filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł oczyszczania wstępnego), odwrócona osmoza, demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC, lampa UV 254 nm, kapsuła mikrofiltracyjna | TAK
3. | Wydajność systemu: min 5 dm³/godzinę | TAK
4. | Przewodność wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm | TAK
5. | Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa | TAK
6. | System wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie wody wodociągowej | TAK
7. | Ruchomy punkt poboru wody ultraczystej – pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999. | TAK
8. | Możliwość zainstalowania w punkcie poboru różnych filtrów końcowych (np. ultrafiltracji) | TAK
9. | Zewnętrzny zbiornik ciśnieniowy o pojemności min.5dm3 max. 40 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej | TAK
10. | System przeznaczony do zasilania zimną wodą | TAK
11. | Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej/tworzywa sztucznego | TAK
12. | Zasilanie 230V/50 Hz | TAK
STEROWANIE, KONTROLA PARAMETRÓW:
13. | Wbudowany konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach μS/cm lub MΩ/cm zamiennie | TAK
14. | Automatyczna kompensacja temperatury | TAK
15. | Informacja o aktualnym stanie pracy systemu: alarm informujący o wymianie modułów oczyszczania wstępnego, alarm informujący o wymianie lampy UV. | TAK
16. | Poziom napełnienia zbiornika na wyświetlaczu | TAK
17. | Detektor wycieku – automatyczne wyłączenie pracy systemu w przypadku wystąpienia nieszczelności wewnątrz urządzenia | TAK
18. | Przerwanie pracy pompy przy: niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia; pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia | TAK
PARAMETRY WODY OCZYSZCZONEJ:
19. | Otrzymana woda musi mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, hodowli komórkowych | TAK
WYMAGANIA DODATKOWE:
20. | Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026r. | TAK
21. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK
22. | Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE | TAK
23. | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim dostarczona wraz z dostawą | TAK
24. | Szkolenie z zakresu obsługi wyposażenia na miejscu w laboratorium. Wykonawca wystawi imienne zaświadczenia/certyfikaty. | TAK
25. | Zapewniony autoryzowany serwis w Polsce | TAK
26. | Czas reakcji serwisu (kontakt telefoniczny lub połączenie za pośrednictwem łącza szerokopasmowego) od zgłoszenia do podjęcia naprawy max. 72 godziny w dni robocze. | TAK
27. | Bezpłatna naprawa zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku awarii, które mogą być usunięte w Polsce, a w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub wymiany części zamiennych max. 14 dni. | TAK
28. | Bezpłatna wymiana Przedmiotu dostawy, jego wyposażenia lub elementu na nowy w przypadku kiedy pomimo trzech uprzednio wykonanych napraw nadal wykazuje wady lub nie osiąga wymaganych parametrów użytkowych. Wymiana Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, jego elementu lub wyposażenia Wykonawca udzieli gwarancji na nowo dostarczony Przedmiot Dostawy, jego element lub wyposażenie na okres min. 24 miesiące gwarancji. | TAK
29. | Bezpłatny przegląd Przedmiotu Dostawy nie rzadziej jednak niż raz w roku.
30. | Bezpłatny przegląd Przedmiotu Dostawy, w ostatnim tygodniu okresu obowiązywania gwarancji, polegającego na bezpłatnej regulacji i konserwacji. | TAK
31. | Po upływie gwarancji możliwość zakupu części zapasowych przez min. 5 lat | TAK
32. | Dostarczenie, wniesienie i rozładowanie wyposażenia w miejscu montażu, zainstalowanie, uruchomionie, i sprawdzenie wyposażenia przez Dostawcę | TAK
33. | Dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych lu e-mailowych w zakresie obsługi przez okres gwarancji. | TAK
34. | Zestaw niezbędnych filtrów wymaganych do pracy urządzenia. | TAK
35. | Certyfikat jakości producenta (potwierdzenie, że urządzenie osiąga deklarowane parametry) | TAK
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
…............................................................
| (miejscowość i data) |  |  | …............................................................
(podpis)