## Tor
Załącznik nr 2 do SWZ na dostawę toru laparoskopowego 4K/ICG Nr sprawy: AB.272.19.2026.DPP
TOR LAPAROSKOPOWY 4K/ICG
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Tor laparoskopowy |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | X | 0
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia TAK/ NIE- należy wpisać odpowiednie dot. kryterium oceny
Endoskopowa kamera 4K:
1 | Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy | TAK
2 | Rozdzielczość kamery 4K UHD | TAK
3 | System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz | TAK
4 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min 8-stopniowa | TAK, podać
5 | Wbudowane programy specjalistyczne min 10: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, torakoskopia, standard | TAK, podać
6 | Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocyjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED | TAK, podać
7 | Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) | TAK, podać
8 | Wyświetlanie obrazu w trybie świata białego z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym | TAK
9 | Wyświetlanie obrazu w swietle bialym z nałożoną fluorescencją w skali kolorów, gdzie wzrastający poziom fluorescencji przechodzi od niebieskiego przez żółty do czerwonego | TAK
10 | Wyświetlanie obrazu w trybie światła białego w skali szarości z fluoryzujqcym środkiem oznaczonym kolorem zielonym | TAK
11 | Tryb wizualizacji, wykorzystujący krótkie światło niebieskie i zielone w celu zapewnienia lepszej wizualizacji powierzchni struktur | TAK
12 | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła | TAK
13 | Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) | TAK
14 | Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt. | TAK
15 | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych | TAK
16 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK
17 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK
18 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
19 | Waga głowica kamery max 0,25 kg | TAK/NIE- podać poniżej 0,21 kg - 10 pkt. 0,21 kg i więcej – 0 pkt.
20 | Waga głowica kamery z kablem max- 0,5 kg | TAK, podać
21 | Przewód głowicy kamery -min długość 3 m | TAK, podać
Źródło światła:
22 | Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: | TAK
23 | - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), | TAK
24 | - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz | TAK
25 | - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni . | TAK
26 | Obsługa czterech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG | TAK
27 | Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 780 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm | TAK, podać
28 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK
29 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK
30 | Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK
31 | Tryb gotowości standby | TAK
32 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK
33 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła | TAK
34 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK
35 | Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie moczowodów | TAK/ NIE- podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
36 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK
37 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej | TAK
38 | Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, | TAK
39 | Urządzenie laserowe klasy 1M | TAK
40 | Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera | TAK
41 | Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm | TAK
Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi:
42 | Dotykowy panel (min. 8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | TAK, podać
43 | Wyposażony w porty USB 3.0 | TAK
44 | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK
45 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK
46 | Wejścia wideo min.: 2x HDMI | TAK, podać
47 | Wyjścia wideo min.:2x HDMI | TAK, podać
48 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy , pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe | TAK
49 | Nagrywanie w rozdzielczości UHD 4K | TAK
50 | Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1Tb | TAK, podać
51 | Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz | TAK, podać
Monitor OLED:
52 | Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny | TAK, podać
53 | Jasność: 540 cd/m² standard | TAK, podać
54 | Kontrast: 1 000 000:1 standard | TAK, podać
55 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 10 specjalności | TAK, podać
56 | Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - 5 efektów | TAK, podać
57 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK
58 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H | TAK
59 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK
60 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim | TAK
61 | Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) min.HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 | TAK, podać
62 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz | TAK, podać
63 | Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) | TAK
64 | Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz+C78:F88 | TAK
65 | Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK
66 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK
67 | Osłona monitora wykonana z przeroczystego plastiku ochraniająca matrycę | TAK/ NIE- podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
Wózek aparaturowy z atestem medycznym
68 | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK
69 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm | TAK, podać
70 | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | TAK, podać
71 | W komplecie/ zestawie: | TAK
72 | Uchwyt do swiatłowodu | TAK
73 | Uchwyt na głowicę kamery | TAK
74 | Wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK
75 | Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka | TAK
76 | Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK
77 | Ramię wózka umieszczone centralnie min 600mm | TAK, podać
78 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK
79 | Uchwyt na pompę laparoskopową | TAK
Optyka śr 10mm, 0 stopni - 1 kpl
80 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju,średnica 10mm, kąt 0 stopni, długość robocza 33 cm . W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki oraz światłowód w przeźroczystej osłonie 5mm dł 3m | TAK, podać
Optyka śr 10mm, 30 stopni - 1 kpl
81 | Optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych producentów, spajana laserowo bez użycia kleju,średnica 10mm, kąt 30 stopni, długość robocza 33 cm . W komplecie kaseta sterylizacyjna z tworzywa sztucznego na dwie optyki oraz światłowód w przeźroczystej osłonie 5mm dł 3m | TAK, podać
Optyka z możliwością pracy z ICG śr 10mm, 30 stopni - 1 kpl
82 | Umożliwiająca wizualizację z użyciem: - Światła widzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni ; Wymiary optyki: śr 10.00 mm ; Kąt patrzenia optyki 30 stopni, długość 33cm; Kontener do sterylizacji wykonany z tworzywa sztucznego na dwie optyki , Światłowód umożliwiający wizualizację z użyciem ICG | TAK, podać
Insuflator CO2 (umożliwiający przeprowadzanie zabiegów bariatrycznych)
83 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | TAK, podać
84 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | TAK, podać
85 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | TAK
86 | Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego z funkcja automatycznego ogrzewania gazu insuflacyjnego po podłaczeniu odpowiedniego drenu | TAK
87 | Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała | TAK
88 | Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego | TAK/ NIE- podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
89 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | TAK
90 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | TAK
91 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | TAK
92 | Funkcja podgrzewania gazu. | TAK
93 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | TAK
94 | Sześć trybów pracy insuflatora: | TAK
95 | Typu STANDARD - stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i lekko otyłych (BMI poniżej 30) w wieku powyżej 14 lat | TAK
96 | Typu HIGH FLOW/BARIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych (BMI powyżej 30) w wieku powyżej 14 lat | TAK
97 | Typu PEDIATRIC- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych poprzez insuflację CO2; przeznaczony do stosowania u noworodków, niemowlat i dzieci w wieku poniżej 14 lat | TAK
98 | Typu ADVNCED FLOW- stosowany do rozszerzania jamy otrzewnej podczas zabiegów laparoskopowych, w tym między innymi laparoskopii wspomaganych robotem poprzez insuflację CO2; przeznaczony do laparoskopii wykonywanych u pacjentów o prawidłowej masie ciała i otyłych w wieku powyżej 14 lat | TAK
99 | Typu VESSEL HARVEST- stosowany do rozszerzania jamy wzdłuż żyły odpiszczelowej, lub tętnicy promieniowej podczas endoskopowego pobierania naczyń; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku zycia | TAK
100 | Typu TAMIS- stosowany do rozszerzania wypełniania odbytnicy i okrężnicy poprzez insuflację CO2 w minimalnie inwazyjnych zabiegach transanalnych; przeznaczony dla pacjentów powyżej 14 roku zycia | TAK
101 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | TAK
102 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | TAK
103 | Masa: max 10 kg | TAK, podać
104 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu | TAK
105 | Dreny jednorazowe z wbudowanym filtrem | TAK
106 | Jednorazowy dren do insuflatora z wbudowanym filtrem z oddymianiem (10 szt w opakowaniu zbiorczym) - 2 op | TAK
Pompa irygacyjna przeznaczona do zastosowania w laparoskopii
107 | Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) | TAK, podać
108 | Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę | TAK
109 | Automatyczne wlączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy. | TAK, podać
110 | Dodatkowe zasilanie- akumulator | TAK/ NIE- podać TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt
111 | Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –pluczącą. | TAK
112 | Koncówki wielorazowe | TAK
113 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm kompatybilna z drenami do pompy - 3 szt | TAK
114 | Końcówka ssąco/płucząca 10mm/32cm, wielorazowa, kompatybilna z drenami do pompy | TAK
115 | Końcówka ssąco/płucząca 5mm/32cm - igła aspiracyjna | TAK
116 | Dreny jednorazowe do pompy pakowane po 6 szt- 2 op | TAK
Monitor medyczny 4K 55" - 1 szt.
117 | Technologia ekranu z podświetleniem LED | TAK, podać
118 | Rozdzielczość 3840 x 2160 | TAK
119 | Rozmiar piksela max. 0.32 | TAK, podać
120 | Obsługa koloru 1073 milionów (10-bitowy) | TAK, podać
121 | Kąt widzenia (poz., pion.) min. 178° poz. / 178° pion | TAK, podać
122 | Współczynnik kontrastu 1100:1 -2000:1 | TAK, podać
123 | Czas reakcji LCD max. 8 ms | TAK, podać
124 | Osłona ekranu: 2-stronne antyrefleksyjne szkło laminowane | TAK
125 | Wejścia sygnałowe 4K-UHD: min. HDMI 2.0 ; HDMI 1.4; 1x DP 1.1; 1x DP 1.2 | TAK, podać
126 | Zużycie energii (maks.) 200 W ± 10% | TAK, podać
127 | Standard mocowania VESA (200 mm, 600 mm) | TAK, podać
128 | Możliwość wyświetlania obrazu w obrazie PiP | TAK, podać
POZOSTAŁE WYMAGANIA
129 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK, podać
130 | Szkolenie personelu medycznego podczas dostawy | TAK
131 | Instrukcja w języku polskim | TAK
132 | Karta gwarancyjna | TAK
133 | Paszport tehcniczny z wpisem dopuszczenia do eksploatacji urządzenia | TAK
…....................................................... Podpis Wykonawcy