EZ/177/2026/MK                                                                                                      Załącznik nr 2.2 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 2- Ssak elektryczny (4 szt.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026r.* |  |  |  |  |
| Ssak elektryczny model jezdny- 3 szt. |  |  |  |  |
| Lp. |  | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 |  | Ssak dostępny w wersji jezdnej, przenośnej i napółkowej | TAK |  |
| 2 |  | Wydajność: 30 l/min (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | TAK |  |
| 3 |  | Max. Podciśnienie ≥ 90 kPa (675 mm Hg) | TAK, podać |  |
| 4 |  | Bezobsługowa pompa tłokowa, nisoobrotowa (poniżej 50 obr./min) | TAK, podać |  |
| 5 |  | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia | TAK |  |
| 6 |  | Manometr na pulpicie ze skalą w kPa i mmHg | TAK |  |
| 7 |  | Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz./dobę) | TAK |  |
| 8 |  | Bardzo niski poziom hałasu (36 dB) | TAK, podać |  |
| 9 |  | Trwała, gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 10 |  | Wózek na czterech kołach z blokadami (model jezdny) | TAK |  |
| 11 |  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem (model jezdny) | TAK |  |
| 12 |  | Nietłukące, autoklawowalne (nawet w 134°C) zbiorniki wielorazowe na wydzielinę z PSU lub zbiorniki z PC do wkładów jednorazowych | TAK, podać |  |
| 13 |  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zalaniem ssaka – zbiornik zabezpieczający oraz zawory w pokrywach zbiorników na wydzieliny | TAK |  |
| 14 |  | Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach | TAK |  |
| 15 |  | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 16 |  | Waga i wymiary: - model jezdny – 16 kg, 985 x 510 x 470 mm - model przenośny – 9,5 kg, 275 x 310 x 375 mm - model napółkowy – 9,3 kg 210 x 305 x 375 mm- +/- 10% | TAK, podać |  |
| 17 |  | Pobór mocy max. 50 W | TAK, podać |  |
| 18 |  | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem I, typ CF | TAK, podać |  |
| 19 |  | Zasilanie sieciowe 230VAC/50 Hz | TAK, podać |  |
| Wyposażenie standardowe modelu jezdnego |  |  |  |  |
| 20 |  | Zbiornik zabezpieczający 0,25l, nietłukący, autoklawowalny z drenem łączącym | TAK, podać |  |
| 21 |  | Wózek o wysokości 78 cm, na czterech kołach z blokadami oraz szyną na akcesoria o długości 75 cm | TAK, podać |  |
| 22 |  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem | TAK |  |
| 23 |  | Metalowy uchwyt na dren | TAK |  |
| 24 |  | Filtry antybakteryjne – 5 szt. | TAK |  |
| 25 |  | Dren silikonowy do pacjenta na mb – 2 m | TAK |  |
| 26 |  | Zawory przełączające ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów | TAK |  |
| 27 |  | Dwa zbiorniki wielorazowe autoklawowalne (2.5 litrowe) | TAK |  |
| 28 |  | Wkłady kompatybilne do w/w zbiorników – 40 szt. | TAK |  |
| Ssak elektryczny model sieciowy- 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent* |  |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026r* |  |  |  |  |
| 1 | Ssak elektryczny, sieciowy, zabiegowy |  | TAK |  |
| 2 | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): nie mniejsza niż 18 l/min. (Podać maksymalną wydajność) |  | TAK, podać |  |
| 3 | Maksymalne podciśnienie: minimum -75 kPa, -563 mmHg |  | TAK, podać |  |
| 4 | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa |  | TAK |  |
| 5 | Obudowa ze zintegrowaną rączką do przenoszenia i podestem na pojemnik do zbiórki wydzieliny, odporna na silne środki dezynfekcyjne. |  | TAK |  |
| 6 | Obudowa ze zintegrowanym uchwytem bocznym do zawieszania zbiornika lub pojemnika na cewniki |  | TAK |  |
| 7 | Możliwość zawieszenia ssaka na szynie |  | TAK |  |
| 8 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. |  | TAK |  |
| 9 | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia |  | TAK |  |
| 10 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy – filtr przeciw wirusowy montowany na górze ssaka |  | TAK |  |
| 11 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania. |  | TAK |  |
| 12 | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 52dB |  | TAK, podać |  |
| 13 | Ssak wyposażony w zbiornik wielorazowego użytku z podziałką o pojemności 1,5 l, wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu |  | TAK |  |
| 14 | Ssak wyposażony w dren silikonowy, autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – dł. min. 2m |  | TAK, podać |  |
| 15 | Ssak wyposażony w wkład 1,5 l z żelem – 1 op. |  | TAK, podać |  |
| 16 | Zasilanie urządzenia z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  | TAK |  |
| 17 | Pobór mocy max.: 90W |  | TAK |  |
| 18 | Masa ssaka nie większa niż 3,5 kg. |  | TAK, podać |  |
| 19 | Wysokość ssaka max. 40cm |  | TAK, podać |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) |  | TAK |  |
| 21 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) |  | TAK |  |
| 22 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego |  | TAK |  |
| 23 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2026 poz.793) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. |  | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |
| 24 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. |  | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić