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Załącznik nr 1A 

Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu /model ………………………………………………………………………..

Producent:…………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………….

Nazwa wykonawcy:..………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( 2026 r. aparat fabrycznie nowy niepowystawowy)………………………………
Cena netto ……………………………… Cena brutto……………………………………….

( wypełnić w/w wykropkowane miejsca )

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia i  parametry wymagane
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	Wpisać TAK lub NIE, podać

wartość oferowanego parametru



	Aparat USG wszechstronny w tym doppler  z funkcjami kardio i naczyniowymi  oraz  z funkcją do badania jamy brzusznej.


	Konstrukcja

	    1
	Parametry ogólne – sprzęt fabrycznie nowy
	TAK
	

	    2
	Całkowicie cyfrowy beamformer, jednomodułowa, mobilna konstrukcja. 
	TAK
	

	    3
	Masa urządzenia ≤ 80 kg

	TAK, podać 
	

	    4
	Aparat wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą
	TAK  


	

	5
	Regulacja wysokości położenia pulpitu operatora
	TAK
	

	6
	Możliwość obrotu pulpitu operatora
	       TAK 


	

	7
	Cyfrowy monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu > 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania
	TAK podać


	

	8
	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi min. 12”
	TAK podać
	

	9
	Zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział: 1,5 – 18,0 [MHz]
	TAK podać
	

	10
	Wymagany zakres regulacji głębokości obrazowania min 2 - 43 cm; > 48 cm  - 5 pkt
	TAK podać

2cm-43 cm – 0 pkt.

 > 48cm - 5 pkt


	

	11
	Ilość niezależnych gniazd do głowic przełączanych elektronicznie min 4
	TAK podać 
	

	12
	Ilość portów USB nie mniej niż: 3
	TAK podać 
	

	13
	System cyfrowej archiwizacji zintegrowany z aparatem USG

- baza danych pacjentów i obrazów

- dysk HDD min. 1 TB
	TAK 


	

	14
	Możliwość eksportu archiwum na zewnętrzne pamięci USB
	TAK 


	

	15
	Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach USB, obsługa formatów: AVI, JPEG, DICOM 
	TAK 


	

	16
	Interfejs sieciowy DICOM
	TAK
	

	17
	Drukarka termiczna czarno – biała formatu A6, sterowana z pulpitu aparatu.
	TAK 


	

	18
	Moduł EKG. Prezentacja na ekranie przebiegu ekg, kabel 3-elektrodowy na jednorazowe elektrody samoprzylepne, możliwość wyboru jednego z trzech odprowadzeń.
	TAK 


	

	19
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop)
	TAK 


	

	20


	Maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej CINE w prezentacji B oraz kolor Doppler > 100.000 obrazów; > 150.000 obrazów – 5pkt , maksymalna długość filmu > 600 s
	TAK Podać
> 100.000 obrazów – 0pkt

> 150.000 obrazów – 5 pkt
	

	
	Maksymalna długość spektrum w pamięci dynamicznej CINE > 3.000 s
	Tak podać 
	

	21
	Możliwość umieszczania opisów na obrazie
	TAK
	

	
	Obrazowanie
	
	

	22
	Tryb 2D (B-mode)
	TAK 


	

	23
	Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate” z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora > 2.200 obrazów/sek; > 2.700 obr/s – 5 pkt
	TAK podać

> 2.200 obrazów/sek – 0 pkt 

 > 2.700 obr/s – 5 pkt
	

	24
	Obrazowanie w technice II harmonicznej
	TAK
	

	25
	Cyfrowa redukcja szumów, plamek. 

Obrazowanie w technice skrzyżowanych ultradźwięków
	TAK
	

	26
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (minimum wzmocnienie, TGC, kontrast) za pomocą jednego przycisku
	TAK 


	

	27
	Obrazowanie w trybie M-mode.
	TAK
	

	28
	Obrazowanie w trybie anatomiczny M-mode
	TAK
	

	29
	Możliwość wprowadzenia prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z archiwum
	TAK
	

	30
	Obrazowanie w trybie kolor M-mode
	TAK
	

	31
	Możliwość wprowadzenia prezentacji kolor M-mode na pętlach obrazowych w trybie kolor doppler odtwarzanych z archiwum
	TAK 


	

	32
	Praca w trybie zakrzywiony M-mode (prezentacja M ze swobodnie poprowadzonej krzywej) współpracująca również z obrazowaniem w trybach dopplera tkankowego
	TAK 


	

	33
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	TAK
	

	34
	Zakres regulacji korekcji kąta min.  ± 0 – 85°
	TAK Podać 


	

	35
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 8,0 m/s,
	TAK  Podać 


	

	36
	Regulacja wielkości bramki w zakresie obejmującym przedział min. 
1 – 15 mm
	TAK Podać 

	

	37
	Automatyczna optymalizacja spektrum (minimum skala, linii bazowa) przy pomocy jednego przycisku
	TAK
	

	38
	Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. 
	TAK 

	

	39
	Tryb Dopplera z wysokimi wartościami PRF (High-PRF)
	TAK
	

	40
	Tryb Dopplera ciągłego
	TAK
	

	41
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 12 m/s,
	TAK podać
	

	42
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	TAK
	

	43
	Częstotliwość odświeżania obrazów „FrameRate” w trybie kolor doppler > 650 obrazów/sek
	TAK podać 
	

	44
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym;
	TAK
	

	45
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym;
	TAK
	

	46
	Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci CINE i archiwum (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D)
	TAK
	

	47
	Możliwość regulacji linii bazowej koloru na obrazach z pamięci CINE i odtwarzanych z archiwum.
	TAK
	

	48
	Tryb angiologiczny (Power Doppler)
	TAK
	

	49
	Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera – niezależne od kąta padania wiązki ultradźwiękowej, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking)
	TAK
	

	50
	Spektralny i kolorowy doppler tkankowy
	TAK
	

	51
	Możliwość wyłączenia obrazowania w trybie kolorowego dopplera tkankowego na obrazach odtwarzanych z archiwum.
	TAK
	

	52
	Tryb jednoczesnego wyświetlania na podzielonym ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym w trybach B+B/CD
	TAK 

	

	53
	Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu
	TAK
	

	54
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie do oceny funkcji skurczowej lewej komory i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) z automatycznym wyznaczeniem frakcji wyrzutowej (EF)
	TAK
	

	55
	Obrazowanie z użyciem środka kontrastowego (opacyfikacja)
	TAK
	

	56
	Elastografia uciskowa (Strain)
	TAK
	

	57
	Obrazowanie panoramiczne z oferowanej głowicy liniowej
	TAK
	

	
	Pomiary
	
	

	58
	Oprogramowanie pomiarowe do badań kardiologicznych, w tym pomiary i obliczenia: EF, CO, MVA, AVA, E/E’, dp/dt, Qp/Qs
	TAK
	

	59
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu.
	TAK
	

	60
	Możliwość rozbudowy o bazujące na sztucznej inteligencji oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej – bez konieczności podłączania kabla EKG
	TAK
	

	61
	Możliwość rozbudowy o bazujące na sztucznej Inteligencji (AI)  narzędzie pozwalające na całkowicie automatyczny pomiar najbardziej powszechnych parametrów w prezentacji przymostkowej PLAX LV (minimum IVS, LVID, LVPW) w fazie skurczu i rozkurczu serca
	TAK
	

	62
	Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczanie wartości w pomiarach dopplerowskich kardiologicznych (za pomocą jednego naciśnięcia przycisku)

Przepływ przez zastawkę mitralną: MV Vmax, MV VTI, MV max PG, MV E/A ratio, MV DecTime, LVOT VTI, HR

Przepływ przez zastawkę aortalną: AV Vmax, AV max PG, AV mean PG AV VTI.

Przepływ przez zastawkę płucną: RVOT VTI, PV Vmax
	TAK 

	

	63
	Możliwość rozbudowy o bazujące na sztucznej Inteligencji (AI) narzędzie, pozwalające na całkowicie automatyczny pomiar najbardziej powszechnych parametrów spektrum dopplerowskiego w badaniu serca, minimum:

Zastawka Mitralna (MV) : MV E Vel; DecT, Dec Slop, A Vel, E/A Ratio

Zastawka Aortalna (AV): LVOT: Max, Min, max PG, mean PG, VTI, Env Ti, HR

Zastawka płucna (PV): PV Max, RVOT V max , VTI

Zastawkę trójdzielną (TR): TR V max, max PG
	TAK 

	

	64
	Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO)
	TAK podać


	

	65
	Podstawowe pomiary parametrów Dopplera w badaniach przepływów naczyniowych: prędkości (wartości min., max., śred.), indeksów PI i RI, tętna, z automatycznym obrysem i automatycznym wyznaczeniem wartości, w tym również na obrazach odtwarzanych z archiwum na dysku aparatu
	TAK
	

	66
	Automatyczny pomiar IMT – automatyczny obrys Intima Media i automatyczne wyznaczenie wartości IMT
	TAK
	

	67
	Raport z badania kardiologicznego i naczyniowego zawierający wyniki pomiarów i obliczenia
	TAK
	

	68
	Możliwość stworzenia własnego raportu
	TAK
	

	68
	Możliwość załączenia obrazów do raportu
	TAK
	

	69
	Możliwość wydruku raportu na drukarce komputerowej
	TAK

	

	
	Głowice
	
	

	70
	Głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. PureWave, Single Crystal) do badań kardiologicznych pacjentów dorosłych
	TAK

	

	71
	Ilość kryształów piezoelektrycznych min 200; > 230 – 5 pkt.
	TAK podać
min 200 – 0 pkt. 
> 230 – 5 pkt.
	


	72
	Zakres częstotliwości obrazowania w trybie 2D min. 1,5 – 4,0 MHz.
	TAK podać 
	

	73
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	74
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym.
	TAK 

	

	75
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej.
	TAK 

	

	76
	Kąt obrazowania > 110°; > 115° - 5 pkt.
	         TAK podać

> 110° - 0 pkt

> 115° - 5 pkt.
	

	77
	Głębokość obrazowania > 35 cm.
	TAK podać


	

	78
	Głowica liniowa  
	TAK
	

	79
	Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5,0-12,0 MHz
	TAK podać


	

	80
	Ilość kryształów > 190
	TAK podać


	

	81
	Obrazowanie trapezowe
	TAK 

	

	82
	Szerokość pola obrazowania z zakresu 38 – 42 mm,
	TAK 

	

	        83 
	Głowica typu convex
	TAK
	

	84
	Zakres częstotliwości obejmujący przedział 1,4-6,0 MHz
	TAK
	

	85
	Ilość kryształów > 190
	TAK
	

	86
	Kąt pola obrazowania min 70°
	TAK
	

	
	Możliwości rozbudowy
	
	

	87
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową, umożliwiającą jednoczesne obrazowanie w minimum 2 wybranych płaszczyznach skanowania. Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,5-7,5 MHz, ilość kryształów > 2.400, głębokość obrazowania > 18 cm
	TAK 
	

	88
	Możliwość rozbudowy o bazujące na sztucznej inteligencji oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej – bez konieczności podłączania kabla EKG

TAK – 5 pkt./ NIE – 0 pkt

	TAK 
TAK – 5 pkt./ NIE – 0 pkt
	

	INNE WYMAGANIA

	  89
	Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem
	TAK podac adres serwisu
	

	  90
	Okres gwarancji min. 24 miesiące na cały system (aparat, głowice, printer)
	TAK, Podać

(kryterium oceny 10%)
	

	91
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu
	TAK
	

	 92
	Okres gwarancji dostępności części zamiennych 10  od daty sprzedaży aparatu
	TAK
	

	 93
	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu
	TAK
	

	 94
	Awaria urządzenia w okresie gwarancji  przedłuża gwarancję o czas wyłączenia aparatu z  eksploatacji
	TAK
	

	 95
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK podać
	

	 96
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72h) liczone od momentu podjęcia naprawy
	TAK, podać 
	

	      97
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni) liczony od momentu zgłoszenie  naprawy
	TAK  podać
	

	      98
	Minimum jeden bezpłatny przegląd okresowy w okresie pierwszych dwóch lat eksploatacji (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji)
	TAK  
	

	      99
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim
	TAK
	

	      100
	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)
	TAK
	

	      101
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne prospekty,broszury,dane techniczne,itp. w języku polskim
	TAK
	

	      102
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	      103
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)
	TAK
	

	
	
	
	


UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany”  lub nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SWZ, Wykonawca winien zaoferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Dokument podpisać elektronicznie
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