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Załącznik nr 1B 

Zestawienie parametrów technicznych

Nazwa aparatu/model ………………………………………………………………………..

Producent:…………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………………….

Nazwa wykonawcy:..………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( 2026 r. aparat fabrycznie nowy niepowystawowy)………………………………
Cena netto ……………………………szt.  Cena brutto……………………………………szt. 
( wypełnić w/w wykropkowane miejsca )

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia i  parametry wymagane
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	Wpisać TAK lub NIE, podać

wartość oferowanego parametru



	Holter EKG


	    1
	Rejestrator fabrycznie nowy
	TAK
	

	    2
	Rejestrator hybrydowy umożliwiający zapis 3 lub 12 kanałów EKG
	TAK
	

	    3
	Automatyczna detekcja trybu pracy (3 lub 12 kanałów EKG) na podstawie podłączonego kabla pacjenta (obsługa kabli 4, 5, 7 lub 10 elektrodowych)
	TAK 
	

	    4
	Rejestracja 3-kanałowego EKG możliwa przy użyciu kabla pacjenta z konfiguracją 3, 4 lub 7 elektrod
	TAK  
	

	7
	Rejestracja 12-kanałowego EKG za pomocą 10-elektrodowego kabla pacjenta
	TAK
	

	8
	Transmisja danych realizowana za pomocą bezpośredniego połączenia przez kabel USB lub poprzez wymienny nośnik danych (karta SD) z użyciem zewnętrznego czytnika
	TAK
	

	9
	Pojemność pamięci: ≥ 4 GB
	TAK podać
	

	10
	Rejestracja krzywej oddechowej
	TAK
	

	11
	Zapis pozycji ciała pacjenta
	TAK 
	

	12
	Możliwość usunięcia zapisu EKG oraz rozpoczęcie nowego, bez konieczności podłączenia urządzenia do komputera
	TAK  
	

	13
	Rejestrator wyposażony w złącze sygnałowe (typu HDMI), zapewniające wysoką stabilność mechaniczną połączenia kabla pacjenta, prostotę podłączenia oraz minimalizację ryzyka uszkodzenia złącza
	TAK 
	

	14
	Jedno, wspólne złącze (typu HDMI) dla akwizycji sygnału EKG oraz transmisji danych
	TAK 
	

	15
	Osobny zapis SAECG w 1024 Hz oraz 16 bitach
	TAK 
	

	16
	Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd (lub podgląd na żądanie) kluczowych parametrów badania: krzywej EKG dla każdego kanału osobno w czasie rzeczywistym, aktualnego tętna, czasu trwania badania, daty oraz poziomu naładowania baterii.
	TAK
	

	17
	Przycisk EVENT (Zdarzenia) umożliwiający rejestrację znacznika czasu (markera) w zapisie EKG w celu późniejszej korelacji z objawami odczuwanymi przez pacjenta.
	TAK 
	

	18
	Niezależny kanał dla rozrusznika o częstotliwości próbkowania 10240 / sek.
	TAK 
	

	19
	16 bitowa rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego w zakresie częstotliwości pomiędzy 0.05 do 150 Hz.
	TAK 
	

	20


	Próbkowanie 4,096 Hz, zapis do pamięci 128 Hz.
	TAK
	

	
	Maksymalny czas ciągłej rejestracji: Do 7 dni z opcją wymiany baterii podczas badania lub do 36 godzin bez konieczności wymiany źródła zasilania
	Tak 
	

	21
	Dane przechowywane w pamięci rejestratora: imię, nazwisko, ID, kod HIS, MI, numer karty, płeć, wiek, data urodzenia, waga, wzrost, czas początku zapisu, stymulator, numer telefonu, adres, ICD-10, wskazania, uwagi, numer pacjenta ambulatoryjnego, numer pacjenta szpitalnego, numer oddziału, numer sali, numer łóżka, numer identyfikacyjny, numer karty leków, oddział, jednostka zlecająca, lekarz zlecający
	TAK
	

	22
	Urządzenie zasilane jedną baterią typu AAA, z możliwością stosowania baterii jednorazowego użytku lub wielokrotnego ładowania (akumulatora)
	
	

	23
	Zabezpieczenie przed impulsami kardiowertera
	TAK 
	

	24
	Możliwość sformatowania rejestratora za pomocą oprogramowania na PC
	TAK 
	

	25
	Rejestrator kompatybilny z systemem DMS CardioScan 10, 11 i 12
	TAK
	

	26
	Okres gwarancji min. 24 miesiace.
	TAK
	

	
	Parametry systemu 
	 
	

	28
	Ocena zapisów 3 oraz 12-kanałowych
	TAK
	

	29
	Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców.
	TAK
	

	30
	Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów
	TAK
	

	31
	Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE)
	TAK
	

	32
	Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wyszukaj podobne, wykres Poincare’a dla każdego szablonu 
	TAK 
	

	33
	Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt
	TAK
	

	34
	Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T
	TAK
	

	35
	Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy.
	TAK 
	

	36
	Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania
	TAK  
	

	37
	Przykłady Min. i Max HR
	TAK 
	

	38
	Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu
	TAK
	

	39
	Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu
	TAK 
	

	40
	Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady.
	TAK
	

	41
	Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty
	TAK
	

	42
	Analiza migotania przedsionków: 

- automatyczne wykrywanie epizodów migotania, 

- możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania

- możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami

- możliwość szybkiej oceny zmian załamka P 

- możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania

- możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane
	TAK 
	

	43
	Analiza ST: 

- ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału

- możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału

- prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych
	TAK
	

	44
	Analiza alternansu załamka T: 

- 24 godzinny histogram amplitudy załamka T

- pomiar amplitudy

- możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy)
	TAK  
	

	45
	Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości:

- możliwość zmiany progów częstotliwościowych

- tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS

- możliwość podziału 24h na 2 podokresy

- plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu

- ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku
	TAK
	

	46
	Analiza QT:

- prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości

- histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych

- ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR

- informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia

- wartości statystyczne QTc

- prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG

- dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy
	TAK
	

	47
	Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy
	TAK
	

	48
	Ocena pracy różnych typów stymulatorów
	TAK
	

	49
	Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika
	TAK
	

	50
	24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat”
	TAK
	

	51
	Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka
	TAK
	

	
	Wektokardiografia:

- możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły
	TAK
	

	53
	Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG.
	TAK
	

	54
	Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika
	TAK
	

	55
	Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do wrażliwych danych osobowych pacjentów poprzez login oraz hasło (dla każdego użytkownika osobne)
	TAK
	

	56
	Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	57
	System holterowski kompatybilny z systemem Windows 7 lub nowszym
	TAK
	

	INNE WYMAGANIA

	58
	Czas realizacji kompletnego zamówienia


	TAK, zaznaczyć:

do 14 dni - 40 pkt

Od 15 do 28 dni - 20 pkt

Od 28 do 56 dni – 0 pkt     
	        ( Do 14 dni 

        ( Od 15 do 28 dni

        ( Od 28 do 56 dni

	59
	Autoryzacja producenta na prowadzenie przez Wykonawcę serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem
	TAK podac adres serwisu
	

	60
	Okres gwarancji min. 24 miesiące 
	TAK, Podać
	

	61
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji urządzeń 
	TAK
	

	62
	Okres gwarancji dostępności części zamiennych 10  od daty sprzedaży aparatu
	TAK
	

	63
	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu
	TAK
	

	64
	Awaria urządzenia w okresie gwarancji  przedłuża gwarancję o czas wyłączenia aparatu z  eksploatacji
	TAK
	

	65
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK podać
	

	66
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72h) liczone od momentu podjęcia naprawy
	TAK, podać 
	

	67
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni) liczony od momentu zgłoszenie  naprawy
	TAK  podać
	

	68
	Minimum jeden bezpłatny przegląd okresowy w okresie pierwszych dwóch lat eksploatacji (wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej, warunków gwarancji)
	TAK  
	

	69
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim
	TAK
	

	70
	Certyfikat CE  (dokumenty załączyć)
	TAK
	

	71
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne prospekty,broszury,dane techniczne,itp. w języku polskim
	TAK
	

	72
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	73
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanych  rejestratorów na terenie Polski (dokumenty załączyć)
	TAK
	


UWAGA:

Nie spełnienie chociaż jednego warunku „TAK - warunek wymagany”  lub nie wypełnienie jakiejkolwiek pozycji w ostatniej kolumnie tabeli spowoduje odrzucenie oferty

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SWZ, Wykonawca winien zaoferować produkt spełniający wszystkie parametry graniczne.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Dokument podpisać elektronicznie
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