Pakiet 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – FORMULARZ CENOWY

Zapotrzebowanie okres 3 lat.

Dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej i zakup materiałów niezbędnych do wykonania oznaczeń równowagi kwasowo-zasadowej.

Nazwa analizatora  ...........................................................................................

Producent	 Model/typ.............................................................

Rok produkcji analizatora ........................... Kraj pochodzenia	............................................

Wartość analizatora  ………………………………………………………

| Lp | Analizator parametrów krytycznych | Parametr wymagany | Podać/opisać parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator, nie starszy niż 2023 rok parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru : pH, pCO2, pO2, tHb, O2Hb, MetHb, COHb,, HHb , K+, Na+, Ca++, Cl, Glukoza, Mleczany, |  |  |
| 2 | Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,11-5,00 mmol/L |  |  |
| 3 | Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym |  |  |
| 4 | Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – wszystkie elementy wymienialne tj: odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej lub w maksymalnie dwóch wielotestowych kasetach. Materiał kontroli jakości musi się znajdować w jednej kasecie z sensorami. |  |  |
| 7 | Badania kontroli jakości przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym oznaczeniu z płynów kontrolnych. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru, dla każdego poziomu kontroli jakości. Całkowicie automatyczna kalibracja wszystkich parametrów. Nie dopuszcza się żadnych zewnętrznych kalibratorów w ampułkach. |  |  |
| 8 | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
|  | Brak jakichkolwiek czynności konserwacyjnych typu odbiałczanie, wymiana czy kondycjonowanie sondy aspiracyjnej, czyszczenie i wymiana jakichkolwiek uszczelek, uchwytów uszczelek itp wykonywanych przez operatora czy też autoryzowany serwis |  |  |
| 9 | Objętość próbki: do 160 mikrolitrów |  |  |
| 10 | Czas pomiaru do 45 sekund |  |  |
| 11 | Informatyczny system kontroli pozwalający na zdalne zarządzanie analizatorem. |  |  |
| 12 | Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym, współpraca analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym „InfoMedica” firmy Asseco |  |  |
| 13 | System kontroli jakości wykrywający i korygujący błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, interferencje. System kontroli jakości wyposażony w funkcję wykrywania tzw. błędów przejściowych potencjalnie wpływających na wynik. Na ekranie aparatu bieżąca informacja o wykrytym błędzie. Dokumentacja automatycznej naprawy błędów: bieżący dostęp do raportu błędów zawierającej: rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawczą, informacja czy błąd został naprawiony. Nie dopuszcza się aparatu wydającego wyniki ze znakiem zapytania. Nie dopuszcza się aparatu wymagającego ręcznego usuwania skrzepów przez Użytkownika ze względu na biohazard. |  |  |
| 14 | Kapilary plastikowe z akcesoriami (np. zatyczki, opiłki, wyłapywacze skrzepu) |  |  |
| 15 | Karty charakterystyki odczynników |  |  |
| 16 | Czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli |  |  |
| 17 | Bezpłatne: - instalacja analizatora - szkolenie personelu wraz z imiennym certyfikatem - włączenie analizatora do laboratoryjnego informatycznego systemu: InfoMedica Laboratorium - Asseco |  |  |
|  | Znak CE na odczynniki i aparat ( dołączyć do oferty ) |  |  |
| 18 | Wystandaryzowany czas kondycjonowania kasety odczynnikowo-sensorowej, maksymalnie 60 minut. |  |  |
| 19 | Automatyczne „blokowanie przez system” wątpliwych wyników. Po wykryciu błędu, który nie może ulec naprawie. |  |  |
|  | Wykonawca w razie potrzeby podłączenia analizatorów oraz innych dostarczonych urządzeń do sieci teleinformatycznej zamawiającego wykonuje to podłączenie zgodnie z wytycznymi i wymaganiami określonymi przez Sekcję Informatyczną zamawiającego. Podłączenie urządzenia do sieci szpitalnej musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi standardami i protokołami sieciowymi oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Wykonawca w razie potrzeby zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego połączenia VPN (Virtual Private Network ) dla zdalnego dostępu do urządzeń i systemów związanych z analizatorami. Wykonawca musi stosować standardy bezpieczeństwa w tym standardy protokołu VPN, standardy szyfrowania danych oraz standardy certyfikacji urządzeń. Połączenie VPN musi być zarządzane przez wyznaczonych pracowników sekcji informatycznej szpitala. Każde połączenia VPN musi być zgłoszone przez wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z sekcją informatyczną szpitala w celu skonfigurowania, testowania i utrzymania połączenia VPN zgodnie z wymaganiami szpitala. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne informacje techniczne i dokumentację dotyczącą połączeń VPN. Wykonawca zobowiązuje się do regularnej aktualizacji oprogramowania oraz firmware urządzeń, w tym analizatorów, zgodnie z wytycznymi producenta oraz sekcji informatycznej szpitala. Wykonawca będzie regularnie informować sekcję informatyczną szpitala o planowanych aktualizacjach związanych z urządzeniami podłączonymi do sieci, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego. W przypadku wykrycia jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykonawca niezwłocznie powiadomi sekcję informatyczną szpitala. Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych przez sekcję informatyczną szpitala w tym wymagań dotyczących haseł, szyfrowania i zabezpieczeń antywirusowych. Wykonawca będzie zapewniał ochronę prywatności i poufności danych osobowych osób korzystających z połączenia , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca będzie przekazywał dane osobowe osób korzystających z połączenia tylko w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa lub z wyraźną zgodą osoby , której dane dotyczą. Wykonawca będzie przestrzegał polityki prywatności i ochrony danych szpitala oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących danych osobowych. |  |  |

Uwaga: Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty!!!

Parametry jakościowe

| L.p. | Wymagania techniczne analizatora | Dane do oceny | Ilość punktów | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie kasety niezbędne do przeprowadzenia badań przechowywane w temperaturze pokojowej, nie wymagają przechowywania w lodówce. |  | 20 | TAK /20 pkt NIE 0/ pkt |
| 2. | Wszystkie elementy wymienialne tj: odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie. |  | 30 | TAK /30 pkt NIE 0/ pkt |
| 3. | Termin ważności każdej z kaset na pokładzie analizatora minimum 31 dni |  | 20 | TAK /20 pkt NIE 0/ pkt |
| 4. | Dodatkowa, bezkosztowa automatyczna kontrola jakości wykonywana w trakcie każdego badania za pomocą technologii IntraSpect wykrywająca błędy przejściowe |  | 20 | TAK /20 pkt NIE 0/ pkt |
| 5. | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania pełnego panelu badań |  | 10 | Wg wzoru: ilość pkt x Objętość najniższa/ objętość w danej ofercie |
|  |  |  | 100 |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny
 lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zestawienie informacji dotyczących oferowanych warunków gwarancji i serwisu.

1. Nazwa aparatu ............................................................................................

Producent Model/typ..........................................................

Rok produkcji aparatu .........................................Kraj pochodzenia ................................................

| L.p. | Wymagane informacje WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | Warunki oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1.. | Czas gwarancji w miesiącach lub latach (Wymóg: min. 36 mscy) |  |
| 2. | Czas reakcji serwisowej od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii aparatu - wymóg do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii |  |
| 3. | Wymóg-dostępność serwisu 24 godz. na dobę |  |
| 4. | Wymóg - usługa serwisowa bezpłatna, wymiana i części na koszt dostawcy Urządzenia w ramach opłaty dzierżawnej |  |
| 5 | Wymóg – realizacja okresowych przeglądów technicznych wg zaleceń producenta bez dodatkowej odpłatności |  |
| 6 | Wymóg – w razie awarii dostępny aparat zastępczy |  |

Dodatkowe informacje:

- Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) ...........................................................................................

- Liczba punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja .............

Uwaga: Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty !!!

Formularz asortymentowo cenowy

| Lp | Nazwa materiału /testu | Ilość oznaczeń wykonywa-nych 13 000/3 lata (w tym 7000 próbek kapilarnych) | Wielkość opakowania jednostkowego | Trwałość materiału po otwarciu rekonsty-tucji | Ilość propono-wanych opakowań z uwzględ-nieniem trwałości | Cena jednostkowa opakowana i netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka i wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Razem,: |  |  |  |  |

| Asortyment | Nazwa analizatora | Producent | Okres dzierżawy w miesiącach | Cena netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Stawka i wartość VAT % | Wartość netto 36 mies. w zł | Wartość brutto |  | Wartość brutto 36mies w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość brutto za dzierżawę analizatorów oraz dostawę odczynników………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny
 lub podpis zaufany lub podpis osobisty