Numer sprawy: DO.262.18.2026                                                   Załącznik nr 1b do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY/OPZ – ZADANIE 2

Zamawiający:

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21

38-500 Sanok

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Wyposażenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku Fizjoterapia i kierunku Ratownictwo medyczne - ZADANE 2 - Wyposażenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów umożliwiających kształcenie praktyczne na kierunku Ratownictwo medyczne II stopień”.

- DANE WYKONAWCY:

- Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………………..…………………

- Wykonawca /Wykonawcy:……..……………..………………………………………….……..

Adres:………………………………………………………………………………………………….

NIP .........................................., REGON ...................................KRS………………………….

- Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………..

- Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………

tel.: ……………………………………………

- Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: e-mail: …….………………………………………

- OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia:

- KRYTERIUM: CENA OFERTOWA

- OFERUJEMY wykonanie Przedmiotu Zamówienia za następującą CENĘ OFERTOWĄ - ZADANE 2:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT w % | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = [4x5] | 7 = [ 3 x 4 ] | 8 | 9 = [7+8] |
|  | Przenośny ultrasonograf (USG) z wyposażeniem producent …….* model ………*, ( * - informacja obowiązkowa - wypełnia Wykonawca) | 3 komplety | ……………. Cena 1 sztuki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | 8 % | ……………. Cena 1 sztuki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | ………… zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku | ….. zł | ………… zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku |
| CENA OFERTOWA Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (suma wartości w kolumnie 7 i 9, wiersz 1 ): |  |  |  |  |  | ……………zł netto | ….. zł | ……………… zł brutto |

- OŚWIADCZENIA:

            - Akceptujemy warunki gwarancji na zasadach opisanych w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

            - Akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie zamówienia na zasadach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

            - W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

            - Do wyliczenia cen jednostkowych brutto oraz ceny oferty brutto zastosowaliśmy, aktualnie obowiązującą w przepisach prawa, stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

            - Zapoznaliśmy się z SWZ oraz w projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w nich zawarte i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

            - ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców **                    ( ** niepotrzebne skreślić), którzy będą wykonywać następujące zakresy zamówienia:

  - Zakres I ………………………………………………………………………………………      realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane)

…………………...……………………………………………….……………………..….

  - Zakres II ……………………………………………………….…………………………… realizowany przez

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane)

……………………………………………………………..……...……………………..….

Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla wskazanych wyżej zakresów zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania oferty.

            - DOTYCZY PRZYKŁADOWO CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 NW. USTAWY

- Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 658), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 7, Wykonawca ma obowiązek wskazania informacji, o których mowa w pkt XXI.6 SWZ (wypełnia Wykonawca):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO:

OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a które są ujawnione w dokumentach przedstawionych Zamawiającemu .

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc włącznie od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

            - Zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            - Zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymogów niezbędnych do zawarcia Umowy.

- STATUS PRZEDSIĘBIORCY:

Wyłącznie do celów statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych, należy zaznaczyć jedną z poniższych opcji:

| Rodzaj Wykonawcy (wybrać właściwe) | - mikroprzedsiębiorstwo - małe przedsiębiorstwo - średnie przedsiębiorstwo - jednoosobowa działalność gospodarcza - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - inny rodzaj (określić jaki) ..................................................... |
| --- | --- |

- INNE:

Wskazujemy jako dostępne i aktualne następujące odpisy z KRS i CEIDG.

  - ..........................................................................................................................................

  - ..........................................................................................................................................

DO OFERTY załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ........................................................................................................................................

  - ........................................................................................................................................

  - ........................................................................................................................................

  - ........................................................................................................................................

data ..................................

ofertę należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego Zadanie 2

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - ZADANIE 1

OPIS/PARAMETRY WYMAGANE NIE GORSZE NIŻ:

| Lp. | Parametry wymagane | Proszę podać (wypełnia Wykonawca) |  |  |  | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa |  |  |  |  |  |
|  | Typ |  |  |  |  |  |
|  | Producent |  |  |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowany; rok produkcji 2026 |  |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |  |  |  |  |
| Parametry Techniczne wymagane |  | Potwierdzenie spełnienia: TAK/NIE* |  |  | Parametry oferowane** (wypełnia Wykonawca) |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |  |  |
|  | Przenośny aparat USG z torbą/walizką dedykowaną do transportu, z kolorowym Dopplerem, o cyfrowym układzie formowania wiązki ultradźwiękowej, o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna waga jednostki głównej max. 2,1 kg |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne. Bateria w zestawie |  |  |  |  |  |
|  | 4 porty do podłączenia głowic bez konieczności posiadania stacji dokującej i innych urządzeń preferencyjnych |  |  |  |  |  |
|  | Dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości, przekątna ekranu min. 14,1 cali, responsywny i płynny w użyciu. Rozdzielczość 1920 x 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia ekranu |  |  |  |  |  |
|  | Czas włączenia maksymalnie 25 s. |  |  |  |  |  |
|  | 180 min ciągłych badań na wbudowanej baterii zasilającej system. |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowany wózek z 4 skrętnymi kołami z możliwością zamocowania konsoli USG |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizacja systemu jednym wciśnięciem dedykowanej ikony - pomocne podczas wprowadzania nowych rewizji usprawniających pracę systemu, |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego do pełnego ekranu, |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - Duplex mode: B+CFM, B+CPA, B+DPD, B/M - Triplex mode: B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PW, CW |  |  |  |  |  |
|  | Liczba klatek na sekundę w obrazowaniu B minimum 128 FPS |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD), |  |  |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera kolorów minimum 0.92-5.09m / s |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy, |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach, |  |  |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera fali impulsowej (przy zerowym kącie bramki) min 15m/s |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 1,0 mm do 8,0 mm, |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni, |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 70 stopni, |  |  |  |  |  |
|  | Tryb automatycznego ustawiania pozycji ramki dopplerowskiej przez aparat. |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” (tzw. skrzyżowane ultradźwięki), |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe, |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych (2D steer) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia standardowego kątu obrazowania głowicy Convex |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie B / B+CD w czasie rzeczywistym |  |  |  |  |  |
| 31. | Minimum dwie aplikacje wzmacniające uwidocznienie igły |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku, |  |  |  |  |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach |  |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym min. 128 GB, |  |  |  |  |  |
|  | Wbudowane wyjścia USB 2.0 min 2, wi-fi, bluetooth |  |  |  |  |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie wspomagające wizualizację igły |  |  |  |  |  |
|  | Raporty z badań, |  |  |  |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Pediatrycznych, - Małych narządów, - Naczyniowych, - Brzusznych, - Mięśniowo-szkieletowych, - Położniczych - Ginekologicznych |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media |  |  |  |  |  |
|  | Aparat pozwala na tworzenie raportu z wykresem zmian grubości blaszki miażdżycowej przy kolejnych badaniach |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru języka polskiego, zmiana języka w systemie bez potrzeby restartowania aparatu |  |  |  |  |  |
|  | Aparat posiada tryb szkoleniowy, pokazujący prawidłowe ułożenie głowicy oraz obraz jaki powinniśmy uzyskać przy danej projekcji. |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar średnicy zmian jamistych w tarczycy. |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar średnicy zmian jamistych przy badaniu piersi. |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny pomiar objętości pęcherza. |  |  |  |  |  |
|  | Aparat posiada funkcję podświetlająca konkretne struktury po wykryciu ich przy badaniu układu mięśniowo-szkieletowego. |  |  |  |  |  |
|  | Aparat posiada tryb szkoleniowy ukazujący prawidłowe projekcie uzyskiwane podczas badania kardiologicznego oraz nazywający dane jamy serca przy uzyskaniu określonych projekcji. |  |  |  |  |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |  |  |
|  | Głowica Liniowa |  |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,5 – 13,0 MHz, |  |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 128, |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 43,5 mm, |  |  |  |  |  |
|  | Głowica Convex |  |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,8 – 6,8 MHz, |  |  |  |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 63 stopnie |  |  |  |  |  |
|  | Kąt skanowania w trybie rozszerzonym min. 83 stopnie |  |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 96, |  |  |  |  |  |
|  | Głowica MicroConvex |  |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,3 – 12,0 MHz, |  |  |  |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 93 stopnie |  |  |  |  |  |
|  | Kąt skanowania w trybie rozszerzonym min. 113 stopni |  |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 128. |  |  |  |  |  |
|  | Głowica Sektorowa |  |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 – 5,3 MHz, |  |  |  |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 70 stopni. |  |  |  |  |  |
|  | Liczba elementów min. 32. |  |  |  |  |  |

należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć np. przez jego wykreślenie).

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).