Załącznik nr 4b do swz
Postępowanie nr ZP-1.2026 pn. Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Goszczynie w ramach projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” – zadanie nr 2 – Zakup pozostałego sprzętu medycznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Lp.
	Opis parametru wymaganego
	Parametr wymagany
TAK / NIE
	Opis parametru oferowanego

	I
	Wymagania ogólne – aparat EKG
	
	

	1
	Zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	2
	Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń
	TAK
	

	3
	Częstość próbkowania min. 1000 Hz
	TAK
	

	4
	CMRR  min. 100dB
	TAK
	

	5
	Przetwornik AC 24bit
	TAK
	

	6
	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,7” 
i rozdzielczości min. 320x240 pikseli umożliwiający czytelny podgląd 12 kanałów EKG
	TAK
	

	7
	Wbudowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi 
	TAK
	

	8
	Zapis w trybie automatycznym lub manualnym
	TAK
	

	9
	Zakres pomiaru HR: 20÷240bpm
	TAK
	

	10
	Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń
	TAK
	

	11
	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skórą pacjenta
	TAK
	

	12
	Wykrywanie impulsów stymulatora serca
	TAK
	

	13
	Wbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zakłóceń: 
- mięśniowych 25Hz, 35Hz,
- sieciowych 50Hz/60Hz,
- falowania izolinii, 
	TAK
	

	14
	Automatyczna regulacja izolinii
	TAK
	

	15
	Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku
	TAK
	

	16
	Wbudowana pamięć na min. 500 badań
	TAK
	

	17
	Możliwość wydruku 3, 6 lub 12 kanałów EKG
	TAK
	

	18
	Regulowana prędkość zapisu/przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50mm/s
	TAK
	

	19
	Regulowany woltaż sygnału EKG: 2.5, 5, 10, 20mm/mV
	TAK
	

	20
	Wydruk na papierze termicznym o szerokości 110÷112mm
	TAK
	

	21
	Wbudowana drukarka z liniową głowicą termiczną
	TAK
	

	22
	Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4
	TAK
	

	23
	Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat)
	TAK
	

	24
	Możliwość zapisu i odczytu kopii badania na zewnętrznym nośniku danych (PENDRIVE) zgodnie z EN 1064
	TAK
	

	25
	Wbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB
	TAK
	

	26
	Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na PC
	TAK
	

	27
	Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator lit-ion o pojemności min. 2200mAh z ładowarką
	TAK
	

	28
	Waga aparatu maksymalnie 1,8kg (z wyposażeniem)
	TAK
	

	29
	Pobór mocy maksymalnie 30VA
	TAK
	

	30
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	31
	Spełniane normy: 
- EN 60601-1, 
- EN 60601-1-2, 
- EN 60601-2-25, 
- EN 60601-2-51
	TAK
	

	32
	Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF
	TAK
	

	33
	Impedancja wejściowa min. 10MΩ
	TAK
	

	34
	W zestawie z aparatem: wózek, kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych
	TAK
	

	
	Inne
	
	

	1
	Urządzenie fabryczne nowe
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	

	3
	Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie
	TAK
	

	4
	Certyfikat CE
	TAK
	

	5
	Gwarancja min 24 miesięcy
	TAK
	



	Lp.
	Opis parametru wymaganego
	Parametr wymagany
TAK / NIE
	Opis parametru oferowanego

	I
	Wymagania ogólne – bilirubinometr
	
	

	1
	Aparat do pomiarów bilirubiny u noworodków i dzieci
	TAK
	

	2
	Wykonanie precyzyjnego pomiaru w czasie nie przekraczającym 5 sekund
	TAK
	

	3
	Dokładność aparatu min 1 mg/dl
	TAK
	

	4
	Zakres aparatu min. 0-30 mg/dl
	TAK
	

	5
	Stosowanie do pomiaru fali o długości min 450-550 nm
	TAK
	

	6
	Pamięć urządzenia pozwalająca za zapis min 20 ostatnich pomiarów
	TAK
	

	7
	Urządzenie wyposażone z wyświetlacz LCD oraz diodę LED wskazującą gotowość do pracy
	TAK
	

	8
	Badanie bezinwazyjne, bez konieczności nakłuwania i poboru krwi, minimalizując ryzyko infekcji
	TAK
	

	9
	Zasilanie bateryjne
	TAK
	

	10
	Waga aparatu nie przekraczająca 225 g (wraz z bateriami)
	TAK
	

	
	Inne
	
	

	1
	Urządzenie fabryczne nowe
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	

	3
	Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie
	TAK
	

	4
	Certyfikat CE
	TAK
	

	5
	Gwarancja min 24 miesięcy
	TAK
	



	Lp.
	Opis parametru wymaganego
	Parametr wymagany
TAK / NIE
	Opis parametru oferowanego

	I
	Wymagania ogólne – pulsoksymetr
	
	

	1
	Detekcja podstawowych arytmii, częstoskurczu i wolnego rytmu pracy serca
	TAK
	

	2
	Zakres PR: min. 30-230 uderzeń na minutę, o rozdzielczości 1 bmp i dokładności max +/- 3 bpm
	TAK
	

	3
	Możliwość pomiaru temperatury
	TAK
	

	4
	Współpraca z czujnikami SpO2 w technologii Nellcor
	TAK
	

	5
	Zakres SpO2 min 40-100%, o rozdzielczości max 1% i dokładności w przedziale 75-100% max +/-4%
	TAK
	

	6
	Alarmy pulsu i saturacji, wizualne i dźwiękowe
	TAK
	

	7
	Możliwość ustawienia dolnych granic alarmu saturacji
	TAK
	

	8
	Możliwość ustawienia dolnych i górnych granic alarmu pulsu
	TAK
	

	9
	Przycisk szybkiego wyciszenia alarmu
	TAK
	

	10
	Granice alarmów widoczne na wyświetlaczu
	TAK
	

	11
	Urządzenie wyposażone w czytelny, kolorowy wyświetlacz LED/LCD o przekątnej min 3’’ z automatyczną rotacją poziomą/pionową
	TAK
	

	12
	Zasilanie bateryjne pozwalające na nieprzerwaną pracę przez min 15 godzin. 
	TAK
	

	13
	Ładowanie urządzenia na dedykowanej stacji ładowania
	TAK
	

	14
	Waga urządzenia (razem z baterią) max 250g
	TAK
	

	15
	Możliwość utworzenia kont dla minimum 15 użytkowników
	TAK
	

	
	Inne
	
	

	1
	Urządzenie fabryczne nowe
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	

	3
	Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie
	TAK
	

	4
	Certyfikat CE
	TAK
	

	5
	Wyposażenie: sensor dla dorosłych, sensor dla dzieci, sensor dla noworodków
	TAK
	

	6
	Gwarancja min 24 miesięcy
	TAK
	



	Lp.
	Opis parametru wymaganego
	Parametr wymagany
TAK / NIE
	Opis parametru oferowanego

	I
	Wymagania ogólne – spirometr
	
	

	1
	Zakres pomiaru przepływu min +/- 20 l/s, o rozdzielczości max 10 ml/s
	TAK
	

	2
	Zakres pomiaru objętości min +/- 10 l, o rozdzielczości max 10 ml
	TAK
	

	3
	Możliwość wykonania spirometrii VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV
	TAK
	

	4
	Automatyczna weryfikacja wiarygodności i poprawności badania zgodnie z zaleceniami ERS/ATS z oceną jakości w skali A-F
	TAK
	

	5
	Maksymalna dowolna wentylacja minutowa BF, BR, MVV
	TAK
	

	6
	Możliwość automatycznej diagnozy
	TAK
	

	7
	Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych 
	TAK
	

	8
	Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ/objętość w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	9
	Możliwość prezentacji krzywej przepływ/objętość na obrazie krzywej należnej w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	10
	Możliwość konfiguracji raportów zawierających wartości należne, liczbę odchyleń standardowych i percentyli, porównania, krzywe/wykresy, trendy zmian
	TAK
	

	11
	Możliwość eksportu wyników badania w formacie PDF oraz do arkusza kalkulacyjnego
	TAK
	

	12
	Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla pacjenta system motywacyjny, ułatwiający badanie dzieci
	TAK
	

	13
	Dedykowana głowica pneumotachograficzna do sterylizacji w wysokiej temperaturze o niskich oporach przepływu
	TAK
	

	14
	Możliwość integracji z systemami ze standardem HL7
	TAK
	

	
	Inne
	
	

	1
	Urządzenie fabryczne nowe
	TAK
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	TAK
	

	3
	Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie
	TAK
	

	4
	Certyfikat CE
	TAK
	

	5
	Okres dostępności części zamiennych przez min 8 lat od daty sprzedaży
	TAK
	

	6
	Gwarancja min 24 miesięcy
	TAK
	

	7
	Dedykowane oprogramowanie w języku polskim z bezpłatną aktualizacją w okresie gwarancji i po jego zakończeniu
	TAK
	

	8
	Możliwość rozbudowy o moduł elektronicznej stacji do pomiarów warunków otoczenia
	TAK
	

	9
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru oporu oddechowego metodą okluzji i siły mięśni oddechowych
	TAK
	



Wykonawca ma wypełnić każdą pozycje w kolumnie „Opis parametru oferowanego”. Wykonawca ma podać konkretny parametr lub wpisać „Spełnia” lub „TAK” w przypadku gdy oferowany sprzęt spełnia podane wymagania. W przeciwnym wypadku należy wpisać „Nie Spełnia” lub „NIE”.
Specyfikację techniczną należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i załączyć do oferty na etapie jej składania. Specyfikacja nie podlega uzupełnieniom.
Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany okres gwarancji – min. 24 miesiące. Brak wskazania konkretnego okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie okres gwarancji na poziomie minimalnym.
