Załącznik nr 4b do swz

Postępowanie nr ZP-1.2026 pn. Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Goszczynie w ramach projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” – zadanie nr 2 – Zakup pozostałego sprzętu medycznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany TAK / NIE | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne – aparat EKG |  |  |
| 1 | Zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 2 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 3 | Częstość próbkowania min. 1000 Hz | TAK |  |
| 4 | CMRR min. 100dB | TAK |  |
| 5 | Przetwornik AC 24bit | TAK |  |
| 6 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 5,7” i rozdzielczości min. 320x240 pikseli umożliwiający czytelny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 7 | Wbudowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi | TAK |  |
| 8 | Zapis w trybie automatycznym lub manualnym | TAK |  |
| 9 | Zakres pomiaru HR: 20÷240bpm | TAK |  |
| 10 | Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 11 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 12 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca | TAK |  |
| 13 | Wbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zakłóceń: - mięśniowych 25Hz, 35Hz, - sieciowych 50Hz/60Hz, - falowania izolinii, | TAK |  |
| 14 | Automatyczna regulacja izolinii | TAK |  |
| 15 | Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
| 16 | Wbudowana pamięć na min. 500 badań | TAK |  |
| 17 | Możliwość wydruku 3, 6 lub 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 18 | Regulowana prędkość zapisu/przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50mm/s | TAK |  |
| 19 | Regulowany woltaż sygnału EKG: 2.5, 5, 10, 20mm/mV | TAK |  |
| 20 | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 110÷112mm | TAK |  |
| 21 | Wbudowana drukarka z liniową głowicą termiczną | TAK |  |
| 22 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4 | TAK |  |
| 23 | Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat) | TAK |  |
| 24 | Możliwość zapisu i odczytu kopii badania na zewnętrznym nośniku danych (PENDRIVE) zgodnie z EN 1064 | TAK |  |
| 25 | Wbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB | TAK |  |
| 26 | Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na PC | TAK |  |
| 27 | Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator lit-ion o pojemności min. 2200mAh z ładowarką | TAK |  |
| 28 | Waga aparatu maksymalnie 1,8kg (z wyposażeniem) | TAK |  |
| 29 | Pobór mocy maksymalnie 30VA | TAK |  |
| 30 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Spełniane normy: - EN 60601-1, - EN 60601-1-2, - EN 60601-2-25, - EN 60601-2-51 | TAK |  |
| 32 | Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF | TAK |  |
| 33 | Impedancja wejściowa min. 10MΩ | TAK |  |
| 34 | W zestawie z aparatem: wózek, kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 1 | Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
| 4 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany TAK / NIE | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne – bilirubinometr |  |  |
| 1 | Aparat do pomiarów bilirubiny u noworodków i dzieci | TAK |  |
| 2 | Wykonanie precyzyjnego pomiaru w czasie nie przekraczającym 5 sekund | TAK |  |
| 3 | Dokładność aparatu min 1 mg/dl | TAK |  |
| 4 | Zakres aparatu min. 0-30 mg/dl | TAK |  |
| 5 | Stosowanie do pomiaru fali o długości min 450-550 nm | TAK |  |
| 6 | Pamięć urządzenia pozwalająca za zapis min 20 ostatnich pomiarów | TAK |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone z wyświetlacz LCD oraz diodę LED wskazującą gotowość do pracy | TAK |  |
| 8 | Badanie bezinwazyjne, bez konieczności nakłuwania i poboru krwi, minimalizując ryzyko infekcji | TAK |  |
| 9 | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 10 | Waga aparatu nie przekraczająca 225 g (wraz z bateriami) | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 1 | Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
| 4 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany TAK / NIE | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne – pulsoksymetr |  |  |
| 1 | Detekcja podstawowych arytmii, częstoskurczu i wolnego rytmu pracy serca | TAK |  |
| 2 | Zakres PR: min. 30-230 uderzeń na minutę, o rozdzielczości 1 bmp i dokładności max +/- 3 bpm | TAK |  |
| 3 | Możliwość pomiaru temperatury | TAK |  |
| 4 | Współpraca z czujnikami SpO2 w technologii Nellcor | TAK |  |
| 5 | Zakres SpO2 min 40-100%, o rozdzielczości max 1% i dokładności w przedziale 75-100% max +/-4% | TAK |  |
| 6 | Alarmy pulsu i saturacji, wizualne i dźwiękowe | TAK |  |
| 7 | Możliwość ustawienia dolnych granic alarmu saturacji | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia dolnych i górnych granic alarmu pulsu | TAK |  |
| 9 | Przycisk szybkiego wyciszenia alarmu | TAK |  |
| 10 | Granice alarmów widoczne na wyświetlaczu | TAK |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w czytelny, kolorowy wyświetlacz LED/LCD o przekątnej min 3’’ z automatyczną rotacją poziomą/pionową | TAK |  |
| 12 | Zasilanie bateryjne pozwalające na nieprzerwaną pracę przez min 15 godzin. | TAK |  |
| 13 | Ładowanie urządzenia na dedykowanej stacji ładowania | TAK |  |
| 14 | Waga urządzenia (razem z baterią) max 250g | TAK |  |
| 15 | Możliwość utworzenia kont dla minimum 15 użytkowników | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 1 | Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
| 4 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 5 | Wyposażenie: sensor dla dorosłych, sensor dla dzieci, sensor dla noworodków | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego | Parametr wymagany TAK / NIE | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne – spirometr |  |  |
| 1 | Zakres pomiaru przepływu min +/- 20 l/s, o rozdzielczości max 10 ml/s | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiaru objętości min +/- 10 l, o rozdzielczości max 10 ml | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania spirometrii VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV | TAK |  |
| 4 | Automatyczna weryfikacja wiarygodności i poprawności badania zgodnie z zaleceniami ERS/ATS z oceną jakości w skali A-F | TAK |  |
| 5 | Maksymalna dowolna wentylacja minutowa BF, BR, MVV | TAK |  |
| 6 | Możliwość automatycznej diagnozy | TAK |  |
| 7 | Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych | TAK |  |
| 8 | Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ/objętość w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 9 | Możliwość prezentacji krzywej przepływ/objętość na obrazie krzywej należnej w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 10 | Możliwość konfiguracji raportów zawierających wartości należne, liczbę odchyleń standardowych i percentyli, porównania, krzywe/wykresy, trendy zmian | TAK |  |
| 11 | Możliwość eksportu wyników badania w formacie PDF oraz do arkusza kalkulacyjnego | TAK |  |
| 12 | Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla pacjenta system motywacyjny, ułatwiający badanie dzieci | TAK |  |
| 13 | Dedykowana głowica pneumotachograficzna do sterylizacji w wysokiej temperaturze o niskich oporach przepływu | TAK |  |
| 14 | Możliwość integracji z systemami ze standardem HL7 | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
| 1 | Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
| 4 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych przez min 8 lat od daty sprzedaży | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min 24 miesięcy | TAK |  |
| 7 | Dedykowane oprogramowanie w języku polskim z bezpłatną aktualizacją w okresie gwarancji i po jego zakończeniu | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy o moduł elektronicznej stacji do pomiarów warunków otoczenia | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru oporu oddechowego metodą okluzji i siły mięśni oddechowych | TAK |  |

Wykonawca ma wypełnić każdą pozycje w kolumnie „Opis parametru oferowanego”. Wykonawca ma podać konkretny parametr lub wpisać „Spełnia” lub „TAK” w przypadku gdy oferowany sprzęt spełnia podane wymagania. W przeciwnym wypadku należy wpisać „Nie Spełnia” lub „NIE”.

Specyfikację techniczną należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i załączyć do oferty na etapie jej składania. Specyfikacja nie podlega uzupełnieniom.

Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany okres gwarancji – min. 24 miesiące. Brak wskazania konkretnego okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie okres gwarancji na poziomie minimalnym.