Załącznik nr 4a do swz

Postępowanie nr ZP-1.2026 pn. Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Goszczynie w ramach projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” – zadanie nr 1 – Zakup aparatu ultrasonograficznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Opis parametrów | Parametry graniczne | Parametry oferowane – należy podać i szczegółowo opisać każdy oferowany parametr | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Nazwa urządzenia | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Typ urządzenia | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji 2026 , urządzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Aparat USG - parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, wbudowanym systemem archiwizacji, sterowany z klawiatury, o małych wymiarach i wadze do 80 kg. Aparat wyposażony w wbudowany podgrzewacz żelu | Tak, podać |  | Waga aparatu (kg) 80- 0 pkt. <80 – 5 pkt. |
|  | Zasilanie 220-240 V. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nie uprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 300000 | Tak, podać |  | 300000-0 pkt. >300000-1000000- 2 pkt. >1000000 – 5 pkt. |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min.22". | Tak, podać |  | 22"- 0 pkt. > 22 -25 -5 pkt. >25 -10 pkt. |
|  | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej min. 10 cali do sterowania funkcjami aparatu. Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji przez użytkownika ilości dostępnych funkcji, umiejscowienia na ekranie. Ekran posiadający możliwość zapamiętywania protokołów badań np. wybrane pomiary, wybrane znaczniki ciał, wybrane komentarze badania. Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym wyświetlająca pisany tekst bez potrzeby patrzenia na ekran główny aparatu | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania w zakresie min.10 cm. Możliwość odchylenia konsoli lewo-prawo | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic współpracujących z aparatem min. 2-22 MHz | Tak, podać |  | 2-22 – 0 pkt. > 2-22 – 5 pkt. |
|  | Dynamika systemu ≥ 350 dB | Tak, podać |  | 350 dB – 0 pkt > 350-400 dB – 5 pkt. > 400 – 10 pkt. |
|  | Minimum 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 5000 obrazów | Tak, podać |  | 5000 obrazów - 0 pkt. 5001-10000 obrazów-5 pkt. > 10000 obrazów-10 pkt |
|  | Tryb pracy B-mode z funkcją automatycznej optymalizacji + automatyczne dostrojenie suwaków TGC | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 2500 obrazów/sek | Tak, podać |  | 2500 obr/s – 0 pkt. >2500-3000 obr/s –5 pkt. > 3000 obr/s –10 pkt. |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu ≥ 40 cm. | Tak, podać |  | 40 cm – 0 pkt. >40-50 cm - 5 pkt. >50 – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów. Funkcja pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym | Tak, podać |  | 7 kątów – 0 pkt. 8-15 kątów- 5 pkt. >15 kątów- 10 pkt. |
|  | Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum min. 8x. bez straty jakości obrazu | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością min. 3 m/s. Kolorowy Doppler z funkcją automatycznej optymalizacji poprzez automatyczną korekcję kąta steer na głowicach liniowych, automatyczna detekcja naczynia i położenie bramki względem naczynia | Tak, podać |  | 3 m/s – 0 pkt. >3m/s-6 m/s -5 pkt. > 6 m/s -10 pkt.> |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min. 350 Hz | Tak, podać |  | 350 Hz – 0 pkt. >350-500 Hz –5 pkt. > 500 Hz –10 pkt. |
|  | Power Doppler (PD) i kierunkowy Power Doppler | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min. 6 m/s przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej | Tak, podać |  | 6 m/s – 0 pkt. >6 m/s-15 m/s -5 pkt. > 15 m/s -10 pkt. |
|  | Tryb automatycznej optymalizacji spektrum dopplera pulsacyjnego automatycznie dostrajającą skalę prędkości, linię bazową, kąt bramki dopplerowskiej | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR Doppler tzw. steer min. 30 ° | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera min. 1-16 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Doppler fali ciągłej CWD mierzoną prędkością min. 8 m/s. przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej | Tak, podać |  | 8 m/s – 0 pkt. >8m/s-12 m/s -5 pkt. > 12 m/s -7 pkt. |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) na głowicy kardiologicznej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie nie dopplerowskim do obrazowania przepływów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie nie dopplerowskim do obrazowania przepływów + obrazowanie color doppler | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb M-Mode,Tryb anatomiczny M-mode, Tryb anatomiczny M-mode krzywoliniowy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Tryb doppler tkankowy kolorowy, tryb doppler tkankowy spektralny | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST. Komunikacja za pomocą karty sieciowej LAN i WIFI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Elastografia akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. Obrazowanie do elastografii dostępne minimum na głowicach convexowych i liniowych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do badań: Kardiologicznych echokardiograficznych położniczych ginekologicznych małych narządów naczyniowych mięśniowo-szkieletowych brzusznych pediatrycznych | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany moduł Ekg. | Tak |  | Bez punktacji |
| Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, do badań naczyniowych, małych narządów – parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 12,0 MHz. | Tak, podać |  | Zakres 5.0 - 12,0 MHz. – 0 pkt. > 5.0 - 12,0 MHz. – 5 pkt. |
|  | Szerokość pola skanowania min. 50 mm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Ilość fizycznych elementów obrazowych - min. 250 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Głowica elektroniczna sektorowa kardiologiczna ze zmianą częstotliwości pracy – parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 4,0 MHz. | Tak, podać |  | Zakres 2.0 - 4,0 MHz. – 0 pkt. > 2.0 – 4.0 MHz. – 5 pkt. |
|  | Ilość fizycznych elementów obrazowych - min. 64 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kąt pola skanowania min. 110° | Tak, podać |  | 110° - 0 pkt. >110° - 120° -5 pkt. > 120° -10 pkt. |
| Głowica convex ze zmianą częstotliwości pracy – parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min od 2,0 - 5,0 MHz | Tak, podać |  | Zakres 2.0 - 5,0 MHz. – 0 pkt.; > 2.0 –5.0 MHz. – 5 pkt. |
|  | Ilość fizycznych elementów, min. 192 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | kąt widzenia, min. 70° | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Głowica microconwex pediatryczna ze zmianą częstotliwości pracy – parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości min od 4,0 - 9,0 MHz | Tak, podać |  | Zakres 4.0 - 9,0 MHz. – 0 pkt. > 4.0 –9.0 MHz. – 5 pkt. |
|  | Ilość fizycznych elementów, 128 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | kąt widzenia, min. 130° | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| Archiwizacja |  |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku SSD lub HDD. Możliwość zapisu min. 5.000 pacjentów w aparacie | Tak, podać pojemność dysku, liczbę zapisanych pacjentów |  | 5000 - 0 pkt. 5001-10000 - 5 pkt. > 10000 - 10 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zapis obrazów na PEN DRIVE w formatach: jpeg, avi , DICOM. System automatycznie dogrywający do płyty przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : B-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC, Automatyczna Optymalizacja, Powiększenie obrazu x 8,Mapy szarości, PW-Mode Wzmocnienie spektrum , Przesuniecie linii bazowej, Korekcja kąta, Inwersja spektrum, Format wyświetlania, Automatyczne kalkulacje, Modyfikacja obliczeń, Color Flow Mode Przesunięcie Linii bazowej, Zmiana mapy koloru, obrócenie invert , Próg przejścia do analizy koloru CW-Mode Wzmocnienie spektrum , Przesuniecie linii bazowej, Korekcja kąta, Inwersja spektrum, Format wyświetlania, Automatyczne kalkulacje, Modyfikacja obliczeń, M-Mode Wzmocnienie, możliwość uzyskania M-mode z zapisanej pętli CINE, możliwość uzyskania anatomicznego M –mode z zapisanej pętli cine | Tak, podać |  |  |
| Możliwości rozbudowy aparatu |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę szerokopasmową, ze zmianą częstotliwości pracy. Wyposażona w min. 4 konfigurowalne przyciski umożliwiające zdefiniowanie funkcji aparatu przez użytkownika Zakres częstotliwości pracy min. 7.0 - 12,0 MHz. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną z min. zakresem częstotliwości 3-7 MHz oraz głowicę kardiologiczną neonatologiczną z min. zakresem częstotliwości 4-12 MHz. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową dla dorosłych z min. zakresem częstotliwości 2-8 MHz. | Tak |  | Bez punktacji |
| Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Certyfikat CE Deklaracja zgodności Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji na cały zestaw w miesiącach (wymagany minimum 24 miesiące) | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania po sieci LAN lub WIFI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ilość przeglądów zalecanych przez producenta sprzętu w okresie gwarancji Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w przypadku braku konieczności sprowadzenia części do usunięcia usterki spoza granic Polski w dniach (do 5 dni roboczych). | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski podać dane adresowe, tel, fax | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do ustawień serwisowych i instrukcja serwisowa - przekazanie z końcem gwarancji | Tak |  | Bez punktacji |

Wykonawca ma wypełnić każdą pozycje w kolumnie „Parametry oferowane”. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie pól w zakresie parametrów punktowanych. Brak podania parametru w tych polach spowoduje, że Zamawiający uzna, że zaoferowano wielkość minimalną.

Specyfikację techniczną należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i załączyć do oferty na etapie jej składania. Specyfikacja nie podlega uzupełnieniom.

Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany okres gwarancji – min. 24 miesiące. Brak wskazania konkretnego okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie okres gwarancji na poziomie minimalnym.