Załącznik nr 4a do swz
Postępowanie nr ZP-1.2026 pn. Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Goszczynie w ramach projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” – zadanie nr 1 – Zakup aparatu ultrasonograficznego
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	Lp.
	Opis parametrów
	Parametry graniczne
	Parametry oferowane – należy podać i szczegółowo
opisać każdy oferowany parametr
	Punktacja

	 Wymagania ogólne

	1. 
	Nazwa urządzenia
	Podać
	
	Bez punktacji

	2. 
	Typ urządzenia
	Podać
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent
	Podać
	
	Bez punktacji

	4. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	
	Bez punktacji

	5. 
	Rok produkcji 2026 , 
urządzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane
	Tak, podać 
	
	Bez punktacji

	Aparat USG - parametry techniczne

	6. 
	Aparat o nowoczesnej konstrukcji                       i ergonomii, wygodnej obsłudze, wbudowanym systemem archiwizacji, sterowany z klawiatury, o małych wymiarach i wadze do 80 kg. Aparat wyposażony w wbudowany podgrzewacz żelu
	Tak, podać
	

	Waga aparatu (kg)
80- 0 pkt.
<80 – 5 pkt.

	7. 
	Zasilanie 220-240 V.
	Tak
	
	Bez punktacji

	8. 
	Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nie uprawnione osoby.
Funkcja umożliwiająca logowanie się  użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9. 
	Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 300000
	Tak, podać
	
	300000-0 pkt.
>300000-1000000-  2 pkt.
>1000000 – 5 pkt.

	10. 
	Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu LCD  o przekątnej ekranu min.22".
	Tak, podać
	
	22"- 0 pkt.
> 22 -25 -5 pkt.
>25 -10 pkt.

	11. 
	Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej  min. 10 cali do sterowania funkcjami aparatu.                                        Ekran dotykowy posiadający możliwość konfiguracji przez użytkownika ilości dostępnych funkcji, umiejscowienia na ekranie.                                                                                                  Ekran posiadający możliwość zapamiętywania protokołów badań np. wybrane pomiary, wybrane znaczniki ciał, wybrane komentarze badania.                                                                            Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym wyświetlająca pisany tekst bez potrzeby patrzenia na ekran główny aparatu
	Tak, podać
	 

	Bez punktacji

	12. 
	Regulacja wysokości panelu sterowania w zakresie min.10 cm. Możliwość odchylenia konsoli lewo-prawo  
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	13. 
	Zakres częstotliwości pracy głowic współpracujących z aparatem min. 2-22 MHz
	Tak, podać
	
	2-22 – 0 pkt.
> 2-22 – 5 pkt.

	14. 
	Dynamika systemu ≥ 350 dB
	Tak, podać
	
	350 dB – 0 pkt
> 350-400 dB – 5 pkt.
> 400 – 10 pkt.

	15. 
	Minimum 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	16. 
	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 5000 obrazów
	Tak, podać
	
	5000 obrazów
- 0 pkt.
5001-10000 obrazów-5 pkt.
> 10000 obrazów-10 pkt

	17. 
	Tryb pracy B-mode z funkcją automatycznej optymalizacji + automatyczne dostrojenie suwaków TGC
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	18. 
	FRAME RATE dla trybu B: min. 2500 obrazów/sek
	Tak, podać
	
	2500 obr/s – 0 pkt.
>2500-3000 obr/s –5 pkt.
> 3000 obr/s –10 pkt.

	19. 
	Maksymalna głębokość penetracji aparatu ≥ 40 cm.
	Tak, podać
	
	40 cm – 0 pkt.
>40-50 cm  - 5 pkt.
>50 – 10 pkt.

	20. 
	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów. Funkcja pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym
	Tak, podać
	
	7 kątów – 0 pkt.
8-15 kątów- 5 pkt.
>15 kątów- 10 pkt.

	21. 
	Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu
	Tak
	
	Bez punktacji

	22. 
	Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach                    z archiwum min. 8x. bez straty jakości obrazu
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	23. 
	Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością min. 3 m/s. Kolorowy Doppler z funkcją automatycznej optymalizacji poprzez automatyczną korekcję kąta  steer na głowicach liniowych, automatyczna detekcja naczynia i położenie bramki względem naczynia
	Tak, podać
	
	3 m/s – 0 pkt.
>3m/s-6 m/s -5 pkt.
> 6 m/s -10 pkt.>

	24. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min. 350 Hz
	Tak, podać
	
	350 Hz – 0 pkt.
>350-500 Hz –5 pkt.
> 500 Hz –10 pkt.

	25. 
	Power Doppler (PD) i kierunkowy Power Doppler
	Tak
	
	Bez punktacji

	26. 
	Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min. 6 m/s przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej
	Tak, podać
	
	6 m/s – 0 pkt.
>6 m/s-15 m/s -5 pkt.
> 15 m/s -10 pkt.

	27. 
	Tryb automatycznej optymalizacji spektrum dopplera pulsacyjnego automatycznie dostrajającą skalę prędkości, linię bazową, kąt bramki dopplerowskiej
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	28. 
	Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR Doppler tzw. steer min. 30 °
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	29. 
	Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera min. 1-16 mm
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	30. 
	Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	31. 
	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku
	Tak
	
	Bez punktacji

	32. 
	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice
	Tak
	
	Bez punktacji

	33. 
	Doppler fali ciągłej CWD mierzoną prędkością min. 8 m/s. przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej
	Tak, podać
	
	8 m/s – 0 pkt.

>8m/s-12  m/s -5 pkt.
> 12 m/s -7 pkt.

	34. 
	Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) na głowicy kardiologicznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	35. 
	Obrazowanie w trybie nie dopplerowskim do obrazowania przepływów
	Tak
	
	Bez punktacji

	36. 
	Obrazowanie w trybie nie dopplerowskim do obrazowania przepływów + obrazowanie color doppler
	Tak
	
	Bez punktacji

	37. 
	Tryb M-Mode,Tryb anatomiczny M-mode, Tryb anatomiczny M-mode krzywoliniowy
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	38. 
	Tryb doppler tkankowy kolorowy, tryb doppler tkankowy spektralny
	Tak
	
	Bez punktacji

	39. 
	Oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST. Komunikacja za pomocą karty sieciowej LAN i WIFI
	Tak
	
	Bez punktacji

	40. 
	Elastografia akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. Obrazowanie do elastografii dostępne  minimum na głowicach convexowych i liniowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	41. 
	Oprogramowanie do badań:
Kardiologicznych echokardiograficznych
położniczych
ginekologicznych
małych narządów
naczyniowych
mięśniowo-szkieletowych
brzusznych
pediatrycznych
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	42. 
	Wbudowany moduł Ekg.
	Tak
	
	Bez punktacji

	Głowica elektroniczna liniowa  szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, do badań naczyniowych, małych narządów – parametry techniczne

	43. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 12,0 MHz.
	Tak, podać
	
	Zakres 5.0 - 12,0 MHz. – 0 pkt.
> 5.0 - 12,0 MHz. – 5 pkt.

	44. 
	Szerokość pola skanowania min. 50 mm
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	45. 
	Ilość fizycznych elementów obrazowych - min. 250
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	Głowica elektroniczna  sektorowa kardiologiczna   ze zmianą częstotliwości pracy – parametry techniczne

	46. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 4,0 MHz.
	Tak, podać
	
	Zakres 2.0 - 4,0 MHz. – 0 pkt.
> 2.0 – 4.0 MHz. – 5 pkt.

	47. 
	Ilość fizycznych elementów obrazowych - min. 64
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	48. 
	Kąt pola skanowania  min. 110°
	Tak, podać
	
	110° - 0 pkt.
>110° - 120° -5 pkt.
> 120° -10 pkt.

	 Głowica convex   ze zmianą częstotliwości pracy – parametry techniczne

	49. 
	Zakres częstotliwości min od 2,0 - 5,0 MHz 
	Tak, podać
	
	Zakres 2.0 - 5,0 MHz. – 0 pkt.; > 2.0 –5.0 MHz. – 5 pkt.

	50. 
	Ilość fizycznych elementów, min. 192
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	51. 
	kąt widzenia, min. 70°
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	                 Głowica microconwex   pediatryczna ze zmianą częstotliwości pracy – parametry techniczne

	52. 
	Zakres częstotliwości min od 4,0 - 9,0 MHz 
	Tak, podać
	
	Zakres 4.0 - 9,0 MHz. – 0 pkt.
> 4.0 –9.0 MHz. – 5 pkt.


	53. 
	Ilość fizycznych elementów, 128
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	54. 
	kąt widzenia, min. 130°
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	 Archiwizacja

	55. 
	Videoprinter czarno-biały
	Tak
	
	Bez punktacji

	56. 
	Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku  SSD lub HDD.
Możliwość zapisu min. 5.000 pacjentów w aparacie
	Tak, podać pojemność dysku, liczbę zapisanych pacjentów
	
	5000 - 0 pkt.
5001-10000 - 5 pkt.
> 10000 - 10 pkt.

	57. 
	Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów
	Tak
	
	Bez punktacji

	58. 
	Zapis obrazów na PEN DRIVE w formatach: jpeg, avi , DICOM. System automatycznie dogrywający do płyty przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu
	Tak
	
	Bez punktacji

	59. 
	Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive                           w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM.                                     Minimum 2 gniazda USB.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	60. 
	Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum :
B-Mode
Regulacja wzmocnienie 2D gain
Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC, Automatyczna Optymalizacja, Powiększenie obrazu x 8,Mapy szarości,  
PW-Mode
Wzmocnienie spektrum , Przesuniecie linii bazowej, Korekcja kąta, Inwersja spektrum, Format wyświetlania, Automatyczne kalkulacje, Modyfikacja obliczeń,
Color Flow Mode
Przesunięcie Linii bazowej, Zmiana mapy koloru, obrócenie invert , Próg przejścia do analizy koloru
CW-Mode
Wzmocnienie spektrum , Przesuniecie linii bazowej, Korekcja kąta, Inwersja spektrum, Format wyświetlania, Automatyczne kalkulacje, Modyfikacja obliczeń,
M-Mode
Wzmocnienie, możliwość uzyskania M-mode z zapisanej pętli CINE, możliwość uzyskania anatomicznego M –mode z zapisanej pętli cine  
	Tak, podać
	
	

	 Możliwości rozbudowy aparatu

	61. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę szerokopasmową, ze zmianą częstotliwości pracy.                                                                      Wyposażona w min. 4 konfigurowalne przyciski umożliwiające zdefiniowanie funkcji aparatu przez użytkownika                                       Zakres częstotliwości pracy min. 7.0 - 12,0 MHz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	62. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną z min. zakresem częstotliwości 3-7 MHz oraz głowicę kardiologiczną neonatologiczną z min. zakresem częstotliwości 4-12 MHz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	63. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową  dla dorosłych z min. zakresem częstotliwości 2-8 MHz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	 Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu

	64. 
	Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
Certyfikat CE
Deklaracja zgodności
Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
	Tak
	
	Bez punktacji

	65. 
	Okres gwarancji na cały zestaw w miesiącach (wymagany minimum  24 miesiące)
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	66. 
	Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania po sieci LAN lub WIFI
	Tak
	
	Bez punktacji

	67. 
	Ilość przeglądów zalecanych przez producenta sprzętu w okresie gwarancji Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym
	Tak
	
	Bez punktacji

	68. 
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	69. 
	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w przypadku braku konieczności sprowadzenia części do usunięcia usterki spoza granic Polski w dniach (do 5 dni roboczych).

	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	70. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
podać dane adresowe, tel, fax

	Tak
	
	Bez punktacji

	71. 
	Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty.
	Tak
	
	Bez punktacji

	72. 
	Dostęp do ustawień serwisowych i instrukcja serwisowa - przekazanie z końcem gwarancji
	Tak
	
	Bez punktacji



Wykonawca ma wypełnić każdą pozycje w kolumnie „Parametry oferowane”. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie pól w zakresie parametrów punktowanych. Brak podania parametru w tych polach spowoduje, że Zamawiający uzna, że zaoferowano wielkość minimalną.
Specyfikację techniczną należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i załączyć do oferty na etapie jej składania. Specyfikacja nie podlega uzupełnieniom.
Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany okres gwarancji – min. 24 miesiące. Brak wskazania konkretnego okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie okres gwarancji na poziomie minimalnym.

