Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Definicje

Oncology Information System – Onkologiczny System Informatyczny Aria produkcji firmy Varian Medical Systems, w skrócie System OIS bądź OIS. Ilekroć w tekście tej specyfikacji mowa będzie o Oncology Information System, Onkologicznym Systemie Informatycznym, Systemie OIS bądź OIS wyrażenia te należy rozumieć jako tożsame. System OIS stanowi oprogramowanie ARIA, wraz z dedykowanymi rozwiązaniami sprzętowymi (serwery, komputery itd.), którego zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej i onkologicznej, a w szczególności pośredniczenie między Systemem Planowania Terapii a Systemem Kontroli Terapii.

Treatment Planning System – System Planowania Terapii Eclipse produkcji firmy Varian  Medical Systems, w skrócie System TPS bądź TPS. Ilekroć w tekście tej specyfikacji mowa będzie o Treatment Planning System, Systemie Planowania Terapii, Systemie TPS bądź TPS wyrażenia te należy rozumieć jako tożsame. System TPS stanowi oprogramowanie Eclipse, wraz z dedykowanymi rozwiązaniami sprzętowymi (serwery, komputery itd.), którego zadaniem jest umożliwienie przygotowania planu terapii dla pacjenta.

System OIS/TPS – system powstały jako połączenie Systemu OIS i Systemu TPS.

System lokalnego dostępu do systemu TPS i systemu OIS, w skrócie System lokalnego dostępu. Ilekroć w tekście tej specyfikacji mowa będzie o Systemie lokalnego dostępu do systemu TPS i systemu OIS, Systemie lokalnego dostępu, Systemie lokalnego dostępu OIS/TPS, Citrix bądź Lokalnym dostępie wyrażenia te należy rozumieć jako tożsame. System lokalnego dostępu jest to system umożliwiający lokalny dostęp do systemu TPS i systemu OIS przez wykwalifikowany personel umożliwiający jednoczesne korzystanie z systemu TPS i systemu OIS z terminali zlokalizowanych w ośrodkach zewnętrznych bądź lokalnie na terenie Zamawiającego.

System OIS/TPS/Citrix – system powstały jako połączenie Systemu OIS/TPS i Systemu lokalnego dostępu do systemu TPS i systemu OIS.

Awaria/Usterka – stan Systemu OIS/TPS uniemożliwiający jego zgodną z zapisami instrukcji obsługi producenta, bezpieczną dla Pacjenta oraz personelu eksploatację z zachowaniem wymaganych parametrów jakościowych.

Incydent - zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo.

Podatność - właściwość systemu informacyjnego, która może być wykorzystana przez zagrożenie cyberbezpieczeństwa.

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowania Systemu OIS/TPS/Citrix, w skład którego, oprócz oprogramowania ARIA i Eclipse, wchodzą dedykowane im:

- system awaryjnego zasilania UPS (sztuk 4),

- stacje robocze Eclipse Planner Desktop (sztuk 8),

- stacje robocze Eclipse Physician Desktop (sztuk 4),

- stacje robocze Aria Systemu OIS (sztuk 10),

- terminale Systemu lokalnego dostępu do systemu OIS/TPS (sztuk 5),

- serwer Aria Systemu OIS/TPS (sztuk 1),

- serwer systemu raportowania Aura (sztuk 1),

- serwery obliczeniowe FAS (sztuk 6),

- stacja testowa Eclipse Planner Desktop T-box (sztuk 1),

- system archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych,

- serwery systemu Lokalnego dostępu do systemu TPS i systemu OIS (sztuk 4),

- szafa serwerowa wraz z osprzętem (m.in. KMM, KVM Switch, PDU).

wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia radioterapii protonowej na stanowiskach Gantry oraz terapii oka w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego  Polskiej Akademii Nauk (CCB IFJ PAN).

Umowa serwisowa obejmuje wymieniony powyżej sprzęt wraz z dopuszczonym do użycia i zwalidowanym przez Producenta oprogramowaniem na nim zainstalowanym i osprzętem potrzebnym do właściwej jego pracy. Za osprzęt rozumie się m. in. monitory, okablowanie, zasilacze, przełączniki KVM/KMM.

| Lp. | Szczegółowy zakres czynności objętych umową |
| --- | --- |
| Przeglądy okresowe Systemu OIS/TPS/Citrix |  |
|  | Przeglądy okresowe wykonywane regularnie z częstością i w zakresie według wymagań producentów poszczególnych elementów Systemu OIS/TPS lecz nie rzadziej niż 4 razy w roku, obejmujące co najmniej punkty od 2 do 12 niniejszej tabeli. |
|  | Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego. |
|  | Kontrola występowania usterek zewnętrznych. |
|  | Inspekcja zużycia części wraz z raportem. |
|  | Oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. |
|  | Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. |
|  | Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. |
|  | Sprawdzenie funkcjonowania Systemu OIS/TPS i jego gotowości do pracy. |
|  | Sprawdzenie funkcjonowania Systemu zdalnego dostępu do stacji roboczych systemu TPS i terminali systemu OIS i jego gotowości do pracy. |
|  | Wykonanie kopii bezpieczeństwa Systemów wraz z konfiguracją. |
| - ‍ | Weryfikacja możliwości przywrócenia danych z kopii bezpieczeństwa. |
|  | Dokumentacja przeglądów. |
|  | Terminy przeglądów uzgadnianie z Zamawiającym na podstawie harmonogramu przeglądów. Harmonogram przeglądów zostanie ustalony pisemnie przez Strony do 14 dni od podpisania umowy. Strony pozostawiają możliwość modyfikacji harmonogramu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku sytuacji nieprzewidzianych (praca kliniczna w niezaplanowanym wcześniej terminie) blokujących wykonania przeglądu, Zamawiający razem z Wykonawcą wyznaczają wspólnie nowy termin |
| Zdalna diagnostyka Systemu OIS/TPS/Citrix |  |
|  | Wykorzystanie systemu SmartConnect do stałego monitorowania parametrów pracy urządzenia, zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń. |
|  | Utrzymanie infrastruktury zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania sprzętu i oprogramowania. |
| - ‍ | Raportowanie, każdego incydentu oraz podatności, mogącego mieć wpływ na prawidłową pracę systemu zgodnie z pkt 33 b) |
| Modyfikacje Systemu OIS/TPS/Citrix |  |
|  | Instalacja uaktualnień Systemu OIS/TPS/Citrix wymaganych, zwalidowanych i dopuszczonych do użytkowania przez producenta firmę Varian Medical Systems dla wykorzystywanej przez Zamawiającego wersji systemu, stanowiących środki zapobiegawcze w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa. |
|  | Wykonanie wymaganych, zwalidowanych i dopuszczonych do użytkowania przez producenta Systemu OIS/TPS/Citrix firmę Varian Medical Systems aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego dla wykorzystywanej przez Zamawiającego wersji systemu. |
|  | Wykonanie zwalidowanych i dopuszczonych do użytkowania przez producenta firmę Varian Medical Systems modyfikacji Systemu OIS/TPS/Citrix dla wykorzystywanej przez Zamawiającego wersji systemu. |
|  | Wykonanie kopii bezpieczeństwa Systemu OIS/TPS/Citrix wraz z konfiguracją po wykonanych przez Wykonawcę modyfikacjach |
|  | Modyfikacje na żądanie konfiguracji interfejsu oprogramowania z systemami zewnętrznymi posiadanymi przez Zamawiającego. |
| - ‍ | Modyfikacje na żądanie konfiguracji serwerów, stacji roboczych, zapór, VLAN-ów, backupów. |
|  | Instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego, którego w posiadaniu jest Zamawiający, według zaleceń producenta Systemu OIS/TPS/Citrix. |
|  | Utrzymanie Systemu lokalnego dostępu Citrix. |
| Naprawy Systemu OIS/TPS/Citrix |  |
|  | Zgłaszanie awarii/usterek drogą telefoniczną bądź elektroniczną (e-mail). |
|  | Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji systemu wraz z dojazdem inżyniera. |
|  | Brak ograniczenia w ilości napraw systemu OIS/TPS/Citrix . |
|  | Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz awarii powstałych z przyczyn tkwiących w Systemie OIS/TPS/Citrix oraz wymiana części uszkodzonych, powstałych w wyniku naturalnego zużycia. |
|  | Za usterkę uważa się również wadliwe działanie oprogramowania bądź błędną konfigurację Systemu. |
|  | Kontrola Systemu OIS/TPS/Citrix po przeprowadzonej naprawie. |
|  | Wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu OIS/TPS/Citrix wraz z konfiguracją po naprawie. |
|  | Dokumentacja interwencji serwisowych w formie raportu. Na koniec realizacji umowy Wykonawca przedstawi historie wykonanych czynności serwisowych. |
|  | - Czas reakcji na zgłoszoną awarie/usterkę (dotyczy także reakcji zdalnej) – „przyjęte zgłoszenie – rozpoczęcie diagnostyki” do 4 godzin, od poniedziałku do piątku, oraz do 12 godzin w sobotę i niedzielę, z wyłączeniem świątecznych dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 296). - Czas na zaraportowanie incydentu oraz podatności: niezwłocznie maksymalnie do 4 godzin od wykrycia w dniach od poniedziałku do piątku, oraz maksymalnie do 12 godzin od wykrycia w sobotę i niedzielę, z wyłączeniem świątecznych dni ustawowo wolnych od pracy wskazanych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 296). |
|  | Możliwość zgłaszania usterek poprzez użycie poczty elektronicznej 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. |
|  | Czas pracy serwisu 24 godziny na dobę. |
|  | Zakończenie działań: – w przypadku awarii serwera Aria Systemu OIS lub innej awarii powodującej wstrzymanie pracy klinicznej, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia awarii, liczonych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. – dla pozostałych elementów systemu OIS/TPS/Citrix w czasie nie dłuższym niż 6 dni od dnia zgłoszenia awarii, liczonych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Gwarantowana sprawność na poziomie nie mniejszym niż 95%, oznaczająca, że czas przestoju systemu z powodu awarii liczony w trakcie trwania Umowy nie przekroczy 18 dni. Okres przestoju będzie liczony od dnia następnego od daty zgłoszenia awarii systemu uniemożliwiającej Zamawiającemu jego używanie. |
| Części zamienne i komponenty specjalne Systemu OIS/TPS/Citrix |  |
|  | Zapewnienie części zamiennych koniecznych do usuwania zgłoszonych awarii systemu OIS/TPS/Citrix. |
|  | Zapewnienie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów systemu OIS/TPS/Citrix |
|  | Zapewnienie materiałów do przeprowadzenia modyfikacji systemu OIS/TPS/Citrix. |
|  | Zapewnienie części zamiennych do System awaryjnego zasilania UPS i ich regularna wymiana zgodnie z zaleceniami producenta tego systemu. |
|  | Wszelkie użyte części zamienne i materiały muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe, pełnowartościowe technicznie, o parametrach nie gorszych od zainstalowanych i spełniać obowiązujące wymogi dotyczące produktów medycznych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty. |
|  | Na wszelkie wymienione części zamienne Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 12 miesięcy lub do dnia zakończenia umowy serwisowej, jeśli ta będzie trwała dłużej. |
|  | Nośniki danych (dyski, taśmy) wymontowane podczas wykonywania Przedmiotu zamówienia pozostają własnością Zamawiającego. |
| Inne wymagania |  |
|  | Pomoc aplikacyjna w zakresie wsparcia technicznego w ilości 40 godzin w roku przeprowadzana przez osobę stosowną do zakresu wymaganej pomocy |
|  | Czynności podejmowane przez Wykonawcę w ramach tej umowy nie mogą powodować, w żadnym wypadku, utraty dopuszczenia Systemu OIS/TPS/Citrix do użytkowania ani braku możliwości korzystania z niego przez Zamawiającego zgodnie z przeznaczeniem, jako urządzenia medycznego. |
|  | Realizacja przedmiotu zamówienia w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa i międzynarodowe standardy, dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem informacji, takie jak norma ISO 27001 oraz Dyrektywa NIS2. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla systemu OIS/TPS/Citrix polegającego w szczególności na: a) dbałości o aktualizację oprogramowania, b) minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii, c) ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją, d) stosowaniu mechanizmów kryptograficznych w sposób adekwatny do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa, e) zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych, f) redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności technicznych systemów teleinformatycznych, g) niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, współpracy z Zamawiającym przy obsłudze incydentów cyberbezpieczeństwa, analizie przyczyn oraz usuwaniu skutków incydentu. h) kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa, informowania Zamawiającego o dostępnych poprawkach bezpieczeństwa oraz przedstawiania rekomendowanych sposobów ich wdrożenia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu rozliczalności poprzez dokumentowanie zdarzeń w dziennikach systemów (logach). Należy odnotowywać obligatoryjnie działania użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do: 1) systemu z uprawnieniami administracyjnymi; 2) konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń; 3) przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa Informacje w dziennikach systemów należy przechowywać od dnia ich zapisu, przez dwa lata. Zapisy dzienników systemów mogą być składowane na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo informacji. |
| - ‍ | Stosowanie się do przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2026, poz. 20 z późn. zm.) |
| - ‍ | Realizacja przedmiotu zamówienia w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania jakością, takie jak norma ISO 13485. |