EZ/193/2026/MK                                                                                                      Załącznik nr 2.2 do SWZ

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Pakiet 2- Morcelator (1kpl) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2025r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Elektromechaniczny system tnący do minimalnie inwazyjnej ekstrakcji tkanek, stosowany w ginekologii do histerotomii i mimoktomi | TAK |  |
| 2 | Konsola sterująca (sterownik) Tryb pracy: praca przerywana, podłączenie do sieci: 100-240V, 50/60Hz Bezpieczniki: 2 x 2,5 AT Waga: max. 3 kg Wymiary: 350 x 110 x 235 mm (+/-2mm) | TAK, podać |  |
| 3 | Napęd silnikowy + kabel połączeniowy | TAK |  |
| 4 | Tryb pracy: praca przerywana z ogranicznikiem elektrycznym, Czas pracy/czas przerwy: maks. 30s/ min.10s, Prędkość jałowa: 130 obr/min Wymiary:178 x 42 mm (+/-2 mm), Średnica: 34 mm (+/-2 mm), Waga:0,55 kg (+/-0,05 kg); Jednolity moment obrotowy bez utraty mocy. Bezpieczny system powolnego przyspieszania | TAK, podać |  |
| 5 | Przekładnia | TAK |  |
| 6 | Dwie tuby tnące ø 15 mm (jedna z zakończeniem ząbkowanym, druga z zakończeniem falowanym) | TAK, podać |  |
| 7 | Trokar 3-częściowy ø 15 mm, dł. 105 mm, ostro zakończony | TAK, podać |  |
| 8 | Komplet uszczelek (10 szt.) | TAK |  |
| 9 | Kabel zasilający | TAK |  |
| 10 | Narzędzie laparoskopowe typu Tenaculum: śr. 10 mm, dł. 420 mm, 2 bransze ruchome (narzędzie jednoczęściowe) | TAK, podać |  |
| 11 | Kontener sterylizacyjny typu BioBarier, wymiary: 580 x 280 x 13 mm (+/- 2mm) z koszem i matą silikonową typu „jeż” | TAK, podać |  |
| 12 | 1 opakowanie (10 szt.) jednorazowych worków do morcelacji zapewniających aseptykę onkologiczną stosowanych przy procedurze użycia morcelatora. Jednorazowy worek do laparowskopii z bocznymi ramionami. Przeznaczony do użytku z 10 mm, 12 mm lub większym trokarem. Pojemność 3200 ml. | TAK, podać |  |
| Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 14 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 15 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |
| 17 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ. |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić