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Załącznik nr 3 do swz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny oparty o monochromatory, do pomiarów absorbancji, fluorescencji i luminescencji.

	Lp.
	PARAMETR
	WARAUNKI GRANICZNE

	
	Urządzenie nowe, nieużywane 
	TAK

	1.
	Format odczytywanych płytek 

Możliwość wytrząsania
	6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384- dołkowe

TAK – wytrząsanie w trybie liniowym, orbitalnym i podwójnie orbitalnym

	2.
	Metoda detekcji: 
	
Oferowane: absorbancja, fluorescencja z monochromatorami, luminescencja bezpośrednia, 



	3.
	Pomiary absorbancji:
	

	3.1
	Źródło światła:

	lampa błyskowa

	3.2
	Metoda wyboru długości fali:

	monochromator

	3.3
	Zakres długości fal monochromatora

	230 – 999 nm.

	3.4
	Szerokość połówkowa wiązki:

	≤4 nm (230-285 nm), ≤8 nm (>285 nm).

	3.5
	Krok ustawiania długości fali 

	1 nm

	3.6
	Zakres pomiarowy:

	0 – 4,000 Abs

	3.7
	Dokładność: 
	±1% przy 2,0 OD
±3% przy 3,0 OD

	3.8
	Liniowość:
	<1% w zakresie 0 do 3,0 OD

	3.9
	Powtarzalność
	<0,5% przy 2,0 OD

	3.10
	Rodzaje odczytów 
	endpoint, kinetyczne, spektralne, skanowanie dna dołka (do 9801 pomiarów w jednym dołku)

	3.11
	Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych
	nie dłużej niż 11 sekund

	3.12
	Możliwość rozbudowy o moduł do jednoczesnego pomiaru 16 próbek o objętości 2l, jednej standardowej kuwety spektrofotometrycznej w pozycji horyzontalnej oraz dwóch kuwet specjalnych bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych
	TAK

	3.13
	Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm
	TAK

	3.14
	Moduł do jednoczesnego pomiaru w 8 kuwetach specjalnych o drodze optycznej = 1cm i wewnętrznej długości podstawy nie większej niż 12,5mm dostarczany wraz z urządzeniem
	TAK

	3.15
	Rozdzielczość pomiaru co najmniej 0,0001 OD
	TAK

	4.
	Pomiar fluorescencji z monochromatorami
	Pomiar z góry i z dołu płytki

	4.1
	Źródło światła: 
	ksenonowa lampa błyskowa,

	4.2
	Metoda wyboru długości fali:

	2 monochromatory, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi

	4.3
	Zakres długości fali
	250-700 nm

	4.4
	Szerokość połówkowa pasma dla monochromatorów: 
	Stała, 16nm

	4.5
	Metoda detekcji: 

	fotopowielacz

	4.6
	Zakres dynamiki 

	Nie mniej niż 7 dekad

	4.7
	Czułość pomiaru (monochromator): 
	nie gorzej niż 2,5 pM (0,25 fmol) fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej (pomiar z góry płytki)

	4.8
	Odczyty typu endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka
	TAK

	5.
	Pomiar luminescencji 
	

	5.1
	Metoda wyboru długości fali: 

	Pomiar bezpośredni

	5.2
	Zakres długości fali emisji: 
	300-700 nm

	5.3
	Metoda detekcji: 

	fotopowielacz

	5.4
	Zakres dynamiki 

	Nie mniej niż 6 dekad

	5.5
	Czułość pomiaru w szybkim teście ATP
	20 amol/dołek płytki 96-dołkowej

	5.6
	Rodzaje odczytu
	endpoint, kinetyczne oraz skanowanie dna dołka

	6.
	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2026

	7.
	Możliwość rozbudowy o moduł dyspensera 
	

	7.1
	Ilość kanałów
	2

	7.2
	Zakres dozowanych objętości:

	5-1000 l

	7.3
	Objętość martwa układu - 
	< 1,5  ml

	7.4
	Funkcja odzyskiwania odczynnika
	TAK

	7.5
	Dokładność dozowania:

	≤2% dla zakresu 50-200 µl

	7.6
	Powtarzalność dozowania:
 
	≤ 2%

	8.
	Wbudowany inkubator komory pomiarowej
	4-strefowy inkubator z możliwością ustawienia różnicy temperatur pracy górnych i dolnych grzałek w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na wieczku płytki

	8.1.
	Zakres temperatury pracy:  
	od 4C powyżej temp. Otoczenia do 45C

	8.2.
	Nierównomierność temperatury w komorze pomiarowej
	0,2C przy 37C

	9.
	Jeden program komputerowy do obsługi czytnika i analizy danych
	TAK

	9.1
	Modele dopasowania krzywej standardowej:
liniowa, wielomianowa, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona)
	TAK

	9.2
	Operacie na wynikach:
transformacje, cut offs, formuły, funkcje, sprawdzenie warunków walidacji testu 
	TAK 

	9.3
	Testowanie przyrządu z poziomu programu
	TAK

	9.4
	Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego
	TAK

	9.5
	Funkcja korekcji długości drogi optycznej
	TAK

	9.6
	Ilość licencji (komputerów na których można uruchomić program) – 25
	Tak 

	9.7
	Dostęp do programu zabezpieczony procedurą logowania (login użytkownika i hasło). Możliwość tworzenia grup użytkowników z różnym poziomem uprawnień w zakresie funkcji programu. Zgodność z 21 CFR część 11
	TAK

	10.
	Możliwość rozbudowy o moduł kontroli CO2 oraz O2  w komorze pomiarowej. 
Zakres: 0 - 20% (CO2);   1 - 19% (O2)
Rozdzielczość: +0.1% (CO2 oraz O2)
	TAK

	11.
	Gwarancja
	TAK

	11.1
	Okres gwarancji – 24 miesiące
	TAK 

	11.2
	Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski
	TAK 

	12.
	Certyfikat  CE-IVD 

	TAK

	13.
	Żaden z wymiarów urządzenia nie przekraczający 49 cm
	TAK

	14.
	Dostarczany z akcesorium do pomiaru jednocześnie 48 próbek o objętości 2ul, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych
	TAK

	15.
	Możliwość integracji z automatycznym inkubatorem szufladowym na 8 płytek w standardzie ANSI z podającym ramieniem robotycznym i kontrolą składu atmosfery i wilgotności. Możliwość integracji poprzez inkubator szufladowy z wielomodułowym urządzeniem-płucząco dozującym. Wszystkie zintegrowane urządzenia obsługiwane przez jeden program. Oprogramowanie i urządzenia pochodzące od jednego producenta.
	TAK

	16.
	Stacja sterująca z pakietem MS Office do obsługi urządzenia 
	TAK


			
									

Strona 2 z 20
image1.jpeg
AKADEMIA NAUK
STOSOWANYCH
I W NOWYM SACZU




