Załącznik nr 3 do swz

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny oparty o monochromatory, do pomiarów absorbancji, fluorescencji i luminescencji.

| Lp. | PARAMETR | WARAUNKI GRANICZNE |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |
| 1. | Format odczytywanych płytek Możliwość wytrząsania | 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384- dołkowe TAK – wytrząsanie w trybie liniowym, orbitalnym i podwójnie orbitalnym |
| 2. | Metoda detekcji: | Oferowane: absorbancja, fluorescencja z monochromatorami, luminescencja bezpośrednia, |
| 3. | Pomiary absorbancji: |  |
| 3.1 | Źródło światła: | lampa błyskowa |
| 3.2 | Metoda wyboru długości fali: | monochromator |
| 3.3 | Zakres długości fal monochromatora | 230 – 999 nm. |
| 3.4 | Szerokość połówkowa wiązki: | ≤4 nm (230-285 nm), ≤8 nm (>285 nm). |
| 3.5 | Krok ustawiania długości fali | 1 nm |
| 3.6 | Zakres pomiarowy: | 0 – 4,000 Abs |
| 3.7 | Dokładność: | ±1% przy 2,0 OD ±3% przy 3,0 OD |
| 3.8 | Liniowość: | <1% w zakresie 0 do 3,0 OD |
| 3.9 | Powtarzalność | <0,5% przy 2,0 OD |
| 3.10 | Rodzaje odczytów | endpoint, kinetyczne, spektralne, skanowanie dna dołka (do 9801 pomiarów w jednym dołku) |
| 3.11 | Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych | nie dłużej niż 11 sekund |
| 3.12 | Możliwość rozbudowy o moduł do jednoczesnego pomiaru 16 próbek o objętości 2l, jednej standardowej kuwety spektrofotometrycznej w pozycji horyzontalnej oraz dwóch kuwet specjalnych bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych | TAK |
| 3.13 | Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm | TAK |
| 3.14 | Moduł do jednoczesnego pomiaru w 8 kuwetach specjalnych o drodze optycznej = 1cm i wewnętrznej długości podstawy nie większej niż 12,5mm dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |
| 3.15 | Rozdzielczość pomiaru co najmniej 0,0001 OD | TAK |
| 4. | Pomiar fluorescencji z monochromatorami | Pomiar z góry i z dołu płytki |
| 4.1 | Źródło światła: | ksenonowa lampa błyskowa, |
| 4.2 | Metoda wyboru długości fali: | 2 monochromatory, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi |
| 4.3 | Zakres długości fali | 250-700 nm |
| 4.4 | Szerokość połówkowa pasma dla monochromatorów: | Stała, 16nm |
| 4.5 | Metoda detekcji: | fotopowielacz |
| 4.6 | Zakres dynamiki | Nie mniej niż 7 dekad |
| 4.7 | Czułość pomiaru (monochromator): | nie gorzej niż 2,5 pM (0,25 fmol) fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej (pomiar z góry płytki) |
| 4.8 | Odczyty typu endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka | TAK |
| 5. | Pomiar luminescencji |  |
| 5.1 | Metoda wyboru długości fali: | Pomiar bezpośredni |
| 5.2 | Zakres długości fali emisji: | 300-700 nm |
| 5.3 | Metoda detekcji: | fotopowielacz |
| 5.4 | Zakres dynamiki | Nie mniej niż 6 dekad |
| 5.5 | Czułość pomiaru w szybkim teście ATP | 20 amol/dołek płytki 96-dołkowej |
| 5.6 | Rodzaje odczytu | endpoint, kinetyczne oraz skanowanie dna dołka |
| 6. | # Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2026 |
| 7. | Możliwość rozbudowy o moduł dyspensera |  |
| 7.1 | Ilość kanałów | 2 |
| 7.2 | Zakres dozowanych objętości: | 5-1000 l |
| 7.3 | Objętość martwa układu - | < 1,5 ml |
| 7.4 | Funkcja odzyskiwania odczynnika | TAK |
| 7.5 | Dokładność dozowania: | ≤2% dla zakresu 50-200 µl |
| 7.6 | Powtarzalność dozowania: | ≤ 2% |
| 8. | Wbudowany inkubator komory pomiarowej | 4-strefowy inkubator z możliwością ustawienia różnicy temperatur pracy górnych i dolnych grzałek w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na wieczku płytki |
| 8.1. | Zakres temperatury pracy: | od 4C powyżej temp. Otoczenia do 45C |
| 8.2. | Nierównomierność temperatury w komorze pomiarowej | 0,2C przy 37C |
| 9. | Jeden program komputerowy do obsługi czytnika i analizy danych | TAK |
| 9.1 | Modele dopasowania krzywej standardowej: liniowa, wielomianowa, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona) | TAK |
| 9.2 | Operacie na wynikach: transformacje, cut offs, formuły, funkcje, sprawdzenie warunków walidacji testu | TAK |
| 9.3 | Testowanie przyrządu z poziomu programu | TAK |
| 9.4 | Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego | TAK |
| 9.5 | Funkcja korekcji długości drogi optycznej | TAK |
| 9.6 | Ilość licencji (komputerów na których można uruchomić program) – 25 | Tak |
| 9.7 | Dostęp do programu zabezpieczony procedurą logowania (login użytkownika i hasło). Możliwość tworzenia grup użytkowników z różnym poziomem uprawnień w zakresie funkcji programu. Zgodność z 21 CFR część 11 | TAK |
| 10. | Możliwość rozbudowy o moduł kontroli CO2 oraz O2 w komorze pomiarowej. Zakres: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) Rozdzielczość: +0.1% (CO2 oraz O2) | TAK |
| 11. | Gwarancja | TAK |
| 11.1 | Okres gwarancji – 24 miesiące | TAK |
| 11.2 | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski | TAK |
| 12. | Certyfikat CE-IVD | TAK |
| 13. | Żaden z wymiarów urządzenia nie przekraczający 49 cm | TAK |
| 14. | Dostarczany z akcesorium do pomiaru jednocześnie 48 próbek o objętości 2ul, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych | TAK |
| 15. | Możliwość integracji z automatycznym inkubatorem szufladowym na 8 płytek w standardzie ANSI z podającym ramieniem robotycznym i kontrolą składu atmosfery i wilgotności. Możliwość integracji poprzez inkubator szufladowy z wielomodułowym urządzeniem-płucząco dozującym. Wszystkie zintegrowane urządzenia obsługiwane przez jeden program. Oprogramowanie i urządzenia pochodzące od jednego producenta. | TAK |
| 16. | Stacja sterująca z pakietem MS Office do obsługi urządzenia | TAK |