Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa automatycznego czytnika termoluminescencyjnego do odczytu dawkomierzy termoluminescencyjnych w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN w Krakowie.

Istotne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN świadczy usługi pomiarów dawek dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Główną metodą pomiarową jest metoda termoluminescencyjna. Do pomiaru dawek stosuje się dawkomierze termoluminescencyjne z detektorami termoluminescencyjnymi (TL) typu MTS-N (LiF:Mg,Ti) lub MCP-N (LiF:Mg,Cu,P)  
o średnicy 4,5 mm oraz grubości 0,9 mm lub 0,7 mm. Dawkomierze odczytywane są w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym typu RADOS RE-2000.

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu nowego czytnika termoluminescencyjnego do odczytu kaset dozymetrycznych i oszacowania dawek promieniowania jonizującego.

Wymagania dotyczące zamawianego czytnika termoluminescencyjnego:

- kompatybilność z dawkomierzami termoluminescencyjnymi stosowanymi w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN do pomiaru dawek;

- łapa podawcza umożliwiającą „załadowanie” 200 dawkomierzy w tym samym czasie i ich automatyczny odczyt;

- możliwość odczytu 200 detektorów TL w ciągu godziny (min. 50 dawkomierzy z 4 detektorami);

- automatycznie identyfikowane odczyty za pomocą kodu binarnego i paskowego;

- automatyczny zapis liczby zliczeń oraz krzywej dla każdego odczytywanego detektora;

- chłodzenie fotopowielacza w celu maksymalnej stabilizacji odczytów;

- specjalistyczne oprogramowanie, min. WinTLD Light Software umożliwiające programowanie trybów odczytów (w tym pre-heat, odczyt oraz post-heat);

- możliwość ustawienie alarmu umożliwiającego diagnostykę wszystkich krytycznych parametrów pomiaru, takich jak: temperatura fotopowielacza oraz przekroczenie zadanej wartości prądu ciemnego;

- azot jako stosowany gaz grzewczy;

- okablowanie, rurka do podłączenia azotu oraz inne elementy umożliwiające jego pełne funkcjonowanie;

- instrukcja obsługi (dopuszczalna w języku angielskim);

- min. 12 miesięczna gwarancja.

Powyższe wymagania spełnia automatyczny czytnik termoluminescencyjny RADOS RE-2000-A.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczany automatyczny czytnik termoluminescencyjny.

Po wykonaniu usługi dostawy, Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie oceni dostawcę usługi wzorcowania wg następujących kryteriów:

- Reakcja na zapytanie ofertowe;

- Posiadanie w ofercie przedmiotu dostawy;

- Zapewnienie zgodności parametrów oferowanego urządzenia z wymaganiami;

- Czas dostawy/realizacji;

- Cena;

- Termin płatności;

- Forma płatności;

- Okres gwarancji;

- Możliwość reklamacji/skarg;

- Sprawny i profesjonalny serwis;

- Posiadanie odpowiednich atestów, uprawnień, kwalifikacji;

- Długoletnia współpraca;

- Posiadanie certyfikacji systemu zarządzania.