Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa automatycznego czytnika termoluminescencyjnego do odczytu dawkomierzy termoluminescencyjnych w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN w Krakowie.

Istotne parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN świadczy usługi pomiarów dawek dla osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Główną metodą pomiarową jest metoda termoluminescencyjna. Do pomiaru dawek stosuje się dawkomierze termoluminescencyjne z detektorami termoluminescencyjnymi (TL) typu MTS-N (LiF:Mg,Ti) lub MCP-N (LiF:Mg,Cu,P)  
o średnicy 4,5 mm oraz grubości 0,9 mm lub 0,7 mm. Dawkomierze odczytywane są w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym typu RADOS RE-2000. 
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu nowego czytnika termoluminescencyjnego do odczytu kaset dozymetrycznych i oszacowania dawek promieniowania jonizującego. 
Wymagania dotyczące zamawianego czytnika termoluminescencyjnego:
· kompatybilność z dawkomierzami termoluminescencyjnymi stosowanymi w Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej IFJ PAN do pomiaru dawek;
· łapa podawcza umożliwiającą „załadowanie” 200 dawkomierzy w tym samym czasie i ich automatyczny odczyt;
· możliwość odczytu 200 detektorów TL w ciągu godziny (min. 50 dawkomierzy z 4 detektorami);
· automatycznie identyfikowane odczyty za pomocą kodu binarnego i paskowego;
· automatyczny zapis liczby zliczeń oraz krzywej dla każdego odczytywanego detektora;
· chłodzenie fotopowielacza w celu maksymalnej stabilizacji odczytów;
· specjalistyczne oprogramowanie, min. WinTLD Light Software umożliwiające programowanie trybów odczytów (w tym pre-heat, odczyt oraz post-heat);
· możliwość ustawienie alarmu umożliwiającego diagnostykę wszystkich krytycznych parametrów pomiaru, takich jak: temperatura fotopowielacza oraz przekroczenie zadanej wartości prądu ciemnego;
· azot jako stosowany gaz grzewczy;
· okablowanie, rurka do podłączenia azotu oraz inne elementy umożliwiające jego pełne funkcjonowanie;
· instrukcja obsługi (dopuszczalna w języku angielskim);
· min. 12 miesięczna gwarancja.
Powyższe wymagania spełnia automatyczny czytnik termoluminescencyjny RADOS RE-2000-A. 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczany automatyczny czytnik termoluminescencyjny. 





Po wykonaniu usługi dostawy, Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie oceni dostawcę usługi wzorcowania wg następujących kryteriów:
· Reakcja na zapytanie ofertowe;
· Posiadanie w ofercie przedmiotu dostawy;
· Zapewnienie zgodności parametrów oferowanego urządzenia z wymaganiami;
· Czas dostawy/realizacji;
· Cena;
· Termin płatności;
· Forma płatności;
· Okres gwarancji;
· Możliwość reklamacji/skarg;
· Sprawny i profesjonalny serwis;
· Posiadanie odpowiednich atestów, uprawnień, kwalifikacji;
· Długoletnia współpraca;
· Posiadanie certyfikacji systemu zarządzania.
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