Załącznik nr 5b do SWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

CZĘŚĆ NR 1 - dostawa rękawic diagnostycznych lateksowych, nitrylowych i winylowych

Poz. 1 - rękawice diagnostyczne lateksowe niesterylne, bezpudrowe (niepudrowane), jednorazowe.

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany –podać lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa produktu handlowa/nr katalogowy | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa producenta, nazwa dystrybutora | Tak, podać |  |
| 3. | Dokument dopuszczający przedmiot zamówienia- CE | Tak, załączyć do oferty |  |
| 4. | Klasa wyrobu | Tak, podać |  |
| 5. | Surowiec- lateks kauczuku naturalnego | Tak, podać |  |
| 6. | Poziom protein poniżej lub równe 50 µg/g | Tak, podać |  |
| 7. | Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń | Tak, podać |  |
| 8. | Grubość rękawicy (pojedyncza ścianka) w części palca: max. 0,13 mm, | Tak, podać |  |
| 9. | Długość rękawicy min. 240 mm | Tak, podać |  |
| 10. | Wykończenie brzegu mankietu równomiernie zrolowane | Tak, podać |  |
| 11. | Rozmiar rękawic XS, S, M, L, XL - do wyboru | Tak |  |
| 12. | Poziom max AQL 1,0 | Tak, podać |  |
| 13. | Karty katalogowe potwierdzające parametry dotyczące szczelność rękawic, grubości pojedynczej ścianki palca rękawicy oraz poziomu protein. | Tak, załączyć do oferty |  |
| 14. | Zgodne z normą EN 455-1, 2, 3, 4 EN 420/EN ISO 21420 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 15. | Odporne na przenikanie cytostatyków – min. 12 substancji w tym Cyklofosfamid, Etoposid, Cisplatin, Doxorubicin, Paclitaxel, Fluorouracil – fabryczne oznakowanie na opakowaniu | Tak, podać |  |
| 16. | Fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa producenta/wytwórcy, nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, ilość sztuk, numer serii, data przydatności do użytku, poziom AQL, piktogramy, substancje cytostatyczne, kod EAN, kraj pochodzenia-wyprodukowania zgodnie z EN ISO 15223-1 | Tak, podać |  |
| 17. | Opakowanie jednostkowe rękawic a’ - 100 sztuk | Tak |  |
| 18. | Rękawica spełniająca wymogi środka ochrony indywidualnej kategorii III typ B – potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki lub deklaracją producenta | Tak, załączyć do oferty |  |
| 19. | EN 16523/EN ISO 374-1 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 20. | Badania na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 21. | Badania na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną lub równoważnej | Tak, załączyć do oferty |  |

………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

poz.2 - rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe (niepudrowane), niesterylne, jednorazowe.

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany podać lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa produktu handlowa/nr katalogowy | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa producenta, nazwa dystrybutora | Tak, podać |  |
| 3. | Dokument dopuszczający przedmiot zamówienia- CE | Tak, załączyć do oferty |  |
| 4. | Surowiec- nitryl (kauczuk nitrylowy) | Tak |  |
| 5. | Teksturowane końcówki palców | Tak |  |
| 6. | Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń | Tak, podać |  |
| 7. | Długość rękawicy min. 240 mm, Grubość rękawicy (pojedyncza ścianka) palca: max.0,13mm | Tak, podać |  |
| 8. | Dopuszczone do kontaktu z żywnością - stosowny dokument na potwierdzenie tego faktu | Tak, załączyć do oferty |  |
| 9. | Rozmiar rękawic XS, S, M, L, XL - do wyboru | Tak, podać |  |
| 10. | Poziom AQL 1,0 | Tak podać |  |
| 11. | Karty katalogowe potwierdzające parametry dotyczące szczelności rękawic, grubości pojedynczej ścianki palca rękawicy | Tak, załączyć do oferty |  |
| 12. | Zgodne z normą PN EN 455-1, 2, 3, 4, EN 420/EN ISO 21420 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 13. | Fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa producenta/wytwórcy, nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, ilość sztuk, numer serii, data przydatności do użytku, poziom AQL, piktogramy, kod EAN, substancje cytostatyczne (min.18), kraj pochodzenia-wyprodukowania zgodnie z EN ISO 15223-1 | Tak, podać |  |
| 14. | Opakowanie jednostkowe rękawic a’ - 100 sztuk | Tak |  |
| 15. | Rękawica spełniająca wymogi środka ochrony indywidualnej kategorii III typ B – potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki lub deklaracją producenta | Tak, załączyć do oferty |  |
| 16. | Badania na przenikanie cytostatyków min. 18 substancji, w tym min. Cyklofosfamid, Etoposid, Cisplatin, Doxorubicin, Paclitaxel, Fluorouracil – potwierdzone stosownym dokumentem, fabryczne oznakowanie na opakowaniu | Tak, podać ilość substancji oraz nazwy załączyć do oferty stosowny dokument |  |
| 17. | Zgodne z normą EN 16523/EN ISO 374-1 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 18. | Badania na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 19. | Badania na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną lub równoważnej | Tak, załączyć do oferty |  |
| 20. | Rękawice odporne na przenikanie 70% izopropanolu na poziomie 6 – potwierdzone dokumentem wystawionym przez jednostki niezależną | Tak, załączyć do oferty |  |

……………………………………..

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

poz. 3 - rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe (niepudrowane), niesterylne, jednorazowe.

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany podać lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa produktu handlowa/nr katalogowy | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa producenta, nazwa dystrybutora | Tak, podać |  |
| 3. | Dokument dopuszczający przedmiot zamówienia- CE | Tak, załączyć do oferty |  |
| 4. | Materiał rękawiczki – polichlorek winylu | Tak |  |
| 5. | Wykończenie brzegu mankietu równomiernie zrolowane | Tak |  |
| 6. | Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń | Tak |  |
| 7. | Długość rękawicy min. 240 mm | Tak, podać |  |
| 8. | Średnia grubość palca – pojedyncza ścianka: max. 0,12 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Rozmiar rękawic S, M, L, XL - do wyboru | Tak, podać |  |
| 10. | Poziom max. AQL 1,0 | Tak, podać |  |
| 11. | Karty katalogowe potwierdzające parametry dotyczące szczelności rękawic, grubości pojedynczej ścianki palca rękawicy | Tak, załączyć do oferty |  |
| 12. | Zgodne z normą EN 455-1, 2, 3, 4 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 13. | Rękawica zgodna z EN 16523 / EN ISO 374-1 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 14. | Fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa producenta/wytwórcy, nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, ilość sztuk, numer serii, data przydatności do użytku, poziom AQL, piktogramy, kod EAN, kraj pochodzenia-wyprodukowania zgodnie z EN ISO 15223-1, pozbawione ftalanów z informacją na opakowaniu (DEHP/DOP FREE) | Tak, podać |  |
| 15. | Opakowanie jednostkowe rękawic a’- 100 sztuk | Tak |  |
| 16. | Rękawica spełniająca wymogi środka ochrony indywidualnej kategorii III typ B – potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki lub deklaracja producenta | Tak, załączyć do oferty |  |
| 17. | Badania na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 18. | Badania na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną lub równoważnej | Tak, załączyć do oferty |  |

……………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

CZĘŚĆ NR 2 - dostawa rękawic diagnostycznych  nitrylowych z przedłużonym mankietem

poz.1 - rękawice diagnostyczne- nitrylowe z przedłużonym mankietem bezpudrowe (niepudrowane), niesterylne, jednorazowe.

| Lp. | Parametr | Wymagany | Zaoferowany podać lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa produktu handlowa/nr katalogowy | Tak, podać |  |
| 2. | Nazwa producenta, nazwa dystrybutora | Tak, podać |  |
| 3. | Dokument dopuszczający przedmiot zamówienia- CE | Tak, załączyć do oferty |  |
| 4. | Surowiec- nitryl (kauczuk nitrylowy) | Tak |  |
| 5. | Powierzchnia teksturowana | Tak |  |
| 6. | Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń | Tak, podać |  |
| 7. | Długość rękawicy min. 290 mm, | Tak, podać |  |
| 8. | Grubość rękawicy (pojedyncza ścianka) palca: 0,14-0,16 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone stosownym dokumentem | Tak, załączyć do oferty |  |
| 10. | Rozmiar rękawic M, L, XL - do wyboru | Tak, podać |  |
| 11. | Poziom AQL 1,0 | Tak, podać |  |
| 12. | Karty katalogowe potwierdzające parametry dotyczące szczelności rękawic, grubości pojedynczej ścianki palca rękawicy | Tak, załączyć do oferty |  |
| 13. | Zgodne z normą PN EN 455-1, 2, 3, 4, EN 420 / EN ISO 21420 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 14. | Fabryczne oznakowanie opakowania jednostkowego: nazwa producenta/wytwórcy, nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, ilość sztuk, numer serii, data przydatności do użytku, poziom AQL, piktogramy, kod EAN, kraj pochodzenia-wyprodukowania zgodnie z EN ISO 15223-1 | Tak, podać |  |
| 15. | Opakowanie jednostkowe rękawic a’ – 100 sztuk | Tak, podać |  |
| 16. | Rękawica zarejestrowana jako wyrób medyczny – stosowny dokument załączyć | Tak, załączyć do oferty |  |
| 17. | Rękawica spełniająca wymogi środka ochrony indywidualnej kategorii III typ B – potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki lub deklaracja producenta | Tak, załączyć do oferty |  |
| 18. | Badania na przenikanie cytostatyków min. 18 substancji, w tym min. Cyklofosfamid, Etoposid, Cisplatin, Doxorubicin, Paclitaxel, Fluorouracil – fabryczne oznakowanie na opakowaniu | Tak, podać |  |
| 19. | Badania na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 | Tak, załączyć do oferty |  |
| 20. | Badania na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 wystawione przez jednostkę niezależną lub równoważnej | Tak, załączyć do oferty |  |

……………………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy