	Załącznik nr 2 do SWZ

	FORMULARZ ASORTYMENTOWY

	OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH
– SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA




OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa/ realizacja usług zgodnie z tabelą poniżej:

	Lp.
	Nazwa towaru/ usługi
	Liczba sztuk
	Opis funkcjonalny/ jakościowy
	Odpowiedź Wykonawcy
- TAK
parametry oferowane
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	Typ/model oferowanego sprzętu: …………
Producent:…………………………………… 
Kraj produkcji: …………………………………
Rok produkcji: ………………………………….
	
	
	

	
	




Aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP
	





1
	· przenośny analizator medyczny
· wynik ilościowy CRP w mg/l
· zakres pomiaru 2,5 – 250 mg/l (+-/ 20% w każdym zakresie pomiaru)
· objętość próbki 10ul. (+/-10%) krwi z palca pacjenta
· przenośny i kompaktowy
· czas odczytu maksymalnie 4 minuty
· gwarancja minimum 12 miesięcy
	







Znak sprawy: ZPZOZ.01.08.2026   									SWZ


13



13


















	

  2
	Typ/model oferowanego sprzętu: …………
Producent: …………………………………………
Kraj produkcji: ………………………………… 
Rok produkcji: …………………………………
	Liczba sztuk
	Opis funkcjonalny/ jakościowy
	Odpowiedź Wykonawcy
- TAK
parametry oferowane

	
	
Aparat USG wszechstronny w tym
doppler z  funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej*
	


    1
	
- aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2026r.
- system operacyjny windows 11
 -menu systemu dostępne w języku polskim
- minimum 3 aktywne porty głowic
- panel dotykowy pojemnościowy o przekątnej min 14”
- monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min 21,5” i rozdzielczości min. 1920 x1080 px
- poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf poniżej 35dB
[bookmark: x__Hlk200028881] - regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min 18cm i obrót lewo/prawo min 30°. 
 - klawiatura alfanumeryczna wysuwana z pod panelu sterowania oraz dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej 
 - aparat wyposażony w min 3 porty USB  
 - aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD NVME na system i bazę danych o pojemności minimum 1000 Mb. Minimalne parametry prędkości odczytu / zapisu: 2000MB/s 
 -zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min 1-22 MHz (wyznaczony możliwymi do podłączenia głowicami dostępnymi w dniu składania oferty) 
- możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np print/send/saved) pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym 
 -12- bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej. Ponad 121 kanałów Tx/Rx, Liczba kanałów cyfrowych ponad    8 250 000
 - procesor min intel i5 2,5 GHz, karta graficzna min NIVIDA GeForce GTX 1650, Pamięć RAM 16 GB DDR4 SDRAM, 1x HDMI o rozdzielczości min 1920x1080 px 
- dynamika systemu min 370 Db 
- cyfrowe TGC min 9 stref i LGC min 9 stref , dostępne z poziomu panelu dotykowego  z możliwością zapamiętywania min 5 ustawień 
 - technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach  jednocześnie 
 - opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu. 
 -tryby obrazowania: 2D , M-Mode ,Kolor M-mode , Doppler pulsacyjny i HPRF, Doppler Fali ciągłej CW ,Doppler kolorowy , Tkankowy Doppler kolorowy TDI 
 - kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.
· B, B + B, 4 B
· B + M
· B + D
· B + C (Color Doppler)
· B + PD (Power Doppler)
· 4 B (Color Doppler)
· 4 B (Power Doppler)
· B + Color + M
· oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek) Dostępny na głowicach convex oraz linia
- funkcja obrazowania wykorzystująca pełne pasmo częstotliwości pracy głowicy (równoczesna praca na niskich, średnich jak i wysokich częstotliwościach)-możliwość włączenia i wyłączenia funkcji przy pomocy jednego przycisku
· wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami
· wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 25,0 mm
- automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min +/-80°
– możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min +/-80°
· możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min +/-30°
· zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min 1,05 – 35 KHz
· zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego  dla zerowego kąta min +/- 14m/s
- częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D  min 4900 Hz 
- jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D 
-  jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach 
- głębokość obrazowania  aparatu regulowana w zakresie min od 2 cm do 50 cm 
- możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min 29x 
- ultrasonograf wyposażony w sztuczną inteligencję, uczący się poprawności wykonywania automatycznych obrysów narządów względem użytkownika 
- automatyczne dopasowanie obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. optymalizacja wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. 
 - obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 6 ustawień 
- oprogramowanie do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowoszkieletowe, położnicze, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialne, urologicznych, naczyniowych 
- automatyczne pomiary płodu min BPD, HC, AC, FL, NT, AFI, HUM 
- oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inny niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz liniowej 
- obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicy min convex, linia  
- funkcja powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę) 
 - elastografia akustyczną (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek 
- pamięć dynamiczna cine min 85 000 obrazów 
- videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów 
- otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist. 
- zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive 
- wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps 
- głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa(zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz,liczba elementów 192,kąt skanowania min 90 stopni,obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości ,możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji , możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS
,możliwość pracy z elastografią typu SWE )
-głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa(zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz ,liczba elementów 256 , pole skanowania 50 mm, obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości, możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS, możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji , możliwość pracy z elastografią typu SWE )
- możliwość rozbudowy o moduł elastografii uciskowej (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Funkcja posiadająca wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc – wyliczające parametr strain ratio 
- opcja rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy stopnia stłuszczenia wątroby metodą pomiaru atenuacji fali ultradźwiękowej oraz aplikacja dedykowana do pomiaru stopnia stłusczenia wątroby poprzez analizę stopnia rozproszenia wstecznego fali ultradźwiękowej przechodzącej przez badany obszar tkanki. 
- opcja rozbudowy o aplikację do automatycznego  wyliczania indexu wątrobowo-nerkowego do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby poprzez porównanie echogeniczności miąższu wątroby z korą nerki (aparat w sposób automatyczny dokonuje analizy obrazu i wstawia markery pomiarowe w strukturę wątroby oraz nerki). 
· gwarancja minimum 24 miesiące
-  wsparcie techniczne przez okres 12 miesięcy  po okresie gwarancji
- wykonawca zapewnia autoryzowany serwis aparatu
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Bilirubinometr
	




     1
	- nieinwazyjny, przezskórny pomiar bilirubiny
- możliwość wykonywania pomiaru na czole lub mostku dziecka
-możliwość wykonania od 1 do 5 pomiarów i obliczenia średniej
-pamięć do min 100 ostatnich wyników,
- wyświetlanie wyniku w jednostkach mg/dL lub μmol/L,
- mobilna konstrukcja odpowiednia do pracy stacjonarnej i wizyt domowych.
- certyfikaty: CE medyczne, wpis do rejestru wyrobów medycznych w Polsce 
- gwarancja minimum 24 miesiące
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	Typ/model oferowanego sprzętu: …………
Producent:……………………………………
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Waga medyczna ze  wzrostomierzem
	








 1
	· obciążenie maksymalne mnie mniejsze niż 150 kg
· dokładność 100 g (+/- 10% w całym zakresie pomiaru)
· zasilanie: bateryjne lub sieciowe
· zasilacz w zestawie
· wymiary platformy: 350 mm x 450 mm x 100 mm (+/-10 mm w całym zakresie pomiaru)
· platforma antypoślizgowa
· gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy
· funkcja HOLD
· funkcja automatycznego wyłączania
· wzrostomierz mechaniczny lub elektroniczny
· zakres pomiaru
wzrostomierza 120-200 cm (+/- 10 cm w całym zakresie pomiaru)
· podziałka minimum 1 mm
· gwarancja minimum 12
    miesięcy
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Holter ciśnieniowy
	










 1
	- Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia
skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach:
-możliwość wykonania badania trwającego 48 godz. Pojemność pamięci: min. 300 pomiarów
-zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 280 mmHg
-zakres pomiaru Pulsu 40 – 240 uderzeń/ min
-dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa)
-automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg -automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta Sensor ciśnienia - Piezo rezystywny
-algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS, AAMI oraz ESH-IP
-funkcja wspierania snu pacjenta - niepowtarzanie nieudanych pomiarów, jeśli nie jest to konieczne
-możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera
-komunikacja z komputerem poprzez przewód USB
-wyświetlanie  stanu naładowania baterii w trakcie uruchamiania rejestratora
- zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA
- kompatybilność z
mankietami w rozmiarach: 25-32 cm (jest częścią zestawu)
33-42 cm (nie jest częścią zestawu)
18-24 cm (nie jest częścią zestawu)
- Instrukcja obsługi w języku polskim-
- gwarancja minimum 24 miesiące
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Elektroniczna waga  dla niemowląt
	




  1
	· obciążenie maksymalne 10 kg (+/-10%)
· dokładność odczytu 10 g (+/-10%)
· wyświetlacz LCD
· zasilanie bateryjne lub sieciowe
· opcje: TARA, HOLD
· gwarancja minimum 12
miesięcy
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Spirometr
	





   1
	- pomiar FVC (wymuszona pojemność życiowa)
·  pomiar FEV (wymuszona objętość wydechowa )
· pomiar PEF (szczytowy przepływ wydechowy)
·  zakres objętości: 0~10 l
- zakres tempa przepływu: 
 0 l/s~16 l/s
- dokładność pomiaru objętości: ±3% lub 0.05 l (wyższa wartość)
- dokładność pomiaru tempa przepływu: ±5% lub 0.2 l/s (wyższa wartość)
· System wykrywania m.in.:
·   kaszel w trakcie badania,
·   niestabilny przepływ powietrza, przedwczesne zakończenie testu.
·  gwarancja minimum 12 miesięcy
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Stół do badania niemowląt
	









2
	· Stół przeznaczony do badania i przewijania niemowląt w placówkach medycznych
· Konstrukcja z leżem wykonanym z płyty meblowej, miękkiej pianki i materiału odpornego na środki dezynfekcyjne oraz uszkodzenia mechaniczne
· Wysokość leża: 75 cm +/-4 cm
· Szerokość leża: 95 cm +/- 5 cm
· Głębokość leża: 75 cm +/- 5 cm
· Stół wyposażony półkę, zlokalizowaną pod leżem
· Z trzech stron osłony wykonane z tworzywa sztucznego stanowiące barierę higieniczną oraz ochronną
· Tapicerka odporna na środki dezynfekujące, łatwa w czyszczeniu
· Ergonomiczna i stabilna konstrukcja stalowa zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort pracy personelu
· Produkt spełniający wymagania wyrobu
medycznego zgodnie z MDR 2017/745
· Gwarancja minimum 12 miesięcy
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Koncentrator tlenowy






	




1





	· stężenie tlenu: 93 +/- 3%
· regulowany przepływ tlenu: od 1 l/min do 5 l/min
· poziom hałasu: < 52 dB
· zewnętrzny nawilżacz powietrza
· zintegrowany i bezobsługowy filtr cząsteczek gwarantujący  czystość tlenu
· sygnalizacji  braku zasilania i zbyt niskiego poziomu tlenu.
· Gwarancja minimum 12
miesięcy
-Instrukcja obsługi w języku polskim
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Dermatoskop
	

2
	- zwiększający żywotność elektroniczny włącznik ON / OFF z funkcją ściemniania z zapamiętaniem ostatniego ustawienia.
· - automatyczne wyłączanie dermatoskopu po 3 minutach
· - bezstopniowe (płynne) 10-krotne powiększenie.
- Wbudowana skala milimetrowa – pomiar zmian
·   - zasilanie bateryjne
·   - gwarancja minimum 12
·      miesięcy
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Otoskop
	



    5
	-  Otoskop zbudowany w oparciu o technologię LED 
-  Natężenie światła płynnie regulowane z zachowaniem pamięci ostatnich ustawień  
- Powiększenie: 3x 
- zasilanie bateryjne
- gwarancja minimum 12
  miesięcy
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   Termometr  elektroniczny
	




    5
	- Bezdotykowy pomiar 
- Termometr na podczerwień
- zakres pomiarowy: 34-43 °C
- Alarm gorączkowy – ostrzeżenie o podwyższonej temperaturze
- Automatyczne wyłączanie i oszczędność energii
- instrukcji w języku polskim
- gwarancja minimum 12
  miesięcy
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Stetoskop
	



   6
	- materiał głowicy – włókno szklane
- rodzaj głowicy – dwustronna
   średnica membrany – duża od
   40 do 50 mm, mała od 25 do 33 mm
 - rodzaj oliwek – miękkie,  
   samouszczelniające
- jednoprzewodowa konstrukcja z   doskonałą  transmisją dźwięku
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	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
	7
	- całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu
- Wykrywający objawy arytmii serca (IHB)
- Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi wg klasyfikacji WHO
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki
- Uniwersalny mankiet dla ramienia o obwodzie 22 - 42 cm
- Funkcja pamięci ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godziną
- Możliwość podłączenia zasilacza (wbudowany port micro USB)
- Zakres pomiarowy ciśnienia: 30 - 280 mmHg
- Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę
- Dokładność: SYS/DIA: ±3mmHg / Tętno: ±5% odczytu
- Zasilanie z zasilacza USB (w zestawie)
· Gwarancja minimum 12 miesięcy
	




* Uzupełnia Wykonawca
Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
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