## Zestaw przenośny USG
Zestaw przenośny USG
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Wartości oferowane *
I | OGÓLNE
1 | Zestaw przenośny USG składający się z:
a) głowicy ultrasonograficznej uniwersalnej (urządzenie medyczne)
b) urządzenia do wyświetlania obrazu telefonu/smartfona, rekomendowanego do głowicy
c) wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania zestawu
2 | Każde z urządzeń musi być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się urządzenia rekondycjonowanego, powystawowego, używanego)
3 | Urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż w drugim kwartale 2025 roku
4 | Urządzenia wykonane w technologii całkowicie cyfrowej
5 | Urządzenia muszą zapewniać możliwość wykonania jak największej ilości różnego rodzaju obrazowania przy jak najmniejszej ilości dodatkowych akcesoriów
6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
II | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - na etapie badania ofert
1 | Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania urządzenia wraz z akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
2 | Folder lub katalog lub prospekt lub instrukcja lub inny dokument producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanego urządzenia, zawierający jego dane techniczne, potwierdzające spełnienie parametrów wyszególnionych w:
- pkt IV: ppkt 2 lit. a-c, ppkt 5 lit. a-c, ppkt 6 lit. a-c, ppkt 7 lit. a, c, e, ppkt 8 lit. a-j
III | WYMAGANIA ODNOŚCIE DOKUMENTÓW - przy dostawie
1 | Deklaracja zgodności i Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego (głowica ultrasonograficzna)
a) Deklaracja zgodności dla urządzenia medycznego - oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi
b) Certyfikat zgodności dla urządzenia medycznego - wydany przez jednostkę notyfikowaną w celu oznaczenia znakiem CE
2 | Instrukcja obsługi w języku polskim (w wersji elektronicznej)
3 | Karta gwarancyjna zawierająca w szczególności:
a) warunki gwarancji wraz z procedurami zgłaszania awarii
b) okres ochrony gwarancyjnej
c) wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski świadczących usługi gwarancyjne (nazwa firmy, adres, nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu)
4 | Paszport techniczny w jezyku polskim
5 | Lista preparatów biobójczych ogólnie dostępnymi na polskim rynku do mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych.
IV | SZCZEGÓŁOWE
1 | Obszar zastosowań w celach diagnostycznych m.in.:
a) klatka piersiowa (obecność płynu lub powietrza w jamie opłucnej)
b) serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena wielkości jam serca)
c) jama brzuszna i miednica (obecność płynu w jamie otrzewnowej, ocena rozmiaru aorty)
d) położnictwo (ocena płodu)
e) układ naczyniowy (ocena i kaniulacja naczyń tętniczych i żylnych)
2 | Tryb obrazowania, minimum:
a) B-Mode czarno-biały
b) harmoniczne
c) Doppler kolorowy
3 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC: do 6 stref | podać ……….
4 | Głowica ultrosonograficzna uniwersalna:
a) bezprzewodowa
b) dwuobrazowa:
- convex
- liniowa
5 | Głowica obrazowa convex:
| a) zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2 - 5 MHz | podać ……….
| b) liczba elementów w głowicy: minimum 128 | podać ……….
| c) głębokość obrazowania: do minimum 24 cm | podać ……….
6 | Głowica obrazowa liniowa:
| a) zakres częstotliwości pracy: co najmniej 5 - 12 MHz | podać ……….
| b) liczba elementów w głowicy: minimum 128 | podać ……….
| c) głębokość obrazowania: do minimum 8 cm | podać ……….
7 | Dane techniczne głowicy:
a) masa:
| 200 gram (+/- 10 gram) | podać ……….
b) zasilanie:
- bateryjne lub akumulatorowe
| c) czas pracy minimum 40 minut | podać ……….
| d) czas ładowania do 100% maksimum 90 minut | podać ……….
e) stopień ochrony: IP 67
8 | Dane techniczne urządzenia do wyświetlania obrazu, w szczególności:
| a) pamięć RAM: minimum 8 GB | podać ……….
| b) pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB | podać ……….
c) stopień ochrony: IP 68
| d) częstotliwość procesora: minimum 1,70 GHz | podać ……….
| e) przekątna ekranu nie mniej niż 6,5' nie więcej niż 6,9' | podać ……….
| f) rozdzielczość ekranu minimum: 3200x1440 | podać ……….
| g) ilość kolorów wyświetlacza: minimum 16 M | podać ……….
h) transmisja danych: 5 G
| i) bateria: Li-Ion, pojemność: minimum 4000 mAh | podać ……….
| j) odświeżanie ekranu: minimum 120 Hz | podać ……….
k) system operacyjny dostosowany do współpracy z głowicą.
l) musi posiadać zainstalowaną aplikację do obsługi i wyświetlania obrazu
9 | Bezprzewodowa komunikacja między głowicą a urządzeniem do wyświetlania obrazu
10 | Aplikacja do obsługi i wyświetlania obrazu:
a) ma zapewniać przechowywanie badań w pamięci urządzenia do wyświetlania obrazu:
- do minimum 500 badań
- w formatach: jpg dla obrazów, mp4 dla filmów
- z możliwością wpisania danych pacjenta
- bez dostępu dla innych aplikacji urządzenia do wyświetlania obrazów
b) ma posiadać:
- intuicyjny interfejs użytkownika
- ekran dotykowy sterowany kciukiem
11 | Rejestracja / archiwizacja:
a) baza danych znajdująca się na urządzeniu do wyświetlania obrazu musi być zaszyfrowana:
- podczas przechowywania
- podczas transferu
12 | Wyposażenie:
a) dla głowicy:
- ładowarka indukcyjna
- etui/futerał ochronny
b) dla urządzenia do obsługi i wyświetlania obrazu:
- ładowarka sieciowa
- ładowarka indukcyjna
- szybka ochronna
| - etui pancerne spełniające następujące wymagania minimalne: • Konstrukcja wielowarstwowa (minimum 2 warstwy), zapewniająca zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. • Odporność na upadek z wysokości co najmniej 1,5 m (potwierdzona dokumentacją producenta, kartą techniczną lub innym równoważnym dokumentem). • Ochrona ekranu (wbudowana osłona lub kompatybilność z dedykowanym szkłem ochronnym). • Odporność na kurz i zachlapania. •Wzmocnione narożniki absorbujące energię uderzenia. • Pełna funkcjonalność urządzenia po zamontowaniu etui (dostęp do portów, przycisków, aparatów, ładowania bez konieczności demontażu etui). • Wykonanie z materiałów o podwyższonej odporności (np. TPU, poliwęglan, aluminium lub materiały równoważne pod względem wytrzymałości). | podać nazwę ………. (typ, model, producent)
| c) niezbędne do funkcjonowania zestawu, a nie uwzględnione powyżej (jeśli dotyczy) | podać ………. (jeśli dotyczy)
V | INNE
1 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
2 | Możliwość mycia i dezynfekcji urządzenia, akcesoriów wielorazowych produktami biobójczymi ogólnie dostępnymi na polskim rynku
3 | Czas podjęcia naprawy przez serwis - nie może przekroczyć 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - do 3 napraw
5 | W przypadku naprawy urządzenia trwającej lub przewidywanej powyżej (30) dni kalendarzowych od daty odbioru urządzenia przez serwis od Zamawiającego lub daty wysłania urządzenia do serwisu, Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu, na czas naprawy, urządzenie zastępcze (głowica i/lub urządzenie do wyświetlania obrazu) , o tych samych parametrach lub wyższych. (patrz kryteria oceny ofert par. 19 SWZ)
VI | SZKOLENIE PERSONELU
1 | Szkolenie z użytkowania urzadzenia i materiały w języku polskim
2 | Treść, zakres i terminy szkoleń do uzgodnienia z Zamawiającym
3 | Materiały przygotowane przez Wykonawcę zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do trzydziestu (30) dni od podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż musi mieć to miejsce przed dostawą urządzenia.
4 | Szkolenie ma gwarantować dostateczne przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi urządzenia
5 | Szkolenie teoretyczne:
a) e-learning:
- dostępne dla całego personelu medycznego LPR, bezterminowo
6 | Zakres szkolenia powinien obejmować m.in.:
a) obsługę:
- urządzeń (głowica, urządzenie do wyświetlania obrazu)
- aplikacji do obsługi i wyświetlania obrazu
b) czyszczenie i dezynfekcję urządzeń (głowica, urządzenie do wyświetlania obrazu)
c) wykonywanie badań w obszarach m.in.:
- klatka piersiowa (obecność płynu lub powietrza w jamie opłucnej)
- serce (ocena obecności płynu w osierdziu, ocena kurczliwości, ocena wielkości jam serca)
- jama brzuszna i miednica (obecność płynu w jamie otrzewnowej, ocena rozmiaru aorty)
- położnictwo (ocena płodu)
- układ naczyniowy (ocena i kaniulacja naczyń tętniczych i żylnych)
VII | GWARANCJA
1 | Gwarancja na zestaw przenośny usg - minimum 24 miesiące, liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag. (patrz kryteria oceny ofert par. 19 SWZ)
2 | Zakres gwarancji w szczególności na:
a) głowicę ultrasonograficzną uniwersalną
b) urządzenie do wyświetlania obrazu
| c) wyposażenie niezbędne do funkcjonowania zestawu (jeśli dotyczy) | podać ………….. (jeśli dotyczy)
3 | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż pięć (5) lat, liczonych od daty dostarczenia urządzenia medycznego do Zamawiającego
*Wykonawca w kolumnie „Wartości oferowane” winien podać wymagane przez Zamawiającego informacje.
Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymagania i warunki opisane w niniejszym dokumencie (Opis Przedmiotu Zamówienia).
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy